| 技术参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 气体供应 | 气罐和墙式 |
| 2 | ★流速范围 | ≥40L/min 提供三档流速选择，可快速调整 - 流速1 最大值≥5L/min 可调节流量 - 流速2 最大值≥20L/min 可调节流量 - 流速3 最大值≥40L/min 可调节流量 |
| 3 | ★提供≥2种工作模式 | 一机多用，1）除烟模式 2）标准模式，满足各种临床及患者经济状况需求。 |
| 4 | ★除烟功能 | - 主机自带循环过滤功能，无需外接附属设备及时清除腹腔烟雾，不直接排入手术室； - 过滤级别：过滤0.01μm的超细颗粒≥99.99% |
| 5 | 充气压力调节 | 电子操作用于控制充气且预防过度充气 |
| 6 | 压力调节范围 | 压力下限≥5mmHg；压力上限≤ 20mmHg |
| 7 | 设有压力安全阈值提醒 | 压力增加到15mmHg，则在状态栏里提示超过安全值 |
| 8 | 腹部过压声视警报 | 达到上限值时触发警报声音以及控制面板提示警示信息 |
| 9 | 气体供应不足声视警报 | CO2气体不足或耗尽触发警报声音以及控制面板提示警示信息 |
| 10 | 过滤组件进液警报 | 过滤组件进液体达限值时触发警报声音及控制面板提示警示信息 |
| 11 | USB插口 | 主机背板提供USB插口 |
| 12 | 中文操作页面 | 主机提供触摸屏中文操作页面 |