佳木斯大学附属口腔医院

彩色超声多普勒诊断系统技术参数要求

一、采购单位：佳木斯大学附属口腔医院

二、项目名称：佳木斯大学附属口腔医院彩色超声多普勒诊断系统采购项目

三、采购预算：2600000元

四、主要技术参数要求： 详见技术参数要求

彩色超声多普勒诊断系统技术参数要求

一、设备用途：主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、体检及临床学术研究。

二、技术参数要求

1.主机要求

1.1 监视器：≥21英寸，分辨率≥1920*1080，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠

1.2液晶触摸屏≥10英寸，可与显示器同步显示实时图像，支持界面编辑及滑动翻页功能

1.3触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置

1.4操作面板为全电动调节，包括高度、前后左右位置及旋转，支持全封闭式键盘

1.5系统动态范围≥380dB

1.6探头接口≥4 个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口

1.7具有原始数据储存功能：可对回放图像进行多种参数调节

1.8可一次性成像无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带

1.9智能像素优化技术：可提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比

1.10配备主机一体化耦合剂加热装置，温度可调

1.11具备数据防御系统：可对不同人群设置数据开放度及访问权限

1.12智能控制设备功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作

1.13影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示

2.二维灰阶成像单元要求

2.1	宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调

2.2	斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术

2.3	空间复合成像

2.3.1支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数

2.3.2具有最大、平均、混合、运动校正四种复合模式，模式中具有三档开角可调节

2.4	组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示

2.5	组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值

2.6	高清放大功能：可对局部图像进行高清放大，并可以对照显示被放大组织在整幅图像中所处位置关系

2.7	宽景成像：扫描长度≥120cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量

3.成像技术要求

3.1	血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围

3.2	灰阶血流成像技术

3.2.1非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态

3.2.2无取样框、无角度依赖，无需注射造影剂的情况下观察血流动力学状态

3.2.3具有捕捉模式，把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态呈现血管的空间分布状态

3.2.4可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流；也可支持组织+血流双幅显示或叠加显示的方式

3.2.5支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、面阵、相控阵及介入探头等

3.3	超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号

3.3.1可支持腹部及小器官应用，支持≥4支线阵探头

3.3.2具备多种彩色图谱，并具备方向性显示，可帮助医生提高对微细血流的识别度

3.3.3具备多级别背景模式选择，≥7级

3.3.4支持PW速度测量

3.3.5支持累积模式，累积级别可调控

3.3.6支持与B模式同屏对照显示，支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示

3.3.7支持立体显示模式

3.3.8支持在造影模式下使用

3.4二维立体血流显示技术：二维血流显示达到三维显示效果，给与临床更加直观及敏感的图像。立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速

3.5	穿刺针增强显示功能

3.5.1可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量

3.5.2多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作成功率

3.6	智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度

4.高级成像技术要求

4.1	应变式弹性成像

4.1.1具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作

4.1.2可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内、面阵等探头

4.1.3具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比

4.2	心脏成像功能

4.2.1标配成人心脏相控阵探头扫描角度≥115°

4.2.2二维支持像素优化技术，分级可调，智能抑制噪声，增强组织显示

4.2.3支持高帧频心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型

4.2.4心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据

4.2.5支持心肌组织多普勒定量分析：能显示组织速度曲线就组织运动的同步性/舒张功能/收缩功能等进行多参数研究，并且无需多次取样直接将组织速度曲线、组织位移曲线、组织背散强度曲线相互转换，同屏显示曲线≥8 条

4.2.6心脏探头可支持二维灰阶血流成像

4.3	智能辅助功能

4.3.1乳腺高效检查工具包：根据回声信号的识别，自动勾勒病灶的边界，并且系统提供乳腺占位BI- RADs 评分，提高乳腺检查工作效率及对乳腺病灶的管理和咨询，数据可通过 DICOM SR发送

4.3.2甲状腺高效检查工具包：根据回声信号的识别，自动勾勒病灶的边界，提高甲状腺检查超声扫查的工作 效率，数据可通过DICOM SR发送

4.3.3血流定量分析：通过对组织感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得定量数据，可以数据、曲线的形式显示。该定量工具可反映组织内血流的多少，用于类风湿关节炎诊断、病程监测、及疗效评估。亦可用于其它表现为病灶或组织内血流改变的疾 病的定量分析及评估

4.3.4智能血管检查技术：一键完成八步以上操作步骤，自动完成整个血管检查。包括自动识别血管位置、自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度、自动优化图像、自动测量

5.测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）要求

5.1	一般测量

5.2	妇产科测量

5.3	心脏功能测量

5.4	多普勒血流测量与分析

5.5	外周血管测量与分析

5.6	泌尿科测量与分析

5.7	多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择

6.具有图像存储与(电影)回放重现单元

7.输入/输出信号：HDMI、USB等

8.连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件(且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)，支持压缩和高清DICOM图像传输；

9.超声图像存档与病案管理系统要求

9.1	固态硬盘容量≥500G

9.2	一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统

9.3	USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像

9.4	超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现

9.5	动态图像、静态图像以JPEG或WMV（MPEGVue）格式直接存储于可移动媒介

9.6	在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析

★10.探头要求：配备至少包含腹部、心脏、浅表基本探头，以及浅表穿刺探头，肋间穿刺探头共5把探头

10.1频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调

10.2工作频率范围可在1-18MHz之间选择

10.3阵元：心脏探头阵元数≥160阵元

10.4穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，具备≥5个穿刺角度

10.5二维灰阶可以显示主要参数

10.6探头性能

10.6.1单晶体凸阵探头：超声频率1.0-6.0MHz

10.6.2线阵探头：超声频率3.0-12.0MHz

10.6.3单晶体成人相控阵探头：超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥115°

10.6.4腔内微凸探头：超声频率5.0-9.0 MHz，扫描角度≥110°

10.6.5宽频微凸阵介入探头：超声频率2.0-7.0 MHz，

10.6.6宽频高频线阵探头：超声频率6.0-15.0 MHz

10.7探头频率：

10.7.1凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥60

10.7.2凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥15

10.7.3相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，二维帧频 ≥60

10.7.4相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥30

10.8回放重现： 灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒；

10.9预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节；

10.10增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8；

10.11扫描深度≥48cm；

11.频谱多普勒要求

11.1方式：PW，CW，HPRF

11.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

11.3 PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥20m/s

11.4最低测量速度：≤0.6mm/s （非噪声信号）

11.5PW取样容积范围：0.5mm-20mm

12.彩色多普勒要求

12.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

12.2具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）

12.3显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°至 +20°

12.4标配心脏探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥9个

12.5高频线阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥7个

12.6彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）

13.超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

14.彩色超声多普勒系统工作站（包含软件系统、电脑、打印机及桌椅等）