## 采购详情
采购单位申报意见 | 序号 | 采购品目名称 | 主要技术参数和要求 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 总价(元) | 供货时间
| 1 | 真空环境与机械控制系统 | *1.真空生长室有效尺寸：≥Φ750×1400 *2.真空生长室内部材料：316L不锈钢 3.水套循环能力：≥100L/min 4.生长室负压密封疏漏量：≤10Tor/min 5.单节最大长度：≤900mm *6.生长室内部表面处理：镜面抛光 7.真空抽取方式：二级或以上 *8.抽气速率(L/s)：一级泵70L/s，二级泵3600L/s 9.真空系统漏率：≤1Pa/小时 *10.真空度：≥10-4Pa 11.炉罩提升高度：≥1000mm 12.钟罩提升最大速度：2m/min 13.坩埚升降行程：≥500mm 14.坩埚升降速度：0.1-200mm/min 15.坩埚升降重复定位精度：≤0.02mm 16.坩埚升降驱动方式：伺服+减速机 17.压缩空气压力：≥0.8MPa 18.压缩空气容量：≥0.3m³ 19.排气量：≥1.5m³/min 20.压缩空气输送方式：高压软管输送至设备 *21.充正压气体可保压 22.以上含现场安装调试 | 套 | 185000 | 1 | 185000
| 2 | 电力与自动化控制系统 | *1.加热器材质和数量：优质等静压石墨，双加热器 *2.坩埚材质和数量：优质等静压石墨，2套（含坩埚托） 3.电极材质：优质紫铜（T4）或同级别以上 *4.保温材料：优质石墨纤维毡耐温≥2000℃ 5.内部温场最高温度：≥1500℃ 6.升温速率：1-25℃/min 7.控温精度：±0.5℃ 8.加热方式：直流电阻加热（不允许使用交流） 9.加热器电源可分体独立使用，具备手动和联动功能 *10.工艺控制：段数≥50，具备时间（工艺总时间、工艺当前时间、工艺剩余时间等）和温度控制（设定温度、当前温度）；工艺设定曲线；坩埚升降控制 *11.数据采集：a）当前温度；b）水温；c）水压；d）真空度；e）气源压力；f）保护气体压力；g）坩埚位置；h）电能及电流 12.辅助动作控制：a）真空泵启停；b）冷却系统启停；c）加热器电源启停；d）钟罩升降控制 13.报警信息：a）超温报警；b）真空度异常；c）动作超时；d）水压水温异常；e）电源输出异常 14.互锁保护：a）防相互碰撞；b）防止误操作； 15.控制方式：PLC+HMI+Servo 16.通讯接口：EtherNet，RS485 17.触摸屏：≥10寸；1网口；2串口；1 USB及以上 18.控制柜：W×D×H≤1000mm×600mm×1800mm（含底座） *19.配电室至实验室电源电力配置与连接（含电源线及电源柜）总容量≥100kw 20.柜内元器件：PLC S1200及以上；低压元器件国产优质；电线电缆国标无下差 21.以上含现场安装调试 | 套 | 166000 | 1 | 166000
| 3 | 保护气体与循环冷却系统 | *1.制冷量：≥80000 Kcal/h *2.水流量：≥20m³/h 3.出水水压：0.2-0.3MPa *4.出水水温：15-25℃ 5.温度控制精度：±1℃ *6.水箱容量：≥4m³ 7.冷却系统报警装置：温度异常、低压异常、过热过载、水泵过载、低水位报警等 8.主管路管径：≥2寸 9.分管路管径：≥1寸 10.各分管路有独立阀门 11.末端有独立压力显示 12.设备工位口：大于等于4个以上 13.设备整体占地面积：≤12㎡ 14.水泵数量增加有备用泵并具备自动切换功能 *15.保护气体储存方式：气体房1个，可存放标准高压气瓶5~6个 *16.保护气体到室内接口数量：≥4个 17.保护气体压力：≥1.5Bar *18.保护气体输送方式：不锈钢管路输送至设备 *19.保护气体具备低压报警 20.以上含现场安装调试 | 套 | 141000 | 1 | 141000
|  | 合 计 |  |  |  |  | 492000