## 附件1-1
参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求
电压电阻表 1套
不带星号标志 | 1 | 膜电压范围： ≥ 199mV
不带星号标志 | 2 | 电压测量： ≤0.1 mV
不带星号标志 | 3 | 电阻范围：0—20000Ω
不带星号标志 | 4 | 电阻分辨率： ≤1 Ω
不带星号标志 | 5 | 电源：1节9V充电锂电池（带充电线），6节1.5V 碱性AA（5号）电池
移液器 10套
不带星号标志 | 1 | 手动可调式移液器涵盖量程0.1-2.5ul，0.5-10ul,2-20ul,5-50ul,10-100ul,20-200ul,50-200ul,100-1000ul,200-1000ul,1000-5000ul,2-10ml；
定位注射系统 1套
不带星号标志 | 1 | 适用于小鼠、新生大鼠、鸟类等动物的研究；
不带星号标志 | 2 | 经典的 U 形底座设计，操作稳定，读数方便；
不带星号标志 | 3 | 带数字显示器，读数方便，精确度为 ≤10um和≤100um可供选择；
不带星号标志 | 4 | 操作臂上下、前后、左右移动范围可达≥80mm；垂直方向移动≥90°可锁住；
不带星号标志 | 5 | 水平方向可 360 度旋转，垂直方向可 180 度旋转。具有位置锁定装置；
不带星号标志 | 6 | 不同温度下操作仍可保持良好的精确性与灵活性
不带星号标志 | 7 | 特殊表面处理工艺，耐腐蚀，可长期保持良好的清洁度
星号标志 | 8 | *操作臂具有防跌落设计，防止操作失误对仪器造成损坏（提供说明文件）
不带星号标志 | 9 | 特殊工艺处理的刻度部件，消除读数产生的疲劳感
不带星号标志 | 10 | 小鼠专用耳杆采用特殊材质制成，柔软、环保对动物伤害小
不带星号标志 | 11 | 可扩展小动物脑立体定位仪面罩和废气清除器
不带星号标志 | 12 | 可配套微量注射器、操作臂、电极夹持器、颅钻、气体麻醉剂使用
不带星号标志 | 13 | 动物鼻夹采用曲线设计，对动物头部的固定方式更紧密牢靠
不带星号标志 | 14 | 三角形的导轨使之能够进行快速定位，其通用的接点便于实验者横向或纵向移动电极，锁定装置能够将电极以任何角度固定，不会滑脱；
不带星号标志 | 15 | 扩充能力很强，可增加操作臂、增加注射装置、显微摄像装置、气体麻醉机及颅钻等，也可以根据需要增加不同的固定器；
不带星号标志 | 16 | 可搭配吸入式气体挥发罐有面罩可以和定位仪兼容使用，保证长时间的动物实验的稳定性。
不带星号标志 | 17 | 可选择小鼠、大鼠兔子等啮齿动物监护仪，可选血氧饱和度探头以实现高心率下动物的血氧饱和度监测。
不带星号标志 | 18 | 目标定位的调零功能：在任意一个位点，每条轴方向上的显示都可以归零，这样就可以使操作简化，阅读方便。实际操作中，如果要定位一个特殊位点，可以先找到参考点，然后归零，再移动数显型脑立体定位仪操作臂到希望到达的点上，调低电极，夹持器或微管到位点上即可。
不带星号标志 | 19 | 控制器和执行单元分离设计，可搭配型脑定仪使用；
星号标志 | 20 | *多种工作模式可选：注射、抽取、先注射后抽取、先抽取后注射、连续循环；
不带星号标志 | 21 | 推进器能够夹持0.5μL～100μL的注射器；
不带星号标志 | 22 | 线速度：0.6096μm/min-91.44mm/min；
不带星号标志 | 23 | 行程分辨率：≤0.1905μm/μstep；
不带星号标志 | 24 | 最大额定线性推力：≥1kgf；
不带星号标志 | 25 | 推力调节：1-100%任意可调；
不带星号标志 | 26 | 彩色液晶触摸屏操作，多彩界面显示；
星号标志 | 27 | *同屏幕显示多种参数：注射量、剩余量、流速、注射方向、注射器规格等；
不带星号标志 | 28 | 支持屏幕锁定，按键静音操作；
不带星号标志 | 29 | 内置常用厂家的注射器参数，可便捷选择；
不带星号标志 | 30 | 可自定义注射器内径，进行参数设置；
不带星号标志 | 31 | 按键配指示灯，工作状态清晰明确；
不带星号标志 | 32 | 执行单元重量：≤250g；
不带星号标志 | 33 | 颅骨钻采用电机，低噪音、高转速、振动小、大扭矩、性能稳定、操作简便、使用寿命长久；
不带星号标志 | 34 | 可以固定于脑立体定位仪上或手持式操作；
不带星号标志 | 35 | 转速：0-45000 转/分，无级调速功能；
不带星号标志 | 36 | 自动过载保护功能，超出最大功率可自动断电；
不带星号标志 | 37 | 正反转任意切换；
不带星号标志 | 38 | 可选择手动/脚踏控制速度
正置荧光显微镜 1套
不带星号标志 | 1 | 光学系统: 无限远光学系统，卓越的光学效果。
不带星号标志 | 2 | 齐全的观察方式: 各个倍数下均可以进行明场，暗场；简易偏光观察，微分干涉观察,各倍率成象清晰度好， 可作透射与反射照明观察。
不带星号标志 | 3 | 目镜:≥10倍超宽视野，视野数≥23，屈光度可调。
不带星号标志 | 4 | 调焦：垂直移动范围：≥29.5mm,粗微调同轴，粗调：≥17.7mm/圈，微调：≥0.1mm/圈（≤1um/每小格）
不带星号标志 | 5 | 聚光镜聚光镜N.A 1.25；前面板上的 BF/DF 拉杆，很轻易的改变观察方式，可随时由暗场 DF 转换明场 BF ，且有效的保护操作者的眼睛免受强光的损伤。
不带星号标志 | 6 | 照明：透射光用内置式柯勒照明器，≥12V 100W卤素灯泡，
星号标志 | 7 | *10组亮度记忆功能光，强度LED指示器，红外感应，ECO节能照明系统。
不带星号标志 | 8 | 物镜：无限远校正平场复消色差物镜 a)Hplan S-APO 4X，数值孔径N.A.0.13,工作距离不小于17.3mm b)Hplan S-APO 10X，数值孔径N.A.0.3,工作距离不小于11.7mm c)Hplan S-APO 20X，数值孔径N.A.0.5,工作距离不小于2.2mm d)Hplan S-APO40X，数值孔径N.A.0.75,工作距离不小于0.7mm e)Hplan S-APO 100X，数值孔径N.A.1.3,工作距离不小于0.13mm
不带星号标志 | 9 | 载物台：≥4X4英寸金属平板，玻璃平板。工作区域有硬质阳极氧化表面处理，抗刮及耐化学腐蚀，尺寸：≥210（长）X170（宽）mm移动范围：≥104（长）X102（宽）mm，可选3X2英寸,6X4英寸,6X6英寸.
不带星号标志 | 10 | 六通道荧光滤色块组转换器，4组荧光，1组明场,1组相差 f)AT-DAPI/Hoechst/AlexaFluor 350滤色块组 g)AT-EGFP/FITC/Cy2/AlexaFluor 488滤色块组 h)AT-TRITC/Cy3/TagRFP/AlexaFluor 546滤色块组 i)DAPI/Green/Orange Multi-Band FISH滤色块组
不带星号标志 | 11 | 摄像系统：传感器尺寸不小于2/3’
不带星号标志 | 12 | 物理分辨率≥2448*2048，像素尺寸≥3.45*3.45
不带星号标志 | 13 | 配套科研用摄像系统，USB3.1接口，传输速率可达≥400M/S。（配套产品彩页说明）
不带星号标志 | 14 | 灵敏度≥1146 mV @ 1/30 sec，可以通过软件开发工具包进行重新卡法整合
不带星号标志 | 15 | 模块化设计，可升级生物、荧光、偏振光、工业、共聚焦、拉曼光谱
不带星号标志 | 16 | 软件：配套显微图像分析软件，包括去模糊多层聚焦技术、大图拼接技术，解决高倍镜下不同焦面图像问题以及拼接完整镜下图像。
不带星号标志 | 17 | 提供双图比较功能，一侧为固定照片，一侧为动态照片
不带星号标志 | 18 | 支持.mig格式文件，该文件同时包含图像与指示、测量结果。
不带星号标志 | 19 | 配套多层聚焦功能
不带星号标志 | 20 | 配套大图拼接功能
不带星号标志 | 21 | 具有Hu功能，能将显微镜镜下图像通过局域网共享出去，在同一个局域网的其他终端均可自由访问镜下图像进行调节编辑、拍照、测量等。
星号标志 | 22 | *提供马赛克等后期处理功能（提供软件截图证明）
不带星号标志 | 23 | 软件动态成像模块实时显示当前摄像机帧率。（提供软件截图证明）
不带星号标志 | 24 | 支持添加动态比例尺功能并保存带比例尺的图像文件。
不带星号标志 | 25 | 软件提供动态图像采集的直方图功能，以便监测图像采集质量。（提供软件截图证明）
星号标志 | 26 | *软件采用基于应用分析包“APP”进行自动化分析，可以调用单个或多个APP的组合进行不同目的多样化分析，充分满足不同分析需求。（提供软件截图证明）
不带星号标志 | 27 | 方便快捷调焦系统：机身电动Z轴方向提供≥30mm的移动空间，加上调焦系统的≥30mm，可提供最大≥60mm的样品空间。步进电机，长交叉滚轮系统，精度≤0.01mm，重复精度0.5mm,最大速度：≤1.4mm/sec.
不带星号标志 | 28 | 分析软件具有快捷键，使用Ctrl+M可直接切换至动态图像采集界面。
星号标志 | 29 | *所有APP可以根据具体分析样品图像，进行再次训练，以适应不同类型新样品进行分析，大大缩短重新创建时间。（提供软件截图证明）
不带星号标志 | 30 | 可完成图像3D扫描，测量，分析，精度≤100nm。
星号标志 | 31 | *软件包含≥120+具有独立编号的训练成熟的即用型分析APP；所有的分析程序均经过大量数据训练分析结果稳定可靠；即用型分析模块，同类样品无需任何设置即可一键调用、运行分析，导出数据结果。（提供软件截图证明）
星号标志 | 32 | *内置U-NET 和深度学习算法以及阈值分割图像识别方法，高效精准的分类器算法模型分别适用细小目标（如细胞）和组织结构的训练识别。可根据切片分析的复杂难易程度，选择不同的分类器模型。（提供软件截图证明）
脉可视小鼠尾注固定器 1套
不带星号标志 | 1 | 装鼠速度快、保定牢固，配备 ≥2 个 PC 材质的小鼠鼠筒
不带星号标志 | 2 | 使用压块式设计，压块内存使用柔软的黑色硅胶：可将鼠尾尾根部分血管中的血赶压到鼠尾的后半部分，使血管充盈
不带星号标志 | 3 | 使用黄光照射鼠尾，使鼠尾的血管显现出来
不带星号标志 | 4 | ≥0.5W LED 黄光灯，寿命≥1000h，灯光明暗程度可通过旋钮进行调节
不带星号标志 | 5 | 可适合 15-40g 的小鼠
不带星号标志 | 6 | 带固定式五倍放大镜，外向支架长度≥15cm
不带星号标志 | 7 | 配备压块释放的脚踏开关
冰箱 10套
不带星号标志 | 1 | 总容积：220-260L
不带星号标志 | 2 | 门款式：双门
不带星号标志 | 3 | 制冷方式：风冷
洁净工作台 3套
不带星号标志 | 1 | 外部尺寸（宽*深*高mm）：≥1400*700*1600
不带星号标志 | 2 | 工作区尺寸（宽*深*高mm）：≥1300*600*500
不带星号标志 | 3 | 照明度（Lx）：≥300
不带星号标志 | 4 | 震动幅值：≤5μm
不带星号标志 | 5 | 垂直流设计：高效节能的风机控制，搭配新的层流技术，大面积均流送风，对样本和处理过程多方位保护。
不带星号标志 | 6 | 采用高效空气过滤器，对于直径≤0.3μm的微粒过滤效率不低于99.99%，洁净度符合ISO标准，更洁净更安全。
不带星号标志 | 7 | 平衡式滑动前窗，防紫外线玻璃设计，外箱体采用冷轧静电涂装，抗腐蚀能力强。
不带星号标志 | 8 | 分体式底架、柜体：底架与柜体分体式，配置万向脚轮和可调高度底脚，方便安装移动。
不带星号标志 | 9 | 不锈钢工作台面，采用不锈钢，便于清洁消毒。采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳。
不带星号标志 | 10 | 人体工学设计，人性化台面距地面高度，站立、坐式操作均适宜，倾斜操作面设计，减轻操作者压迫感，舒适不疲劳。
不带星号标志 | 11 | 紫外灯和前窗关闭互锁：前窗采用防紫外玻璃，设有紫外灯前窗互锁功能，当前窗关闭时，紫外灯按键按下可点亮，当前窗打开时，紫外灯被锁闭不可点亮，充分保护操作者免受紫外伤害。
不带星号标志 | 12 | 一键式预约杀菌：紫外杀菌延时启动，用户远离紫外线伤害；紫外灯定时关闭，方便用户使用。
不带星号标志 | 13 | 采用微电脑智能控制面板，≥5寸LCD高清大屏，可实时显示工作区温湿度、过滤器寿命、洁净台工作时间、风速大小等参数信息，操控简单便捷。
不带星号标志 | 14 | 标配≥2个万能插座，带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。