## 总
序号 类别 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 计量单位 | 生 产 厂 家 | 产品注册证号 | 现我院供货价格 | 配送企业名称 | 联系电话 | 参数
1 | 一次性使用手术衣 |  | 120cm*140cm | 件 |  |  | 9.50元/件 |  |  | 1、符合 YY/T 0506.2—2016 行业标准（产品说明书、技术要求） 2、袖子缝合处应能承受 10N 拉力，持续 30min 后不得出现破损、裂痕、袖子拉脱等现象。符合要求（检测报告 Z-Y-0162-2016） 3、阻微生物穿透，干态，非关键区域 log10（CFU）应小于等于 2；湿态 1B 标准性能应大于等于 2.8。 实际：干态 0.28、湿态 3.5（检测报告 Z-Y-0162-2016） 4、手术衣洁净度，微粒物质，关键区域微粒物质 IPM 应小于等于 3.5，非关键区域微粒物质 IPM 应小于等于 3.5。 实际检测关键区域 2.6，非关键区域 2.66（检测报告 Z-Y-0162-2016） 5、手术衣落絮，关键区域 log10（落絮计数）应小于等于 4.0。非关键区域 log10（落絮计数）应小于等于 4.0。 实际检测值均为 3.11（检测报告 Z-Y-0162-2016） 6、手术衣抗渗水性非关键区域应大于等于 10cmH2O;关键区域标准性能应大于等于 20cmH2O。 实际：非关键区域可达 61.8cmH₂O，关键区域可达 60.2cmH₂O（检测报告 Z-Y-0162-2016） 7、手术衣胀破强度，干态≥40kPa,湿态≥40kPa 实际：干态关键区域可达 111kPa，非关键区域可达 104kPa湿态实际检测关键区域可达 131kPa（检测报告 AH2019-QGC-00091） 8、手术衣拉伸强度，干态关键区域与非关键区域均应大于等于 20N;湿态关键区域应大于等于 20N。 实际：敢态关键区域横向可达 50N，纵向关键区域可达 76N;非关键区域横向可达 45N，纵向可达 80N;湿态横向 47N、纵向 79N（检测报告 AH2019-QGC-00091） 9、细胞毒性应不大于 2 级、原发性刺激指数应不超过 0.4、应无迟发型超敏反应。 实际检测结果：细胞毒性 1 级、原发性刺激指数为 0、无迟发型超敏反应。（检测报告W-W-0110-2016） 10、手术衣采用环氧乙烷灭菌，出厂时其残留量不大于 10ug/g。 实际：采用环氧乙烷灭菌后其残留＜1ug/g（检测报告 Z-Y-0162-2016） 11、材质：标准性能手术衣由 SMS 无纺布或水刺无纺布制作而成，高性能手术衣由复合无纺布制作而成。SMMS 是由纺粘无纺布（S）和熔喷无纺布（M）复合，木浆水刺无纺布由 68g/㎡木浆成网均匀。 12、具有三抗性能：抗酒精、抗静电、抗血浆；分普通型和加强型，加强型在操作区域 内侧加强片，加强片增加阻菌能力，安全性高。 13、超声缝合技术，无缝纫针孔，能更有效的阻隔细菌;螺纹袖口、采用书本式折叠，符合无菌操作规范。 14、BVB 面料符合美国医疗器械协会对手术衣材料最高防护等级第 4 级的要求，通过 ASTM-F1671 抗噬菌体穿透测试，符合 EN13795 对于高性能手术衣/关键部位的材料要求。 15、用途:供医院手术室使用。
2 | 一次性使用手术衣 |  | 130cm*150cm | 件 |  |  | 55.57元/件
3 | 一次性使用手术衣 |  | 140cm*160cm | 件 |  |  | 55.57元/件
4 | 医用防护口罩 |  | 11cm*16cm | 只 |  |  | 3.80元/只 |  |  | 1.适用范围：用于医疗环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等。 对经空气传播的呼吸道传染病的防护用。 2.产品材质：口罩分 4 层：纺粘无纺布+熔喷布+热风无纺布+纺粘无纺布，内置鼻条 3.产品性能参数： 1） 执行最新国标 GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》； ZD:检测报告 Z-Y-0264-2015(G) 2） 配有鼻夹，鼻夹具有可调节性； ZD:检测报告 Z-Y-0264-2015(G) 3） 过滤效率：实际检测 PFE(非油性颗粒过滤效率) 至少达 95%； ZD：实际检测 PFE(非油性颗粒过滤效率) 可达 99.4%（检测报告 Z-Y-0264-2015(G)） 4） 呼吸阻力小，在气体流量为 85L/min 的情况下，吸气阻力不超过 343.2Pa； ZD：实际检测可达 139.0Pa（检测报告 Z-Y-0264-2015(G)） 5） 阻燃性能：续燃时间不超过 5s； ZD：实际检测可达 0s（检测报告 Z-Y-0264-2015(G)） 6） 每根口罩带与口罩体连接点的断裂强度不小于 10N； ZD：断裂强度大于 10N（检测报告 Z-Y-0264-2015(G)） 7） 表面抗湿性：不低于 GB/T 4745-1997 中的 3 级规定； ZD：符合 3 级（检测报告 Z-Y-0264-2015(G)） 8） 口罩合成血液穿透性能，实际检测口罩内侧未出现渗透； ZD：检测报告 Z-Y-0264-2015(G) 9）良好的密合性：口罩总适合因数不低于 100； ZD：符合要求（检测报告 Z-Y-0264-2015(G)） 10）微生物指标检测，其中:细菌菌落总数≤200cfu/g，大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌均未检出，真菌菌落总数≤100cfu/g，符合规定。（检测报告 YPZ202000105）经皮肤刺激实验，无皮肤刺激反应（检测报告 W-W-0148-2015）