## 总
序号 | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 技术参数
1 | 一次性使用无菌注射器 | 10ml 0.8*38 | 支 | 1、注射器不应有毛边、毛刺、塑流、缺损。 2、容量允差：小于公称容量的一半：±（V的1.5%+排出体积的1%）；等于或大于公称容量的一半：排出体积的±4% 3、最大残留容量：≤0.10ml 4、滑动性能：最大初始力Fs/N：25N；最大平均力F/N：10N；最大推力Fmax/N：≤（2.0×测量`F）或（测量`F+1.5N）中较高者 5、可萃取金属含量：注射器的萃取液与空白对照液对照，铅、锌、锡、铁的总含量应≤5µg/mL，镉的含量应≤0.1µg/mL 6、酸碱度：注射器萃取液的pH值与同批空白对照液对照pH值之差≤1.0 7、易氧化物：注射器的萃取液与等体积的同批空白对照液相比，0.002ml/L的高锰酸钾溶液消耗量之差应≤ 0.5mL 8、本产品采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应≤10μg/g 9、无菌、无热原 预期用途：适用于抽吸液体或在注入液体后立即注射 材质：PP、奥氏体不锈钢
2 | 一次性使用无菌注射器 | 20ml 1.2*38 | 支 | 1、注射器不应有毛边、毛刺、塑流、缺损。 2、容量允差：等于或大于公称容量的一半：排出体积的±4% 3、最大残留容量：0.15ml 4、可萃取金属含量：溶药器的萃取液与空白对照液对照，铅、锌、锡、铁的总含量应不大于5µg/mL，镉的含量应不大于0.1µg/mL 5、酸碱度：溶药器萃取液的pH值与同批空白对照液对照pH值之差不得超过1.0 6、易氧化物：溶药器的萃取液与等体积的同批空白对照液相比，0.002mol/L的高锰酸钾溶液消耗量之差应不大于 0.5mL 7、本产品采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g 8、无菌、无热原 材质：PP、奥氏体不锈钢
3 | 一次性使用无菌溶药器 | 20ml 1.6*33 | 支 | 1、注射器不应有毛边、毛刺、塑流、缺损。 2、容量允差：等于或大于公称容量的一半：排出体积的±4% 3、最大残留容量：≤0.15ml 4、可萃取金属含量：溶药器的萃取液与空白对照液对照，铅、锌、锡、铁的总含量应≤5µg/mL，镉的含量应≤0.1µg/mL 5、酸碱度：溶药器萃取液的pH值与同批空白对照液对照pH值之差≤1.0 6、易氧化物：溶药器的萃取液与等体积的同批空白对照液相比，0.002mol/L的高锰酸钾溶液消耗量之差应≤ 0.5mL 7、本产品采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应≤10μg/g 8、无菌、无热原 预期用途：适用于一次性药液溶药用 材质：PP、奥氏体不锈钢
4 | 一次性使用无菌溶药器 | 50ml 1.6*33 | 支 | 1、注射器不应有毛边、毛刺、塑流、缺损。 2、容量允差：等于或大于公称容量的一半：排出体积的±4% 3、最大残留容量：≤0.20ml 4、可萃取金属含量：注射器的萃取液与空白对照液对照，铅、锌、锡、铁的总含量应≤5µg/mL，镉的含量应≤0.1µg/mL 5、酸碱度：注射器萃取液的pH值与同批空白对照液对照pH值之差≤1.0 6、易氧化物：注射器的萃取液与等体积的同批空白对照液相比，0.002mol/L的高锰酸钾溶液消耗量之差应≤ 0.5mL 7、本产品采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应≤10μg/g 8、无菌、无热原 预期用途：适用于一次性药液溶药用 材质：PP、奥氏体不锈钢
5 | 一次性使用输血器 | 螺口0.9# TWLB | 支 | 1、微粒污染：液体通路表面应光滑并洁净，应≤污染指数限值90。 2、输血插口穿刺器和血袋插口间的连接应无泄漏。 3、血液及血液成分过滤器, 过滤器网孔应均匀, 总面积应≥10cm²。 4、流速：输血器在10kPa压差下，在（23±2）℃下30min内应能输出≥1000mL的血液。在高于大气压强30kPa的压力下,输血器还应在2min内输出≥500mL的血液。 5、金属离子：用原子吸收分光光度法(AAS)或相当的方法进行测定时, 浸提液中钡、铬、铜、铅、锡的总含量≤1.0μg/mL。镉的含量应≤0.1 μg/mL。浸提液呈现的颜色不应超过质量浓度ρ(Pb2+)=1 μg/mL的标准对照液。 6、酸碱度滴定：使指示剂颜色变灰色所需的任何一种标准溶液应≤1 mL。 7、蒸发残渣：干燥残渣的总量应≤5mg。 8、浸提液紫外吸光度：浸提液S1的吸光度应≤0.1。 9、采用环氧乙烷灭菌。每套输血器的环氧乙烷残留量应≤0.5 mg。 10、无菌、无热原。 预期用途：临床输血
6 | 一次性使用输液器 | 普通型（单头）0.55#、0.7# | 支 | 1、液体通路表面应光滑并洁净，微粒数应≤污染指数限值90 2、输液流速 a) 对于滴管为20滴/mL的输液器，输液器在1m静压头下，10min内输出氯化钠溶液[质量浓度为ρ(NaCl)=9g/L]应≥1000mL。 b) 对于滴管为60滴/mL的输液器，输液器在1m静压头下，40min内输出氯化钠溶液[质量浓度为ρ(NaCl)=9g/L]应≥1000mL。 3、还原物质：滴定浸提液S1所消耗硫代硫酸钠溶液［c(Na2S2O3) = 0.005 mol/L］的体积与滴定空白液S0所消耗的硫代硫酸钠溶液的体积差，应≤2.0 mL 4、金属离子：当用原子吸收分光光度法(AAS)或相当的方法进行测定时, 浸提液中钡、铬、铜、铅、锡的总含量≤1μg/mL。镉的含量应≤0.1μg/mL。当用比色法试验时，浸提液呈现的颜色不应超过质量浓度ρ(Pb2+)=1 μg/mL的标准对照液。 5、酸碱度：使指示剂颜色变灰色所需的任何一种标准溶液应≤1mL。 6、浸提液紫外吸光度，浸提液S1的吸光度应≤0.1。 7、蒸发残渣：干燥残渣的总量应≤5mg。 8、采用环氧乙烷灭菌。每套输液器的环氧乙烷残留量应≤0.5mg 9、无菌、无热原。 预期用途：适用于临床静脉输注药液。
7 | 一次性使用避光输液器 | 精密避光型、5um、带静脉针：0.55#、0.7# | 支 | 1.液体通路表面应光滑并洁净，微粒数应应不超过污染指数。 2.输液流速 a) 对于滴管为20滴/mL的输液器，输液器在1m静压头下，10min内输出氯化钠溶液[质量浓度为ρ(NaCl)=9g/L]应≥500mL。 b) 对于滴管为60滴/mL的输液器，输液器在1m静压头下，40min内输出氯化钠溶液[质量浓度为ρ(NaCl)=9g/L]应≥500mL。 3.精密过滤器的过滤孔径≤5μm。 4.还原物质：所用高锰酸钾溶液[c（KMnO4）=0.002mol/L]的总量应≤0.5ml 5.金属离子：当用原子吸收分光光度法(AAS)或相当的方法进行测定时, 浸提液中钡、铬、铜、铅、锡的总含量≤1.0μg/mL。镉的含量应≤0.1μg/mL。浸提液呈现的颜色应不超过质量浓度ρ(Pb2+)=1 μg/mL的标准对照液。 6.酸碱度：使指示剂颜色变灰色所需的任何一种标准溶液应≤1 mL。 7.紫外吸光度：≤0.1。 8.蒸发残渣：干燥残渣的总量应≤5mg。 9.透光率：对290至450nm波长范围内的透光率滴斗应≤35%，管路应≤15% 10.采用环氧乙烷灭菌。每套输液器的环氧乙烷残留量应≤0.5 mg。 11.管壁均匀，避光层与其他层壁厚极差≤0.06mm 12.无菌、无热原。 预期用途：产品避光范围为290nm-450nm，适用于盐酸多巴胺、注射用长春西汀、呋塞米、盐酸氯丙嗪等光敏性药物的输注。
8 | 一次性使用输液器 | 精密型（双头）0.55#、0.7# | 支 | 1.瓶塞穿刺器：可根据临床需求提供单叉或双叉塑针穿刺器 2.不含DEHP、不含PVC 3.过滤孔径：可根据临床需求提供5μm、3μm、2μm、1.2μm和0.22μm的药液过滤器 4.自动排气：临床输液过程，无需挤压或倒置滴斗，从滴斗下端流出的液体内无气泡产生 5.自动止液：药液过滤器能在输液结束后密闭输液管路，阻止空气进入药液过滤器下方管路达到自动止液效果，并保持2小时以上 6.空气过滤器：进气件带空气过滤器 7.药液过滤器：过滤介质标称孔径为2μm、3μm和5μm的精密药液过滤器滤除率≥90% 8.止液夹：输液器前端和末端分别带有止液夹 9.微粒污染：测定过滤器微粒污染时，60ml洗脱液中5μm以上颗粒≤100个/mL 10.拉伸强度：各连接件间能承受15N或者伸长50%的静态轴向拉力（取先到达者）持续10s，各连接处无松动或分离
9 | 一次性使用静脉输液针 | 0.55#吸塑、0.7#吸塑 TWLB | 支 | 1、输液针污染指数应≤90。 2、在20 kPa的压力下水的输出流量应≥3.8mL/min。 3、还原物质：检验液和空白液消耗高锰酸钾溶液［c(KMnO4)=0.002 mol/L］的体积之差应≤2.0mL。 4、金属离子：浸提液中钡、铬、铜、铅、锡的总含量≤1.0μg/mL。镉的含量应≤0.1μg/mL。检验呈现的颜色应不超过质量浓度ρ(Pb2+)=1μg/mL的标准对照液。 5、酸碱度：使指示剂颜色变灰色所需的任何一种标准溶液应≤1mL。 6、蒸发残渣：蒸发残渣的总量应≤2mg。 7、无菌、无热原。 预期用途：适用于与重力输液是输液器、压力输液设备用输液器或输血器具配套使用。 材质：PVC（增塑剂DEHP）、奥氏体不锈钢
10 | 一次性使用静脉采血针 | 防针刺安全型 | 支 | 1、具备防针刺功能，装置激发后完全包裹针尖 2、适用范围：适用于采集人体静脉血样。 3、对接针管有效长度应为14.5±3mm。 4、采血针各连接部位应有良好的自密封性能，在30kpa水压下保持30s，各连接部应无水滴形成。 5、采血针胶套应有良好的自密封性能，以轴向力对其顶端连续穿刺5次，用 5Kpa 的水压，通入胶套内腔持续10s，不应有水滴下。 6、流量：静脉穿刺端针管公称（英制）外径mm0.6(23G)最小流量ml/min≤7.0。 7、酸碱度：采血针检验液与空白对照液的pH值之差应≤1.5。 8、蒸发残渣：蒸发残渣的总量应≤2mg。 9、紫外吸光度：≤0.1。 10、细菌内毒素：细菌内毒素含量应≤20EU/套。
11 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 3000ml | 支 | 1、微粒污染指数应≤150。 2、营养袋内腔应无气体泄漏现象。 3、贮液袋上的容量分度线和计量单位应清晰、准确。容量允差应小于等于标示值的±10%。 4、流速：对于滴管为20滴/mL的营养袋，不带静脉针情况下在1m静压头下，10min内输出氯化钠溶液[质量浓度为 ρ(NaCl)=9g/L]应≥1000mL。 5、还原物质：营养袋浸提液与等体积的同批空白对照液相比，消耗0.002 mol/L高锰酸钾标准滴定溶液的体积之差，应≤0.5 mL。 6、酸碱度：营养袋浸提液与等体积的同批空白对照液相比，使指示剂颜色变灰色所需要的任何一种标准溶液体积应≤0.1mL。 7、蒸发残渣：50 mL浸提液蒸干后的蒸发残渣的总量应≤0.5mg。 8、采用环氧乙烷残灭菌。环氧乙烷残留量应≤10µg/g。 9、无菌、无热原、不含塑化剂 预期用途：适用于患者静脉输送营养液体。 材质：EVA、ABS、PE。
12 | 一次性使用导尿包 | 16Fr双腔 | 支 | 1、滑石粉细度≤120目 2、引流袋袋体应透明、无明显杂质。 3、采用环氧乙烷残灭菌。环氧乙烷残留量应≤10µg/g。 4、密封性：注入500ml水，悬挂30s后无水珠滴下 5、配置齐全，可满足临床的不用需求 6、无菌 预期用途：适用于尿闭、尿潴留患者排尿和术前、术后病人导尿用。
13 | 一次性使用加湿型鼻氧管 | ≥200ml | 支 | 1、鼻氧管和各部件连接处承受15N静拉力不断裂或松动 2、鼻氧管通畅，在正常氧气压力下保证≥15L/分的氧流量通过 3、鼻氧管无明显泄漏，输氧过程氧气的损失量≤5% 4、环氧乙烷灭菌部件环氧乙烷残留量≤10μg/g 5、鼻氧管和湿化液为无菌 6、瓶体内部承受0.4MPa压力无破损
14 | 预冲式冲管注射器 | 5ml | 支 | 1、注射器有保护帽，保护帽不会自然脱落且易于拆除；锥头位于外套底端的中央，与外套在同一轴线上，锥头孔直径≥1.2mm。 2、在88KPa负压作用下，保持60s±5s的情况下，注射器外套与活塞接触部位不会产生漏气现象，活塞与芯杆不会脱离。 3、单个产品中含10μm 及10μm以上微粒≤6000粒，含25μm 及25μm以上的微粒≤600粒。 4、注射器的最大残留容量≤0.15ml。 5、注射液pH值在4.5〜7.0，且渗透压摩尔浓度在260-320 mOsmol/kg。 6、注射液中氯化钠含量在0.850%-0.950% (g/mL)范围内，且注射液中含重金属≤千万分之三。 7、生物性能：每1ml注射液中含内毒素的量≤0.5EU 8、注射液无菌、无热源
15 | 一次性使用医用三通道旋阀 | 三通道 | 支 | 1、畅通性：用10mL的注射器吸入一定容量的水，将注射器锥头由一端插入并打开旋阀进行注射，三通道旋阀应有良好的畅通性。 2、密封性：将旋阀浸入20℃-30℃水中，内部施加高于大气压强50KPa的气压15s，没有气泡连续生产。 3、还原物质：旋阀浸取液与等体积的同批空白对照液相比，0.002mol/l高锰酸钾溶液消耗量之差应≤2ml。 4、金属离子：旋阀浸取液与同批空白对照液对照，可萃取的金属总含量≤1ug/ml，镉的含量应≤0.1μg/ml。 5、酸碱度：旋阀浸取液的pH值与同批空白对照液对照，pH值之差≤1.5。 6、环氧乙烷残留量：产品采用环氧乙烷灭菌，旋阀的环氧乙烷残留量应≤10μg/g。 7、结构及组成：产品由阀芯、阀体、护帽、内螺纹卡圈、保护帽、外圆锥接头、夹子组成。 8、适用范围：产品适用于输液治疗及压力监测时切换通路。
16 | 一次性使用医用透明贴膜 | 60*70mm | 片 | 1、薄膜水蒸气透过性应≥500g/㎡·24H 2、薄膜应透明，便于观察 3、剥离强度应≥2.75N/mm 4、贴膜持粘性≤2.5mm 5、薄膜能承受300mm的水压≥300s 6、在半湿态（内湿外干）条件下能阻止细菌透过 7、环氧乙烷残留量≤10μg/g
17 | 伤口胶体敷贴 | 5cm×8cm | 片 | 1、主要成分为羧甲基纤维素钠和纯化水 2、薄边型敷贴II型由敷芯、薄膜（无纺布） 胶带和隔离纸（隔离膜）组成 3、背衬尺寸为5*8cm，误差±0.3cm；敷芯尺寸为2.5*4cm，误差±0.3cm 4、敷贴呈透明的无色或淡黄色，不含任何可见的杂质