## Sheet1
高频电刀项目
附件1-1 其他服务 标的名称：其他服务
参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求
不带星号标志 | 1 | 用于对组织的分离和凝固，具备切割和止血的功能。适用于各种外科手术，可配合内窥镜使用.
不带星号标志 | 2 | 主要功能：至少具备双极、电凝、软凝、喷凝血、纯切、混切功能
不带星号标志 | 3 | 单极工作频率 ≥430KHz
不带星号标志 | 4 | 主机具有一体化设计，所需功能无需模块组合添加，单极切割、单极凝血和双极凝血功能分别为三个或三个以上独立的功能区域，直观操作，无须切换显示屏、调节按钮及模式选择键等
不带星号标志 | 5 | 独立功能操作 独立功能区域分别具有独立功率调节按钮
不带星号标志 | 6 | 单极模式：具有≥2切割模式，≥3凝血模式，喷凝模式输出功率≥120W
星号标志 | 7 | *双极模式：至少具有6种双极输出模式,且双极最大功率≥95W
不带星号标志 | 8 | 双极可视化：双极启动时有可视的电流功能，可视电流表功能在双极启动时可为术者提供音频和可视反馈
不带星号标志 | 9 | 双路输出电灼模式：最大功率≥120W，双路输出喷凝血模式：最大功率≥120W
不带星号标志 | 10 | 功率适时调节：所有模式都具备以每秒≥434000次自动检测组织阻抗变化并适时调节输出功率
星号标志 | 11 | *显示屏：配备LCD液晶触摸显示屏的操作界面，用于控制模式、系统功能调节
不带星号标志 | 12 | 负极板监测系统阻抗范围：安全值下限≤5欧姆，安全值上限≥135欧姆
不带星号标志 | 13 | 负极板监测系统：监测接触电阻变化，变化范围改变≥35％时主机报警并同时停止输出，且无需切换选择单回路和双回路负极板模式
不带星号标志 | 14 | 脚踏连接主机背面具备≥3个脚踏开关连接口，可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关
不带星号标志 | 15 | 智能模式：将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果
不带星号标志 | 16 | 可以连接三按钮电刀笔实现智能模式，器械上滑块控件：通过滑动控件，在无菌区调整模式和功率输出
不带星号标志 | 17 | 具备演示模式功能：无需负极板连接即可启动单极模式输出，方便教学或检修
不带星号标志 | 18 | 心电图消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图机设备发送信号
不带星号标志 | 19 | 维修接口：支持协议USB 2.0，用于高频手术设备进行维修操作
不带星号标志 | 20 | 维修接口：支持IPV4以太网接口，对高频手术设备执行维修操作
不带星号标志 | 21 | 保修期≥1年，保修期内原厂工程师上门提供定期维护保养、检测服务，出具国家认可的检测报告.采购方指定地点培训、跟台，培训方式由厂家自定，生产厂家有资质员工进行培训