设备抽检要求

按照中国地震局《关于印发<增发国债巨灾防范工程（监测预报领域）实施指南>的通知》（中震测函〔2024〕11号）要求采购设备供货前需按比例送指定机构抽检，抽检合格率需达到100%。供货及安装安装期限是扣除仪器送至检测机构检测的时间。

1、已开展定型的仪器设备

（1）设备类别

巨灾防范工程拟采购设备中，已开展定型的固定站点观测仪器和常规流动观测设备类别包括：短周期地震计、宽频带地震计、甚宽频带地震计、井下宽频带地震计、井下甚宽频带地震计、地震数据采集器、加速度计、地震烈度仪、地震预警终端、GNSS接收机（连续）、绝对重力仪(连续)、相对重力仪（连续）、倾斜仪（洞体水管）、倾斜仪（洞体摆式）、倾斜仪（钻孔摆式）、地应变仪（洞体伸缩）、地应变仪（钻孔体积）、地应变仪（钻孔四分量）、磁通门经纬仪（2″，仅适用于固定站观测）、自动DI仪、磁通门磁力仪、质子磁力仪（连续）、质子磁力仪（人工）、质子矢量磁力仪、地电阻率仪、地电场仪、测氡仪（人工）、测氡仪（数字）、测温仪、水位仪、水温水位综合观测仪、高精度水汞仪、测汞仪（人工）、测汞仪（数字）、宽频带地震仪（流动）、短周期地震仪（流动）、绝对重力仪（流动）、相对重力仪（流动）、GNSS接收机（流动）、磁通门经纬仪(6″，流动)、质子旋进磁力仪（流动）、二氧化碳分析仪等。

（2）测试原则

①.压减标前测试。为确保年内完成工程实施任务，建议不再全面开展标前测试工作，在招标采购中，充分利用已开展的定型测试成果，拟采购设备应符合按照《地震监测专业设备管理办法》相关要求。

②.强化验货测试。一是根据近年来测试中发现的易发问题，由一测中心会同相关单位，提出验货测试项目和抽样测试比例建议，供采购单位参考。二是由采购单位将验货测试要求纳入招标文件要求，抽样测试费用由中标单位承担。三是供货前，由采购单位进行现场查验，由生产厂商委托省级以上法定计量机构，或地震系统相关测试机构开展供货抽样测试。

③.压实出厂测试责任。生产厂商应严格按照招标文件要求的主要技术指标，对供货设备进行完整测试，出具测试报告，作出质量承诺。

（3）测试要求

1.设备出厂测试

①．生产厂商按照主要技术指标清单对拟供货设备进行测试，形成测试报告，测试报告加盖公章，随设备一并提供。

②．生产厂商对测试报告数据的真实性负责。

2.单位现场查验

①．供货前，采购单位到生产厂商现场进行查验。

②．查验内容主要包括：出厂测试报告的完整性，设备数量、型号与投标要求的一致性，附表及包装是否满足合同要求等。

③．采购单位根据抽验比例随机抽取供货抽样测试设备，并做显著标记，记录产品序列号，提供给一测中心。

3.供货抽样测试

①．一测中心根据地震监测专业设备检测实验室能力评估情况，提供地震系统相关测试机构目录（附表4），供生产厂商选择参考。

②．生产厂商确定委托测试机构，经一测中心复核确认后，由生产厂商将采购单位所选定的随机抽验设备发至测试机构，

③．测试机构根据供货抽样测试技术指标清单开展测试，进度和测试结果随时报一测中心。抽样测试结果满足采购合同约定后，由采购单位通知生产厂商供货。

表3.3.1 已开展定型的仪器设备抽样测试比例

| 序号 | 设备类型 | 最低比例 | 序号 | 设备类型 | 最低比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短周期地震计 | 25% | 22 | 质子磁力仪（连续） | 30% |
| 2 | 宽频带地震计 | 25% | 23 | 质子磁力仪（人工） | 30% |
| 3 | 甚宽频带地震计 | 25% | 24 | 质子矢量磁力仪 | 30% |
| 4 | 井下宽频带地震计 | 25% | 25 | 地电阻率仪 | 30% |
| 5 | 井下甚宽频带地震计 | 25% | 26 | 地电场仪 | 30% |
| 6 | 地震数据采集器 | 25% | 27 | 测氡仪（人工） | 100% |
| 7 | 加速度计 | 25% | 28 | 测氡仪（数字） | 100% |
| 8 | 地震烈度仪 | 25% | 29 | 测温仪 | 30% |
| 9 | 地震预警终端 | 10% | 30 | 水位仪 | 30% |
| 10 | GNSS接收机（连续） | 100% | 31 | 水温水位综合观测仪 | 30% |
| 11 | 绝对重力仪(连续) | 100% | 32 | 高精度水汞仪 | 30% |
| 12 | 相对重力仪（连续） | 30% | 33 | 测汞仪（人工） | 30% |
| 13 | 倾斜仪（洞体水管） | 30% | 34 | 测汞仪（数字） | 30% |
| 14 | 倾斜仪（洞体摆式） | 30% | 35 | 宽频带地震仪（流动） | 30% |
| 15 | 倾斜仪（钻孔摆式） | 30% | 36 | 短周期地震仪（流动） | 30% |
| 16 | 地应变仪（洞体伸缩） | 30% | 37 | 绝对重力仪（流动） | 100% |
| 17 | 地应变仪（钻孔体积） | 30% | 38 | 相对重力仪（流动） | 30% |
| 18 | 地应变仪（钻孔四分量） | 30% | 39 | GNSS接收机（流动） | 100% |
| 19 | 磁通门经纬仪（2″，仅适用于固定站观测） | 30% | 40 | 磁通门经纬仪(6″，流动) | 30% |
| 20 | 自动DI仪 | 30% | 41 | 质子旋进磁力仪（流动） | 30% |
| 21 | 磁通门磁力仪 | 50% | 42 | 二氧化碳分析仪 | 30% |

注：（1）抽测数量至少为1台。（2）采购单位可根据实际情况提高抽测比例。（3）采购单位可在合同中就供货测试和付款作出约定，要求生产厂商承诺更换测试不合格的设备，确保付款进度。

2、未开展定型的地震监测专业设备

（1）．设备类别

巨灾防范工程拟采购设备中，尚未开展定型的地震监测专业设备类别包括：智能电源、直流稳流电源、地电阻率交流观测仪、低频交流稳流电源、电磁背景干扰测试仪、电缆故障综合测试仪、气象三要素观测仪、流量计、离子色谱仪、气相色谱仪、高精度标准测氡仪、测氦仪、超纯水机、全站仪（流动）、数字水准仪（流动）、实时差分定位仪（流动）等。

（2）．测试原则

a.调整标前测试方式。为确保年内完成工程实施任务，建议不再全面开展标前测试工作。建议在招标中，要求投标单位提供投标型号的检定/校准/测试报告（由法定计量机构出具），检定/校准/测试指标包括但不限于招标文件要求的关键指标。

b.强化出厂质量检验。生产厂商应严格按照招标文件要求的主要技术指标，对供货设备出具检定/校准/测试报告。

（3）．测试要求

a.设备出厂测试

（i）生产厂商按照主要技术指标清单，委托法定计量机构对拟供货设备进行检定/校准/测试（相应设备有计量技术规范的，按计量技术规范进行检定/校准），形成检定/校准证书或测试报告，随设备一并提供。

（ii）生产厂商对送测设备和供货设备的一致性负责。

b.供货验收查验

（i）供货前，生产厂商将检定/校准证书或测试报告及拟供货产品序列号发采购单位，一测中心配合采购单位确认后通知生产厂商供货。

（ii）货物运抵后，采购单位进行查验，查验内容主要包括：拟供货设备检定/校准证书或测试报告的完整性，设备数量、型号与投标要求的一致性，附表及包装是否满足合同要求等。

表：3.3.2已开展定型设备出厂测试主要技术指标清单

3.3.3已开展定型设备供货抽样测试技术指标清单

3.3.4未开展定型设备出厂测试主要技术指标清单

3.3.5地震系统专业设备检测机构目录及测试项目

表3.3.2

已开展定型设备出厂测试主要技术指标清单

| 序号 | 设备名称 | 出厂测试主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 短周期地震计 | 满量程、灵敏度误差、线性度误差、高端截止频率、低端截止频率、低频端阻尼、幅频误差，具备校准装置、安装方位指示及基准，正交性误差、周期噪声 |
| 2 | 宽频带地震计 | 满量程、灵敏度误差、线性度误差、高端截止频率、低端截止频率、低频端阻尼、幅频误差、具备校准装置，摆锤零位输出及调整，安装方位指示及基准、正交性误差、周期噪声、长周期噪声 |
| 3 | 甚宽频带地震计 | 满量程、灵敏度误差、线性度误差、高端截止频率、低端截止频率、低频端阻尼、幅频误差、具备校准装置，摆锤零位输出及调整，安装方位指示及基准、正交性误差、周期噪声、长周期噪声 |
| 4 | 井下宽频带地震计 | 满量程、灵敏度误差、线性度误差、高端截止频率、低端截止频率、低频端阻尼、幅频误差、具备校准装置，摆锤零位输出及调整，安装方位指示及基准、倾斜稳定性、物理尺寸、最大负载电容、井下环境适应性 |
| 5 | 井下甚宽频带地震计 | 满量程、灵敏度误差、线性度误差、高端截止频率、低端截止频率、低频端阻尼、幅频误差、具备校准装置，摆锤零位输出及调整，安装方位指示及基准、倾斜稳定性、物理尺寸、最大负载电容、井下环境适应性 |
| 6 | 地震数据采集器 | 主采集通道最大量程、最大允许误差、主采集通道输入通道数、主采集通道零输入噪声、主采集通道线性度误差或总谐波失真度、主采集通道分辨力、主采集通道数字滤波器通带波动和阻带衰减、时间服务、时间同步误差、时钟漂移率、脉冲测试信号、实时数据流服务能力、远程重新启动 |
| 7 | 加速度计 | 灵敏度误差、测量范围、噪声、幅频特性、线性度误差、温度漂移 |
| 8 | 地震烈度仪 | 加速度测量范围、噪声、加速度测量误差、抗混叠滤波器阻带衰减、授时方式、地震事件检测方法、事件检测前置滤波器、地震烈度测算、网络接入方式及通信协议、实时波形数据传输、事件触发波形数据传输、事件信息及预警参数传输、授时精度、设备入网状态设置、坐标变换 |
| 9 | 地震预警终端 | 入网注册、通信协议、信息解析、地震预警演练功能、信息反馈、状态监控、信息展示、声音报警、灯光报警、预警取消功能、响应时间、数字证书认证、授时和守时功能、时间标记服务、通信功能、断电（网）重连和记忆、电源适应性、日志管理、管理功能、设备接口、工作环境、设备内置存储等 |
| 10 | GNSS接收机（连续） | 静态定位精度、天线相位中心偏差、接收机内部噪声水平、天线认证、支持卫星系统、观测频率、信号通道、采样率、观测能力、数据记录、钟的日频稳定性、接口、远程配置、三流监控、地震事件、供配电、天线和接收机密封性、数据存储、天线抗干扰性能，接收机自动开机功能 |
| 11 | 绝对重力仪(连续) | 测程、精度、准确度、分辨力、重复性标准差、接口要求、授时功能、工作温度范围、仪器工作相对湿度范围、安全要求-电击防护、安全要求-电气强度电压、安全要求-泄漏电流、连续运行率、连续运行稳定性、连续运行准确性 |
| 12 | 相对重力仪（连续） | 直接测程、格值精度、分辨力、重复性标准差、漂移率、精度、抗磁场干扰、抗气压影响、接口要求、锁摆和开摆、采样率、数据存储、辅助观测、控温分辨力、控温区域温度变化、仪器工作温度范围、仪器工作相对湿度范围、供电、授时功能、防雷系统、频带范围、安全要求-电击防护、安全要求-电气强度电压、安全要求-泄漏电流 |
| 13 | 倾斜仪（洞体水管） | 量程、分辨力、线性度误差、固体潮、数据存储、标定装置、标定重复性相对偏差、接口、通讯协议、总日漂移量、观测分量、数据吐出率、供电、授时功能、测量功能、显示功能、安全要求 |
| 14 | 倾斜仪（洞体摆式） | 量程、分辨力、线性度误差、固体潮、数据存储、标定装置、标定重复性相对偏差、接口、通讯协议、频带范围、总日漂移量、观测分量、数据吐出率、锁摆与松摆、供电、授时功能、测量功能、显示功能、安全要求 |
| 15 | 倾斜仪（钻孔摆式） | 量程、分辨力、线性度误差、固体潮、数据存储、标定装置、标定重复性相对偏差、接口、通讯协议、频带范围、总日漂移量、观测分量、数据吐出率、锁摆与松摆、供电、授时功能、测量功能、显示功能、安全要求、钻孔仪器探头承压、安装深度、钻孔仪器井下探头置平可调范围、钻孔仪器井下探头定向误差 |
| 16 | 地应变仪（洞体伸缩） | 分辨力、量程、线性度误差、固体潮、数据存储、标定装置、标定重复性相对偏差、观测频带、接口、漂移量、观测分量、数据吐出率、通讯协议、测量功能、显示功能、供电、安全要求、授时功能 |
| 17 | 地应变仪（钻孔体积） | 量程、线性度误差、数据存储、标定装置、标定重复性、观测频带、接口要求、观测分量、数据吐出率、通讯协议、测量功能、显示功能、供电、探头定向误差、授时功能 |
| 18 | 地应变仪（钻孔四分量） | 量程、线性度误差、数据存储、标定装置、标定重复性、观测频带、接口要求、观测分量、数据吐出率、通讯协议、测量功能、显示功能、供电、探头定向误差、授时功能 |
| 19 | 磁通门经纬仪（2″，仅适用于固定站观测） | 最大允许误差、重复性、转向差、经纬仪等级、线性度、修正系数、示值分辨力、测量范围、显示单元至磁通门传感器最小安全距离、水平夹角、垂直夹角、零点偏移 |
| 20 | 自动DI仪 | 最大允许误差、重复性、转向差、线性度、修正系数、示值分辨力、测量范围、零点偏移、采样率 |
| 21 | 磁通门磁力仪 | 观测分量(D、H、Z、T)、噪声、最大允许误差、测量范围、频带范围、D分量零偏、正交度、温度系数、补偿磁场值范围、模拟盒符合IP65标准、标定功能、供电、机壳密封、通信接口及协议、采样率、守时精度、授时功能、背景磁场补偿方式 |
| 22 | 质子磁力仪（连续） | 测量范围、噪声、最大允许误差、采样率、示值分辨力、授时功能、通信接口及协议、供电、数据传输线长度、守时精度 |
| 23 | 质子磁力仪（人工） | 测量范围、噪声、最大允许误差、采样率、示值分辨力、授时功能、通信接口及协议、供电、数据传输线长度 |
| 24 | 质子矢量磁力仪 | 观测分量（F、H(或Z)、D）、示值分辨力、最大允许误差、噪声、测量范围、温度系数、采样率、授时功能、观测功能、置入工作参数功能置入工作参数功能（可以置入：a)所测分量调谐值，b)补偿电流和偏置电流，c)日期和时间，d)台站代码）、接口与网络通信协议、供电、数据存储、守时精度 |
| 25 | 地电阻率仪 | 电压测量分辨力、电压测量最大误差、电阻率测量最大允许误差、电压测量范围、输入电阻、工频串模抑制比、工频共模抑制比、直流共模抑制比、测量通道、通信接口/协议、工作电压 |
| 26 | 地电场仪 | 测量通道、数据吐出率、测量电压最大误差、测量电压分辨力、电压测量范围、输入电阻、频带范围、工频共模抑制、工频串模抑制、通信接口/协议、工作电压 |
| 27 | 测氡仪（人工） | 重复性、一致性 、K值相对误差、相对固有误差 、灵敏度（闪烁法）、探测下限（电离法）、本底、探测器配置、标定装置 |
| 28 | 测氡仪（数字） | 重复性、相对固有误差 、灵敏度（闪烁法）、探测下限（电离法）、本底、采样率、K值相对误差、数据输出与通讯协议、标定装置、通讯接口、数据储存容量、自动校时、工作参数配置、远程控制 |
| 29 | 测温仪 | 最大允许误差、测量范围、传感器尺寸、采样率、自动校时、数据输出、通信协议、通讯接口、数据存储容量、显示功能、工作参数设置、远程控制 |
| 30 | 水位仪 | 量程、分辨力、最大允许误差、响应速度、传感器尺寸、采样率、数据输出、自动校时、仪器工作参数配置、通信协议、通讯接口、数据存储容量、显示功能、远程控制 |
| 31 | 水温水位综合观测仪 | 测温模块： 最大允许误差、测量范围、传感器尺寸、采样率 水位模块： 量程、分辨力、最大允许误差、响应速度、传感器尺寸、采样率 公共指标： 自动校时、数据输出、通信协议、通讯接口、数据存储容量、显示功能、工作参数设置、远程控制 |
| 32 | 高精度水汞仪 | 检出限、准确度、重复性、线性误差、短期稳定性 |
| 33 | 测汞仪（人工） | 检出限、准确度、重复性、线性误差、短期稳定性、仪器外观、仪器封装 |
| 34 | 测汞仪（数字） | 测量下限、准确度、重复性、线性误差、稳定性、电源电压适应性、数据输出、数据存储容量、通讯接口、通讯协议、自动校时、远程控制、显示功能、仪器外观、仪器尺寸、工作参数配置、泄漏电流 |
| 35 | 宽频带地震仪（流动） | 校准测试功能、数字滤波器、摆锤零位输出及调整、安装方位指示及基准、满量程、高端截止频率、低端截止频率、低频端阻尼、幅频误差、灵敏度误差、线性度误差 |
| 36 | 短周期地震仪（流动） | 校准测试功能、数字滤波器、摆锤零位输出及调整、安装方位指示及基准、满量程、高端截止频率、低端截止频率、低频端阻尼、幅频误差、灵敏度误差、线性度误差 |
| 37 | 绝对重力仪（流动） | 测程、精度、准确度、分辨力、重复性标准差、接口要求、授时功能、工作温度范围、仪器工作相对湿度范围、安全要求-电击防护、安全要求-电气强度电压、安全要求-泄漏电流 |
| 38 | 相对重力仪（流动） | 直接测程、格值精度、分辨力、重复性标准差、精度、残余漂移率、接口要求、仪器工作温度范围、仪器工作相对湿度范围、安全要求-电击防护、安全要求-电气强度电压、安全要求-泄漏电流 |
| 39 | GNSS接收机（流动） | 静态定位精度、天线相位中心偏差、接收机内部噪声水平、天线认证、支持卫星系统、观测频率、信号通道、采样率、观测能力、数据记录、钟的日频稳定性、接口、远程配置、三流监控、地震事件、供配电、天线和接收机密封性、数据存储、天线抗干扰性能，接收机自动开机功能 |
| 40 | 磁通门经纬仪(6″，流动) | 最大允许误差、重复性、转向差、经纬仪等级、线性度、修正系数、示值分辨力、测量范围、显示单元至磁通门传感器最小安全距离、水平夹角、垂直夹角、零点偏移 |
| 41 | 质子旋进磁力仪（流动） | 测量范围、噪声、最大允许误差、采样率、示值分辨力、授时功能、通信接口及协议、供电、数据传输线长度、守时精度 |
| 42 | 二氧化碳分析仪 | 示值引用误差、重复性、稳定性、干扰误差、响应时间、量程范围、通信协议、采样率和吐出率、电源电压适应性、数据输出、数据存储容量、自动校时、工作参数配置、远程控制、显示功能、仪器外观、仪器封装、漏电电流 |

表3.3.3

已开展定型设备供货抽样测试技术指标清单

| 序号 | 设备名称 | 供货抽样测试技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 短周期地震计 | 灵敏度误差、高端截止频率、低端截止频率、低频端阻尼、幅频误差、具备校准装置、安装方位指示及基准 |
| 2 | 宽频带地震计 | 灵敏度误差、高端截止频率、低端截止频率、低频端阻尼、幅频误差、具备校准装置，摆锤零位输出及调整，安装方位指示及基准 |
| 3 | 甚宽频带地震计 | 灵敏度误差、高端截止频率、低端截止频率、低频端阻尼、幅频误差、具备校准装置，摆锤零位输出及调整，安装方位指示及基准 |
| 4 | 井下宽频带地震计 | 灵敏度误差、高端截止频率、低端截止频率、低频端阻尼、幅频误差、具备校准装置，摆锤零位输出及调整，安装方位指示及基准 |
| 5 | 井下甚宽频带地震计 | 灵敏度误差、高端截止频率、低端截止频率、低频端阻尼、幅频误差、具备校准装置，摆锤零位输出及调整，安装方位指示及基准 |
| 6 | 地震数据采集器 | 主采集通道输入通道数、主采集通道零输入噪声、主采集通道总谐波失真度、主采集通道数字滤波器通带波动和阻带衰减、时间同步误差、脉冲测试信号、实时数据流服务能力、远程重新启动 |
| 7 | 加速度计 | 灵敏度误差、幅频特性 |
| 8 | 地震烈度仪 | 加速度测量误差、授时方式、地震烈度测算、观测波形数据传输、状态信息传输、钟差 |
| 9 | 地震预警终端 | 入网注册、通信协议、信息解析、地震预警演练、信息反馈、信息展示、声音报警、灯光报警、预警取消、响应时间、数字证书认证、授时和守时功能、时间标记服务、通信功能、断电（网）重连和记忆 |
| 10 | GNSS接收机（连续） | 天线相位中心偏差、静态定位精度、接收机内部噪声水平、钟的日频稳定性、采样率、地震事件 |
| 11 | 绝对重力仪(连续) | 测程、精度、准确度、分辨力、重复性标准差、接口要求、授时功能、连续运行稳定性 |
| 12 | 相对重力仪（连续） | 直接测程、格值精度、分辨力、重复性标准差、漂移率、精度、接口要求、采样率、数据存储容量 |
| 13 | 倾斜仪（洞体水管） | 量程、线性度误差、数据存储、标定装置、标定重复性相对偏差、观测分量、采样率 |
| 14 | 倾斜仪（洞体摆式） | 量程、线性度误差、数据存储、标定装置、标定重复性相对偏差、观测分量、采样率 |
| 15 | 倾斜仪（钻孔摆式） | 量程、线性度误差、数据存储、标定装置、标定重复性相对偏差、采样率 |
| 16 | 地应变仪（洞体伸缩） | 量程、线性度误差、数据存储、标定装置、标定重复性相对偏差、观测分量、采样率 |
| 17 | 地应变仪（钻孔体积） | 量程、线性度误差、标定重复性、观测频带、观测分量、数据吐出率 |
| 18 | 地应变仪（钻孔四分量） | 量程、线性度误差、标定重复性、观测频带、观测分量、数据吐出率 |
| 19 | 磁通门经纬仪（2″，仅适用于固定站观测） | 最大允许误差、重复性、转向差、经纬仪等级、线性度、修正系数、示值分辨力、测量范围、显示单元至磁通门传感器最小安全距离、水平夹角、垂直夹角、零点偏移 |
| 20 | 自动DI仪 | 最大允许误差、重复性、转向差、线性度、修正系数、示值分辨力、测量范围、零点偏移、采样率 |
| 21 | 磁通门磁力仪 | 观测分量(D、H、Z、T)、噪声、最大允许误差、测量范围、频带范围、D分量零偏、正交度、温度系数、补偿磁场值范围、标定功能、供电、通信接口及协议、采样率、守时精度、授时功能、背景磁场补偿方式 |
| 22 | 质子磁力仪（连续） | 测量范围、噪声、最大允许误差、采样率、示值分辨力、授时功能、通信接口及协议、供电、数据传输线长度 |
| 23 | 质子磁力仪（人工） | 测量范围、噪声、最大允许误差、采样率、示值分辨力、授时功能、通信接口及协议、供电、数据传输线长度 |
| 24 | 质子矢量磁力仪 | 观测分量（F、H(或Z)、D）、示值分辨力、最大允许误差、噪声、测量范围、温度系数、采样率、授时功能、观测功能、置入工作参数功能置入工作参数功能（可以置入：a)所测分量调谐值，b)补偿电流和偏置电流，c)日期和时间，d)台站代码）、接口与网络通信协议、通信协议、供电 |
| 25 | 地电阻率仪 | 电压测量分辨力、电压测量最大误差、电阻率测量最大允许误差、电压测量范围、工频串模抑制比、工频共模抑制比、直流共模抑制比、测量通道、通信接口/协议、工作电压 |
| 26 | 地电场仪 | 测量通道、数据吐出率、电压测量最大误差、电压测量分辨力、电压测量范围、输入电阻、频带范围、工频共模抑制、工频串模抑制、通信接口/协议、工作电压 |
| 27 | 测氡仪（人工） | 重复性、一致性 、相对固有误差、灵敏度（闪烁法）、探测下限（电离法）、本底 |
| 28 | 测氡仪（数字） | 重复性、相对固有误差、灵敏度（闪烁法）、探测下限（电离法）、本底、采样率 |
| 29 | 测温仪 | 最大允许误差（0℃、25℃、50℃、75℃、100℃）、测量范围、采样率、传感器尺寸 |
| 30 | 水位仪 | 量程、分辨力、最大允许误差、响应速度、采样率、传感器尺寸 |
| 31 | 水温水位综合观测仪 | 测温模块： 最大允许误差（0℃、25℃、50℃、75℃、100℃）、测量范围、采样率、传感器尺寸 水位模块： 量程、分辨力、最大允许误差、响应速度、采样率、传感器尺寸 |
| 32 | 高精度水汞仪 | 检出限、准确度、重复性、线性误差、短期稳定性 |
| 33 | 测汞仪（人工） | 检出限、准确度、重复性、线性误差、短期稳定性、仪器外观、仪器封装 |
| 34 | 测汞仪（数字） | 测量下限、准确度、重复性、线性误差、稳定性、电源电压适应性、数据输出、通讯协议、自动校时、远程控制、显示功能、工作参数配置、电击防护、泄漏电流 |
| 35 | 宽频带地震仪（流动） | 灵敏度误差、高端截止频率、低端截止频率、低频端阻尼、幅频误差、具备校准装置，摆锤零位输出及调整，安装方位指示及基准 |
| 36 | 短周期地震仪（流动） | 灵敏度误差、高端截止频率、低端截止频率、低频端阻尼、幅频误差、具备校准装置、安装方位指示及基准 |
| 37 | 绝对重力仪（流动） | 测程、精度、准确度、分辨力、重复性标准差、接口要求、授时功能 |
| 38 | 相对重力仪（流动） | 直接测程、格值精度、分辨力、重复性标准差、残余漂移率、精度、接口要求 |
| 39 | GNSS接收机（流动） | 天线相位中心偏差、静态定位精度、接收机内部噪声水平、钟的日频稳定性、采样率、地震事件 |
| 40 | 磁通门经纬仪(6″，流动) | 最大允许误差、重复性、转向差、经纬仪等级、线性度、修正系数、示值分辨力、测量范围、显示单元至磁通门传感器最小安全距离、水平夹角、垂直夹角、零点偏移 |
| 41 | 质子旋进磁力仪（流动） | 测量范围、噪声、最大允许误差、采样率、示值分辨力、授时功能、通信接口及协议、供电、数据传输线长度 |
| 42 | 二氧化碳分析仪 | 示值引用误差、重复性、稳定性（短期）、干扰误差、响应时间、量程范围、通信协议、采样率和吐出率、电源电压适应性、数据输出、自动校时、工作参数配置、远程控制、显示功能、漏电电流 |

表3.3.4

未开展定型设备出厂测试主要技术指标清单

| 序号 | 设备名称 | 出厂测试主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能电源 | 过流保护、过压保护、短路保护、负载输出、绝缘电阻、电池、太阳能电池、输出电压稳定度、太阳能控制器输入、太阳能控制器输出、交流输入/输出、智能控制 |
| 2 | 气象三要素观测仪 | 气温传感器量程、气温传感器分辨力、气温传感器最大误差、气压传感器量程、气压传感器分辨力、气压传感器最大允许误差、雨量传感器最大雨强、雨量传感器分辨力、雨量感器最大允许误差 |
| 3 | 流量计 | 传感器： 公称通径、精度等级、重复性误差、测量分辨力、流量测量范围 主机： 采样率、电源、主机功耗、数据存储容量、数据输出与通讯协议 |
| 4 | 离子色谱仪 | 最小检测浓度、定性重复性、定量重复性、仪器线性、基线噪声、基线漂移、泵耐压检定、泵流量设定值误差、泵流量稳定性，柱温箱温度设定值允许误差、柱温箱温度稳定性、检测器基线噪声、基线漂移、最小检测浓度、相关系数波长示值误差和重复性，整机定性和定量重复性、检测器全程信号输出范围、分辨率、检测器耐受最大压力 |
| 5 | 气相色谱仪 | 保留时间重现性、峰面积重现性、载气流量稳定性、 、基线噪声、基线漂移、定性重复性、定量重复性、载气流速稳定性、柱箱温度稳定性和控制精度、程序升温重复性、基线噪声、基线漂移、灵敏度、检测限、定性重复性、定量重复性 |
| 6 | 高精度标准测氡仪 | 灵敏度、量程范围、仪器校准误差、系统线性误差 |
| 7 | 测氦仪 | 检出限、相对测量精度、测量范围、采样率、数据输出、电源电压适应性、通讯协议、自动校时 |
| 8 | 超纯水机 | 进水水源、制水量不、取水流速、RO纯水水质、UP超纯水水质、吸光度、可溶性硅含量、微生物、重金属、热源、总有机碳 |
| 9 | 全站仪（流动） | 测角精度、单次测量精度（棱镜）、距离测量范围、连续测量精度（棱镜）、测距最小显示、测角最小显示、工作温度、测角方式、望远镜放大倍数/焦距范围、ATR、重复照准精度、数据通讯、防尘防水 |
| 10 | 数字水准仪（流动） | 测量精度、最小显示、测量范围、补偿范围、补偿误差、视准线误差、工作温度、数据通讯、防尘防水、外部指令控制 |
| 11 | 实时差分定位仪（流动） | 静态测量时，10分钟内两次地理方位角测量之差、静态测量性能、采集软件显示功能、支持卫星系统、方位角计算软件、静态测量的记录间隔、水平实时DGPS位置、通讯接口、内存储量、电池类型、电池待机时间、机壳密封 |

附表3.3.5

地震系统专业设备检测机构目录及测试项目

| 序号 | 所属单位 | 机构名称 | 机构类型 | 测试项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国地震局第一监测中心 | 测震仪器检测实验室 | 检测实验室 | 地震计（含一体机）、 加速度计（含一体机）、地震烈度仪、 井下地震计 |
| 2 | 中国地震局地球物理研究所 | 测震仪器检测实验室 | 检测实验室 | 地震计（含一体机） |
| 3 | 中国地震局工程力学研究所 | 测震仪器检测实验室 | 检测实验室 | 加速度计（含一体机）、 地震烈度仪 |
| 4 | 四川省地震局 | 测震仪器检测实验室 | 检测实验室 | 地震计（含一体机） |
| 5 | 中国地震局地球物理勘探中心 | 测震仪器检测实验室 | 检测实验室 | 地震计（含一体机）、 加速度计（含一体机）、 |
| 6 | 中国地震局第一监测中心 | 地震数据采集器检测实验室 | 检测实验室 | 地震数据采集器 |
| 7 | 四川省地震局 | 地震预警技术测试实验室 | 检测实验室 | 地震预警信息服务专用终端 |
| 8 | 中国地震局第一监测中心 | 分量应变仪检测实验室 | 检测实验室 | 分量钻孔应变仪 |
| 9 | 中国地震局第一监测中心 | 体应变仪检测实验室 | 检测实验室 | 钻孔体应变仪 |
| 10 | 湖北省地震局 | 形变仪器检测实验室 | 检测实验室 | 摆式倾斜仪 |
| 11 | 中国地震局第一监测中心 | 大地测量仪器检测实验室 | 检测实验室 | GNSS接收机、水准仪、水准标尺、经纬仪、全站仪、测距仪 |
| 12 | 中国地震局第一监测中心 | 水位仪检测实验室 | 检测实验室 | 压力式水位仪 |
| 13 | 中国地震局第一监测中心 | 测温仪检测实验室 | 检测实验室 | 测温仪 |
| 14 | 中国地震局第一监测中心 | 测氡仪检测实验室 | 检测实验室 | 测氡仪 |
| 15 | 江西省地震局 | 测氡仪检测实验室 | 检测实验室 | 测氡仪 |
| 16 | 中国地震局第一监测中心 | 测汞仪检测实验室 | 检测实验室 | 测汞仪、 二氧化碳分析仪 |
| 17 | 中国地震局第一监测中心 | 地电仪器检测实验室 | 检测实验室 | 地电场仪、 地电阻率仪 |
| 18 | 中国地震局地球物理研究所 | 地磁仪器检测实验室（零磁空间） | 检测实验室 | 质子磁力仪、 磁通门磁力仪 |
| 19 | 中国地震局第一监测中心 | 重力仪检测实验室 | 检测实验室 | 重力仪 |
| 20 | 湖北省地震局 | 重力仪检测实验室 | 检测实验室 | 重力仪 |
| 21 | 山东省地震局 | 马陵山测震仪器比测台站 | 比测台站 | 地震计（含一体机）、 加速度计（含一体机） |
| 22 | 江西省地震局 | 九江测氡仪比测台站 | 比测台站 | 测氡仪 |
| 23 | 安徽省地震局 | 庐江测汞仪比测台站 | 比测台站 | 测汞仪 |
| 24 | 江苏省地震局 | 高邮地电仪器比测台站 | 比测台站 | 地电场仪、 地电阻率仪、 质子矢量磁力仪 |
| 25 | 甘肃省地震局 | 平凉地电仪器比测台站 | 比测台站 | 地电场仪、 地电阻率仪 |
| 26 | 陕西省地震局 | 乾陵地磁仪器比测台站 | 比测台站 | 磁通门经纬仪、 质子磁力仪、 磁通门磁力仪 |
| 27 | 河北省地震局 | 红山地磁仪器比测台站 | 比测台站 | 磁通门经纬仪、 质子磁力仪、 磁通门磁力仪 |
| 28 | 云南省地震局 | 丽江地磁仪器比测台站 | 比测台站 | 磁通门经纬仪、 质子磁力仪、 磁通门磁力仪 |

3、异常核实设备测试方案建议

为切实做好巨灾防范工程实施工作，尽最大限度确保异常核实设备采购质量，提出如下建议。

（1）、设备类别

巨灾防范工程拟采购设备中，异常核实设备包括：便携式电子水位仪、便携式高精度温度计、便携式pH仪、便携式电导率仪、便携式离子色谱仪、便携式测氡仪、便携式测汞仪、便携式二氧化碳仪、便携式痕量氢仪、便携式测氦仪、便携式气相色谱仪、氢氧同位素仪、井下电视、流速计、GNSS信号模拟器等。

（2）、测试原则

a.调整标前测试方式。为确保年内完成工程实施任务，建议不再全面开展标前测试工作。建议在招标中，要求投标单位提供投标型号的检定/校准/测试报告（由法定计量机构出具），检定/校准/测试指标包括但不限于招标文件要求的关键指标。

b.强化出厂质量检验。生产厂商应严格按照招标文件要求的主要技术指标，对供货设备出具检定/校准/测试报告。

（3）、测试要求

a.设备出厂测试

（i）生产厂商按照主要技术指标清单，委托法定计量机构对拟供货设备进行检定/校准/测试（相应设备有计量技术规范的，按计量技术规范进行检定/校准），形成检定/校准证书或测试报告，随设备一并提供。

（ii）生产厂商对送测设备和供货设备的一致性负责。

b.供货验收查验

（i）供货前，生产厂商将检定/校准证书或测试报告及拟供货产品序列号发采购单位，一测中心配合采购单位确认后通知生产厂商供货。

（ii）货物运抵后，采购单位进行查验，查验内容主要包括：拟供货设备检定/校准证书或测试报告的完整性，设备数量、型号与投标要求的一致性，附表及包装是否满足合同要求等。

异常核实设备出厂测试主要技术指标清单

| 序号 | 设备名称 | 出厂测试主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式电子水位仪 | 测量深度、最大测量误差、分辨力 |
| 2 | 便携式高精度温度计 | 量程、最大测量误差 |
| 3 | 便携式pH仪 | 测量范围、分辨力 |
| 4 | 便携式电导率仪 | 测量范围、分辨力 |
| 5 | 便携式离子色谱仪 | 量程、准确度、重复性、测量时间 |
| 6 | 便携式测氡仪 | 可进行土壤气及井泉水氡测量、具备氡/钍等同位素衰变α粒子定量识别功能、量程范围、准确度、操作环境、续航时间 |
| 7 | 便携式测汞仪 | 测量范围、重复性、检出限、续航时间 |
| 8 | 便携式二氧化碳仪 | 测量范围、示值引用误差、重复性、续航时间 |
| 9 | 便携式痕量氢仪 | 测量范围、检出限、重复性、续航时间 |
| 10 | 便携式测氦仪 | 检出限、重复性、续航时间 |
| 11 | 便携式气相色谱仪 | 氢、氦最低检测限低于2ppm，O2、N2最低检出限30ppm，C0、CH4最低检出限150ppm、C02最低检出限5ppm，精度<3% |
| 12 | 氢氧同位素仪 | 精度（1σ）、24h最大漂移、记忆效应 |
| 13 | 井下电视 | 检测深度、旋转角度、探头使用温度、探头耐压 |
| 14 | 流速计 | 观测范围、分辨力 |
| 15 | GNSS信号模拟器 | 信号类型、信号规模、信号功率控制、信号动态范围、信号精度、信号质量、时钟稳定度 |