**病房监护仪**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 病房监护仪要求 | 1.具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能 |  |
|  | 2. ≥ 12英寸彩色显示屏，支持同屏显示≥12道波形 |  |
|  | 3至少具备以下模式：待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式。 |  |
|  | 4.在诊断模式下，支持不低于90dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于100dB的共模抑制比。 |  |
|  | 5.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 |  |
|  | 6.无创血压至少具有手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔。 |  |
|  | 7.监护仪设计使用年限≥8年 |  |
|  | 8支持网络流量监控及控制，设定流量限额，防止恶意软件攻击。支持数据传输加密功能。 |  |
|  | 9.支持高通滤波。 |  |
|  | 10. 整机五年质保，机器出现故障应在2小时内响应，6小时内到达现场，小故障12小时内解决，大故障24小时内解决，如无法解决需提供备用机。 |  |
|  | 11.配备至少5套导联线及血氧夹。 |  |
|  | 12.提供相应的稳压电源保护装置。 |  |

12