螺旋CT参数

一. 设备技术要求及主要性能参数

基本要求：

技术参数中星号条款有一项负偏离，按无效投标处理。

| 条款号 | 招标参数 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机架系统 |
| 1.1 | 机架孔径 | ≥75cm |
| 1.2 | 驱动方式 | 线性马达（电磁直接驱动） |
| 1.3 | 数据传输方式 | 射频信号传递 |
| 1.4 | 机架内部冷却方式 | 风冷或水冷 |
| 1.5 | 机架密闭，恒温恒湿 | 具备 |
| 2 | X线球管及高压发生系统 |
| 2.1 | 高压发生器 |
| 2.1.1 | 高压发生器总功率 | ≥100 KW |
| 2.1.2 | 球管电压档位 | ≥5档 |
| 2.1.3 | 最大输出管电压 | ≥140 kV |
| 2.1.4 | 最小输出管电压 | ≤70 kV |
| 2.2 | 球管 |
| 2.2.1 | 球管冷却方式 | 油冷 |
| 2.2.2 | 球管阳极热容量 | ≥8 MHU或≤1 MHU |
| 2.2.3 | 球管电压调节精度 | ±1% |
| 2.2.4 | 球管阳极最大散热率 | ≥7000 KHU/min |
| 2.2.5 | 球管小焦点 | ≤0.7×0.7 mm |
| 2.2.6 | 球管大焦点 | ≤0.9×1.1 mm |
| 2.2.7 | 最大球管电流 | ≥800mA |
| 3 | 探测器 |
| 3.1 | 探测器类型 | 全集成一体探测器 |
| *3.2 | 探测器排数 | ≥128排或2×64排 |
| 3.3 | 每排探测器物理宽度 | ≤0.65 mm |
| 3.4 | Z轴数据采集系统（DAS）通道总数 | ≥128 |
| 3.5 | 数据最大采样率 | ≥4600次/360° |
| 3.6 | 探测器单元总数 | ≥77824 |
| 4 | 扫描床 |
| 4.1 | 最大无金属可扫描范围 | ≥200 cm |
| 4.2 | 扫描床最大水平移动速度 | ≥450 mm/s |
| 4.3 | 螺旋扫描单圈Z轴覆盖范围 | ≥128 mm |
| 4.4 | 最大垂直移床速度 | ≥50 mm/s |
| 4.5 | 最小垂直移床速度 | ≤20 mm/s |
| 4.6 | 床面承重 | ≥200 kg |
| 4.7 | 触屏控制床位移动功能 | 具备 |
| 5 | 主控台 |
| 5.1 | 主计算机 | 提供计算机型号 |
| 5.2 | 计算机内存 | ≥8 GB |
| 5.3 | 计算机主频 | ≥四核CPU，≥4x3.6 GHz（或等效） |
| 5.4 | 硬盘数据容量 | ≥3.8 TB |
| 5.5 | 服务器专用图形数据处理器 | 服务器专用CPU |
| 5.6 | 图像存储量 | ≥520,000幅（512X512不压缩） |
| 5.7 | 图像存档系统（CD-RW或DVD等） | 具备 |
| 5.8 | 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸 | ≥19英寸 |
| 5.9 | 医学专用液晶超薄平面显示器分辨率 | ≥1280X1024 |
| 5.10 | DICOM 3.0接口 | 传输：Dicom send/receive 查询：Dicom query/retrieve 打印：Dicom Basic Print 存档：Dicom Storage Commitment |
| 5.11 | 患者列表软件 | 具备 |
| 5.12 | USB 3.0外设接口 | 具备 |
| 5.13 | 可编辑储存的扫描方案 | ≥10000条 |
| 5.14 | 同步并行处理功能 | 具备扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |
| 5.15 | 并行重建功能 | 具备并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务，任务数≥8个 |
| 6 | 扫描与重建参数 |
| *6.1 | 最快机架旋转速度 | ≤0.28 s/rot |
| 6.2 | 物理单扇区时间分辨率 | ≤75 ms |
| 6.3 | 机架旋转速度选项 | ≥4种 |
| 6.4 | 定位像最大扫描长度 | ≥197 cm |
| 6.5 | 定位像最短扫描长度 | ≤128 mm |
| 6.6 | 定位像最长扫描时间 | ≥20 s |
| 6.7 | 定位像最短扫描时间 | ≤2 s |
| 6.8 | 体部扫描最大螺距 | ≥3.0 |
| 6.9 | 单次连续螺旋扫描范围 | ≥184 cm |
| 6.10 | 单次连续螺旋扫描时间 | ≥60 s |
| 6.11 | 序列扫描最大覆盖范围 | ≥200 cm |
| 6.12 | 最薄图像扫描层厚 | ≤0.6 mm |
| 6.13 | 图像重建速度 | ≥60幅/秒 |
| 6.14 | 最大图像重建视野FOV | ≥50 cm |
| 6.15 | 图像重建矩阵 | ≥512X512 |
| 6.16 | 最薄图像重建层厚 | ≤0.5 mm |
| 7 | 图像质量 |
| 7.1 | 最小CT值（非扩展CT值） | ≤-1024 HU |
| 7.2 | 最大CT值（非扩展CT值） | ≥+3071 HU |
| 7.3 | 最小扩展CT值 | ≤-10240 HU |
| 7.4 | 最大扩展CT值 | ≥+30710 HU |
| 8 | 智能影像工作流技术 |
| 8.1 | 机架内置扫描参数 | 具备，包括床位、曝光时间、ECG信号等 |
| 8.2 | 机架内置触控屏显示系统数量 | ≥2 |
| 8.3 | 机架激光定位系统 | 具备 |
| 8.4 | 一键式摆位按钮 | 机架控制面板具备快捷按钮，可实现床位到达指定检查部位的功能 |
| 8.5 | 双向交流系统 | 具备自动病人呼吸屏气辅助控制系统，支持双向语音传输，并且用户可以录制病人呼吸指令 |
| 8.6 | 螺旋扫描螺距范围 | 0.35-3.4，连续可调 |
| 8.7 | 信号自适应增强技术 | 具备信号自适应增强，尤其针对体型肥胖患者，以减少线束硬化伪影和噪声，获得最优图像 |
| 8.8 | 智能参数调整技术 | 具备在定位像后，机器自动调整最合适的曝光参数，以获得最优图像 |
| 8.9 | 智能扫描辅助技术 | 具备扫描参数设定的辅助指导功能 |
| 8.10 | 自动确定扫描范围功能 | 具备在定位像后，依据检查部位的不同（如头、胸、腹部等）主机自动确定扫描范围的功能 |
| 8.11 | 造影剂自动触发功能 | 具备 |
| 8.12 | 动态组织增强评估 | 具备 |
| 8.13 | 颅脑最佳对比度算法 | 具备提高颅脑灰白质对比度的专用重建算法 |
| 8.14 | 线束硬化伪影校正算法 | 具备校正线束硬化伪影的专用重建算法 |
| 8.15 | 三维容积渲染成像技术 | 具备 |
| 8.16 | 自动三维重建功能 | 具备独立完成MPR、SSD、MIP、CTA等三维容积重建和三维后处理功能 |
| 8.17 | 自动多体位重建技术 | 具备自动校正患者未对准的解剖结构和器官，通过自动配准选定重建平面实现高度自动化的重建工作流 |
| 8.18 | 脊柱自动重建功能 | 具备一键自动重建脊椎和椎间盘的功能，并自动标记椎体与椎间盘 |
| 9 | 心血管成像技术,具备 |
| 9.1 | 心脏扫描物理单扇区时间分辨率≤75 ms |
| 9.2 | 具备多扇区重建功能 |
| 9.3 | 具备机架内置心电监测系统并能在机架显示 |
| 9.4 | 具备ECG实时监测 |
| 9.5 | 具备ECG导联脱落提示 |
| 9.6 | 具备ECG信号复制技术，电极片脱落时复制之前的心电信号功能 |
| 9.7 | 具备模拟心电图技术 |
| 9.8 | 不同的钙化积分扫描模式个数≥3 |
| 9.9 | 具备不受心率和心律限制的前瞻性心电扫描技术 |
| 9.10 | 具备不受心率和心律限制的心电回顾扫描技术 |
| 9.11 | 具备单心跳自由呼吸前瞻性心电触控大螺距扫描技术 |
| 9.12 | 具备不受心率和心律限制的心功能成像 |
| 9.13 | 具备不受心率和心律限制的小儿先心前瞻性心电触发序列扫描技术 |
| 9.14 | 具备自由呼吸无需镇静的小儿先心前瞻性心电触发大螺距扫描技术 |
| 9.15 | 具备一站式三联检查扫描功能 |
| 9.16 | 全自动心脑血管联合扫描时间≤2 s，要求说明实现方式 |
| 9.17 | 具备肥胖患者专用心脏扫描技术 |
| 9.18 | 具备心率自适应螺距调节技术 |
| 9.19 | 具备心率不齐避过技术 |
| 9.20 | 具备自动全剂量曝光范围技术 |
| 9.21 | 具备前瞻性心电门控自动曝光范围技术 |
| 9.22 | 与全剂量曝光相比，回顾性心电门控扫描最小剂量曝光≤4% |
| 9.23 | 与全剂量曝光相比，前瞻性心电门控低剂量曝光≤20% |
| 9.24 | 具备智能心脏扫描指引系统 |
| 9.25 | 具备心脏最佳时相自动重建技术 |
| 9.26 | 具备图像预览功能，可实现依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建 |
| 9.27 | 具备真实层面重建技术 |
| 9.28 | 具备心肌线束硬化伪影校正技术 |
| 9.29 | 具备针对房颤和心律不齐患者心电编辑功能 |
| 10 | 低剂量技术，具备 |
| 11 | 图像后处理工作站 |
| 11.1 | 原厂工作站数量 | 1套 |
| 11.2 | 内存 | ≥32GB |
| 11.3 | 主频 | ≥4X3.3 GHz |
| 11.4 | 硬盘容量 | ≥1500GB |
| 11.5 | 可储存图像数量 | ≥540000幅（512×512不压缩） |
| 11.6 | 医学专用液晶显示器尺寸 | ≥19寸 |
| 11.7 | 医学专用液晶屏显示器分辨率 | ≥1280×1024 |
| 11.8 | 一体化图像光盘存储 | 具备 |
| 12 | 临床后处理应用软件 |
| 12.1 | 图像显示功能 | 具备 |
| 12.2 | 照相功能 | 具备 |
| 12.3 | 打印功能 | 具备 |
| 12.4 | 视频捕捉和编辑工具 | 具备 |
| 12.5 | 图像存档和网络系统 | 具备 |
| 12.6 | 实时多平面重建MPR | 具备 |
| 12.7 | 三维重建软件包 | 具备 |
| 12.8 | 容积渲染成像软件 | 具备 |
| 12.9 | 最大及最小密度投影软件 | 具备 |
| 12.10 | 透明显示软件 | 具备 |
| 12.11 | 电影功能软件 | 具备 |
| 12.12 | 三维容积测量评估软件 | 具备 |
| 12.13 | 血管分析软件 | 具备 |
| 12.14 | 心脏分析软件 | 具备 |
| 12.15 | 冠脉最佳平面自动显示功能 | 具备 |
| 12.16 | 血管导航功能 | 具备 |
| 12.17 | 解剖结构显示器功能 | 具备 |
| 12.18 | 各枝冠状动脉自动探查命名功能 | 具备 |
| 12.19 | 自动显示各枝冠状动脉CPR图像 | 具备 |
| 12.20 | 冠状动脉横断面自动显示功能 | 具备 |
| 12.21 | 冠脉中心线编辑功能 | 具备，实现冠脉分枝的延长、剪切 |
| 12.22 | 智能血管狭窄分析和测量 | 具备 |
| 12.23 | 冠脉狭窄程度自动评估 | 具备 |
| 12.24 | 冠脉轮廓线显示及编辑功能 | 具备 |
| 12.25 | 冠脉直径轮廓曲线自动显示 | 具备 |
| 12.26 | 冠脉斑块定性显示功能 | 具备，按照密度标记不同色彩 |
| 12.27 | 冠脉斑块分析软件 | 具备 |
| 12.28 | 斑块透镜显示功能 | 具备 |
| 12.29 | 去除检查床软件 | 具备 |
| 12.30 | 去除骨软件 | 具备 |
| 12.31 | 编辑骨去除蒙片软件 | 具备 |
| 12.32 | 突出骨显示软件 | 具备 |
| 12.33 | 高密度结构分离软件 | 具备 |
| 12.34 | 半自动跟踪血管软件 | 具备 |
| 12.35 | 手动跟踪血管软件 | 具备 |
| 12.36 | 血管中心线编辑软件 | 具备 |
| 12.37 | 钙化去除软件 | 具备 |
| 12.38 | 狭窄定量测量软件 | 具备 |
| 12.39 | 血管长度定量分析软件 | 具备 |
| 12.40 | 血管直径定量分析软件 | 具备 |
| 12.41 | 管腔轮廓编辑软件 | 具备 |
| 12.42 | 像素透镜灰阶值测量软件 | 具备 |
| 12.43 | 自动报告软件 | 具备，自动生成报告，同时支持Dicom、PDF、HTML等格式的输出和CD刻录 |
| *12.44 | 肋骨平铺软件 | 具备 |
| *12.45 | 齿科分析 | 具备 |
| 13 | 配件及配套服务 |
| 13.1 | 高压注射器（包含配套管路） |
| 13.2 | 胶片打印机 |
| 13.3 | 心电监护仪及专用台车 |
| 13.4 | 铅衣、铅围裙、铅围脖、铅眼镜各2套 |
| 13.5 | 旧设备拆除、预控评、环评、新设备安装、设备运行场所的射线防护（达到国家行业验收标准） |
| 13.6 | PACS系统及接口费（免费升级、免费保修三年） |
| 13.7 | 医用影像专用显示器（竖屏）2台 |
| 13.8 | 满足本项目要求的专用电缆、电源柜及设备稳压电源 |
| 13.9 | 专用机房空调及新风系统 |
| 本项目为交钥匙项目 |
| 14 | 售后服务 |
| 14.1 | 远程维修诊断系统 | 具备 |
| 14.2 | 国内备件仓库 | 具备 |
| 14.3 | 省内固定维修工程师 | 具备 |
| 14.4 | 400免费保修电话号码 | 具备 |
| 14.5 | 现场技术培训 | 具备，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能，设备到场后提供至少一名驻场工程师手递手指导操作一个月 |
| 14.6 | 免费质保期 | 1年 |