彩色多普勒超声诊断系统技术要求和规格

一、设备名称：超高端全数字化彩色多普勒超声诊断仪

二、数    量：一套

三、设备用途及主要要求：

3.1用途：

超高端全身彩色多普勒超声诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇科及胎儿检查、血管、小器官、

肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有世界最新

平台，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求；

3.2 投标设备必须为各厂家满足全身应用的最高档次机型；

四、主要技术规格及系统概述：

4.1主机系统性能概括

4.1.1 ≥22英寸高分辨率宽屏OLED显示器，分辨率为1920 × 1080，采用灵活可调节支撑臂；

*4.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸，按功能分区，支持多点触控。触摸屏可调节仰升角度；

4.1.3 全数字化彩色超声诊断系统主机;

4.1.4全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束；

4.1.5 探头技术;

4.1.6 全聚焦相干成像，整个图像区域无焦点，支持所有探头及应用条件; （附图证明）

4.1.7 智能图像零键优化技术，零键优化二维、彩色多普勒及造影图像质量；

4.1.8自动彩色闪烁伪像抑制技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强

血流边界显示，减少伪像；

4.1.9数字化二维灰阶成像及M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型）；

4.1.10具备全方位、多角度解剖M型技术，并同时具备B型全角度心功能测量功能（附图证明）

4.1.11数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF）

4.1.12 频谱多普勒零键优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像，无需特别按键

操作；

4.1.13彩色多普勒成像技术：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图

4.1.14 具有组织多普勒成像单元，可支持彩色、谐波、PW、M型多种模式

4.1.15 具备电影回放及剪辑功能

4.1.16 具备高分辨率局部图像放大功能

4.1.17 具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频

4.1.18 高级空间复合成像技术，逐级可调可，与彩色和其他高级成像模式兼容

4.1.19 智能化组织均衡技术，实时优化二维、频谱多普勒图像，适用于所有成像探头

4.1.20 多参数自动优化成像技术，可实时无间断优化成像参数，维持图像均匀一致性，改进工

作流程、提升诊断效率。

4.1.21具备血管增强技术，通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供

更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内

膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥5级可调（附图

证明）。

4.1.22探头表面采用特殊材料，有效增强抓握力，减小手持探头力度，降低操作员运动损伤；探

头前端采用特殊晶体材料有效降低热效应，提高图像质量，延长探头使用寿命;

4.1.23 主机具备耦合剂加热装置

1）360度环绕加热方式，加热更均匀；

2）加热温度分级可控，更贴合人体体温，消除患者不适感舒缓紧张情绪。

4.1.24 四实时炫酷图像，基于AI大数据深度场景化，自动呈现4种不同风格图像，

在实时状态下快速切换，且预设联动，医生可自定义选择其中一个作为最优检查条件，

减少操作；（附图证明）

4.1.25手势感应探头技术，探头内置多点触控传感器，双击探头前端任何部位，即可激活探

头进入扫查，无需在触摸屏上切换，方便使用；

4.1.26实时二同步 /三同步能力

4.1.27内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

4.1.28 内有一体化超声工作站；

4.2先进成像技术

4.2.1灰阶超宽视野成像扫描技术

1）扩展成像视野，支持360°自由旋转

2）实时扫查时支持反转、支持放大、缩放及平移功能

3）具有速度指示器，测量功能，获取过程可暂停和退回

4）支持所有线阵及凸阵探头

5）结合先进的成像技术如复合成像技术、UltraArt技术结合使用

4.2.2彩色超宽视野成像扫描技术

1）以灰阶超宽视野成像技术为基础，采集过程优化多普勒能量图、速度图；

2）具有屏幕速度指示器，获取过程可有暂停和退回操作；

3）图像支持360°旋转、缩放及平移功能，也可逐帧回放显示；

4）适用于全部线阵及凸阵探头。

4.2.3超声声速自动校正技术

1）针对肥胖及困难病人

- 可用于乳腺检查，并可调整

- 专门的预置条件

4.2.5实时应变弹性成像技术

1）能够以灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度，无需人工加压；

2）提供实时动态弹性应变分析、动态弹性参数成像；

3）具备Shadow“映射”模式测量，并可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量

测量，对弹性质体的硬度性质全面定量。

4）具有QF质量因子，提高弹性成像的准确性。可自动判断组织的整体位移程度，与本底图

像进行自动比较，得到高质量的弹性成像。

*4.2.6 点式剪切波成像技术

1）定量组织弹性，可用文字标记测量点、结节或肝段

2）可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)

3）支持凸阵、线阵探头、腹部介入探头

*4.2.7 二维剪切波弹性成像技术

1）采用安全先进的多组梳状脉冲波激发，同时激发多组剪切波，通过对同一点多次测量，进

行相关性矫正，确保测量准确性，提高定量重复性

2）同时定性和定量软组织弹性值

3）具有速度、位移、质量等多种显示模式

4）支持腹部、高频探头，拓展临床应用

5）测量取样框大小及位置可调，取样点数量无限制，可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组

织的弹性图(kPa)

6）可显示IQR四分位差数值，自动计算IQR/Median比值并显示在报告页

4.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

4.3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

4.3.2 妇科测量和计算；

4.3.3 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数等；

4.3.4 外周血管测量和计算；

4.3.5 心脏功能测量和计算；

4.3.6 泌尿科测量和计算；

4.3.7 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)，客户自定义；

4.4图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元

4.4.1 超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，

并可翻阅所检索的病历。

4.4.2 硬盘容量≥1TB

*4.4.3 USB接口≥8个，其中触摸屏上至少两个，可用于图像传输；

4.4.4 图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换；

4.5输入/输出信号

4.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频、S—视频

4.5.2 输出：DP 高清输出

4.6连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件

五、系统技术参数及要求：

5.1 系统通用功能

5.1.1 高分辨率彩色液晶显示器≥22英寸高分辨率OLED显示器，具有调节拉手及万象关节臂设计，

可上下左右前后任意调节显示器位置，可前后折叠。

*5.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸，触摸屏角度可调，以适应不同光线，可调角度≥20度

5.1.3 操作面板人机工程布局，可进行高度调整及旋转，高度可调范围≥22cm，左右旋转角度≥90

度。

*5.1.4 探头接口选择≥4种，均为致密无针式探头接口、可全部激活相互通用，具有磁吸式连接技术

5.1.5 针对不同检查部位，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节

及组合调节。

5.1.6 安全性能：质量符合国家商品安全的标准要求

5.2 探头规格

5.2.1 频率：无针式宽频、多频可变频成像探头，最高频率≥18MHz，从1MHz 到18MHz

5.2.2 二维、彩色、频谱多普勒及谐波均可独立变频

5.2.3 变频探头基波中心频率可选择≥3种，多普勒可选不同频率

5.2.4 探头类型：电子凸阵、高频线阵、相控阵心脏、超高频线阵、相控阵穿刺探头

5.2.5 单晶体探头≥2种

5.2.6 腹部凸阵探头有效最大探测深度≥30cm

5.2.7 探头频率：

腹部凸阵探头：1.4-5.0 MHz

高频线阵探头：4.0-10MHz

相控阵心脏探头：1.5-4.5 MHz

腔内探头：4-9 MHz

5.2.8 B/D兼用：

电子凸阵：B/PW

电子线阵：B/PW

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD

5.2.9 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

5.3 二维灰阶显像主要参数

5.3.1 扫描线：二维图像每帧图像线密度≥512

5.3.2 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit

5.3.3 成像速率：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥40帧/秒

相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥65帧/秒

5.3.4 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦

5.3.5 增益调节：深度增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节

5.3.6 接收超声信号系统动态范围≥320 dB

5.3.7 可视动态范围：10-80 dB，步进为1

5.3.8 回放重现：灰阶图像回放最高可达4000帧，回放时间30秒，并能进行测量和计算

5.3.9 高清放大功能：增加感兴趣区细节显示及图像帧频

5.4 频谱多普勒

5.4.1 显示模式：脉冲多普勒 PWD

连续多普勒 CWD

高脉冲重复频率 HPRF

5.4.2 频谱多普勒：可选中心频率≥2个

5.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW、B/CDE/PW、B/CDV/CW

5.4.4 频谱多普勒取样容积：1mm- 20mm，多级可调

5.4.5 最大测量速度：

PWD正或反向血流速度≥10 m/s

CWD血流速度≥19 m/s

5.4.6 最低测量速度≤1.0 mm/s（非噪音信号）

5.4.7 Doppler及M型电影回放：(30 秒；

5.4.8 频谱多普勒零键优化，冻结瞬间自动优化频谱为最佳状态，无需特别按键操作；

5.4.9 显示控制：反转显示、零位移、B-刷新、D-扩展、B/D扩展、局放及移位

5.4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

5.5 彩色多普勒

5.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示

5.5.2 彩色增强功能：	彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI）

5.5.3 扫描速度：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥10帧/秒

成人相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，帧速率≥10帧/秒

5.5.4 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）

5.5.5 彩色显示速度：最低平均血流速度≤5mm/s（非噪声信号）

5.5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

5.5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°

5.6 超声功率输出调节

5.6.1 B/M、PWD、Color Doppler

5.6.2 输出功率选择分级可调

5.7 记录装置

5.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像可以AVI、JPG等

PC通用格式直接储存；

5.7.2 主机硬盘容量≥1T

5.7.3 USB接口≥8个

5.8 技术手册：中文操作手册

六、售后服务要求：

6.1 投标人应对所提供的货物提供12个月的免费维修服务。

6.2 开机率≥98 %，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案。

6.3 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

6.4 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，提供800全国免费电话。

6.5 现场培训：卖方提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作设备的各项功能。