## Sheet1
（一） | 仪器设备购置 | 参数说明 | 数量 | 单位
1 | 荧光检测PCR仪（48定量） | 1.适用耗材： 48×0.2ml（可适用于单管、8联管）； 2.样本通量：48孔； 3.反应体系：5-100μL； 4.线性范围：1～1010copies； 5.★控温技术：通过半导体制冷器对模块进行夹心式加热和制冷，使用全新覆胶工艺和冷、热基板金属化的长寿命半导体制冷器。 6.控温模式：依据加液量自动选择BLOCK和模拟TUBE两种控温模式； 7.控温范围：4.0～105.0℃； 8.最大升降温速度：≥5℃/s 9.控温精确度：≤±0.1℃； 10.温度波动范围：≤±0.1℃； 11.温度均匀性：≤±0.3℃ ； 12.★热盖温度范围：30℃～110℃，全封闭3D电动热盖，可以实现试管压力恒定，自动升降，有效防止试剂蒸发，确保实验稳定可靠，操作简便； 13.低温保存功能：具有SOAK低温保存功能； 14.激发光源：长寿命LED光源，免维护； 15.★检测器：光电倍增管PMT（管底检测、耗材开放、适用广、成本低），避免边缘效应，免于进行ROX校正，检测灵敏度高； 16.荧光检测波长：500-800nm； 17.激发光波长：300-800nm； 18.★检测通道:4个； 19.★部分荧光染料：F1:FAM、SYBR Green I； F2:VIC、HEX、TET、JOE 、CY3、TAMRA；F3:ROX，TEXAS-RED；F4:CY5，Quasar 670； 20.★扫描方式：底部荧光扫描方式（全板扫描或指定行扫描），光程短、准确度及重复性高； 21.操作界面：全中文操作界面，程序设定灵活，分析和报告功能全面，参数可储存。 22.★软件功能：具有定性判断、绝对定量、相对定量、SNP分析系统功能、熔解度曲线分析功能、HRM分析功能；梯度功能、自动增益调节等； 23.模板功能：可自定义实验报告格式，预存多种行业实验报告模板； 24.特色功能：文件内容备注功能、样本资料记录功能、文件运行显示功能、检测数据分析功能、分析结果输出功能、故障保护和报警功能； 25.支持：Microsoft: Windows 7/Windows 8.1/Windows10； 26.数据导出：导出CSV、Excel、txt等格式的实验数据； 27.外部电源要求：100-240V～50/60Hz 600W； 28.多种接口供选：与计算机接口可供选用的有RS232、USB、蓝牙； 29.含运输安装调试 | 1 | 台
2 | 自动核酸提取仪（32提取） 核心产品 | 1.用途：磁珠与样本核酸特异性结合，通过磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释放，使磁珠分别在裂解液、洗涤液、洗脱液中转移，自动化完成RNA/DNA的提取纯化操作，无需液体转移； 2.样本类型：粪便、植物、生物体液、组织、无细胞样品（如全血、血清、血浆、口腔拭子和细胞培养液）等多种类型样本； 3.处理体积：处理样本容量范围20～1000μl； 4.安全性：仪器全程自动、封闭操作； 5.具有开机自检、声音提示、故障保护和报警等功能； 6.配备开门保护功能：防止实验中误开舱门而导致的污染以及安全问题； 7.★提纯孔间差：Cv<3%； 8.★温控模式：深孔板底部全包裹加热，采用自主开模的耗材后，其热传导速度提升到1.8℃/s。设定温度和管内温差≤3℃，深孔加热模块，可提微量核酸； 9.★工作通量：一次运行可处理1-32个样本，最多可同时处理32个样品； 10.★加热温度：室温+5～125℃（裂解洗脱均可加热，提取过程无需取出提取仓加热）； 11.★工作方式：磁珠法提取，转移样品（磁珠）而非液体，转移率高； 12.★操作界面：8寸触摸屏嵌入式一体化操作，Windows系统；实时显示温度、实验进程等信息； 13.★程序管理：新建、编辑、删除，模式程序，单机在线自由灵活编辑提取程序，无需外接电脑； 14.★污染控制、安全防护：内置紫外灭菌模块，封闭反应仓，配套使用预装密封试剂和一次性耗材，最大程度减少实验人员与化学试剂的接触保证操作安全。 15.★裂解/洗脱加热槽位：1/5列加热；采取裂解洗脱加热槽位间隔设计，避免加热槽加热时，对洗脱槽内样本产生影响； 16.★运动控制：驱动装置：步进电机，频率振幅可调，样本混合更充分；传动装置：滚珠丝杠，各运动部件均配置极限位置保护功能。 17.★振动混合模式：多档可调振动速度，溶液体积自适应振动幅度，振动幅度根据溶液体积自动调整。 18.★磁珠吸附模式：必须分普通/强力吸附模式，强力吸附模式可保证洗脱步骤在洗脱体积很小的情况下，洗脱液依旧能够覆盖全部磁珠，可解决微量或低浓度样本。 19.一键启动：储存后的程序，可以在仪器上直接查找并一键启动。 20.条码扫描：用户可选； 21.接口方式：支持USB； 22.电源：AC100-240V 、50/60Hz； 23.★完善的核酸提取试剂与其配套，包括：磁珠法血液、动物组织基因组DNA提取试剂盒，磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒。病毒DNA/RNA和拭子、动物组织、血液等基因组DNA提取试剂具有医疗器械备案，其中液体蛋白酶K室温保存。 24.含运输安装调试 | 1 | 台
3 | 生物安全柜 | 1. SW-CJ-1D净化工作台( 单人单面 垂直送风) 2.外型尺寸 850x570x1550(宽x深x高)mm 3. 净化区尺寸 700x500x500(宽x深x高)mm 4.净化效率 100级 5.重量 85kg 6.平均风速 0.3-0.6m/s(可调) 7.功耗 0.3KW 8.平均菌落数 ≤0.5个/皿·时 9.噪音 ≤62dB(A) 10.振动半峰值 ≤3μm(X·Y·Z) 11.电源 220v50Hz 12.过滤器尺寸 ≤695x455x50x1(长x宽x高x个)mm 13.照明灯/杀菌灯 ≤15W*①/15W*① 14.含运输安装调试 | 3 | 台
4 | 高速微量离心机 | 1.输入电源V AC100-230 2.整机功率W ≤150 3.显示方式 数码管 LCD液晶屏 4.转速范围rpm 100-5000 5.转速控制精度r/min ±10 6.离心力xg 2795 7.试管容量 8孔*15ml/8孔*12ml/8孔*10ml 8.转子直径 188mm 9.定时范围 10s~99min59s 10.电机类型 无刷电机 11.净重Kg ≤6.5 12.产品尺寸 330x280x240 13.含运输安装调试 | 1 | 台
5 | PCR八连管离心机 | 1.主要技术性能 2.微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。 3.触摸面板,可编程操作,主机运行参数可根据需求设置且自动存储。 4.液晶屏显示,人性化界面，操作简单便捷。 5.实时 rpm/RCF 之间读数换算与设定,方便快捷。 6.配备电子门锁,设有门盖保护等多种保护功能;故障自动报警功能，安全可靠。 7.采用食用级硅橡胶整体式密封圈。 8.三轴陀螺不平衡检测仪,具有不平衡检测灵敏度高,检测可靠性高,可根据不同离心 机阻尼器调整检测控制阀值,响应速度快,可在线调整阀值,调整方便,使用寿命长， 抗冲击和抗振动性能好等优点。 主要技术参数 9.转速 ≤4000r/min 1.相对离心力 2500xg 11.容量 ≤6x50ml 12.转速精度 ± 30r/min 13.时间设置范围 1s~99min59s/1min~99min 14.整机噪音 <60dB (A) 15.电源 AC220V 50Hz 5A 16.整机功率 150W 17.外形尺寸(LxWxH) 330mmx420mmx280mm 18.外包装尺寸(LxWxH) 430mmx520mmx390mm 19.净重 ≤14kg 20.含运输安装调试 | 1 | 台
6 | 高压灭菌器 | 1.额定工作温度为132度 2.增加自动进水自动排气功能 3.增加干燥功能 4.增加灭菌效果FO值打印功能 5.汽灭菌器 温度任意设定(50°C~132℃)，时间任意设定 6.含运输安装调试 | 1 | 台
7 | 组织研磨器 | 1.输入电源 AC220V/50Hz 2.功率 375W 3.显示方式 液晶触摸屏 4.工作时间 0s~9999s 5.均质速度 0~70Hz/s 6.可兼容样品量 （48*（0.2~0.5ml）/48*2ml/6*（7~15ml）/2*25ml/2*50ml） 7.出料粒度 约5um 8.制冷功能 有 9.温度范围 -50~37℃ 10. 控温精度 0.5℃ 11.研磨球直径 0.1~30mm 12.研磨方式 湿磨、干磨、低温研磨都可 13.产品尺寸(DXYXH)m 700x510x370 14.净重 ≤ 73kg 15.含运输安装调试 | 1 | 台
8 | 旋涡混合器 | 1.运行方式 点动/连续 2.转速 固定转速:2800RPM 可调转速:2800RPM 3.环境温度 5-40℃ 4.环境湿度 ≤85% 5.电压 AC220V、50Hz 6.电机功率 58w 8.重量 ≤2.8kg 9.包装 外用瓦楞纸箱，内用加厚珍珠棉纺防震泡沫 10.配置 主机 11.涡形胶头 主机 12.涡形胶头平板胶垫 主机 13.涡形胶头 主机 14.涡形胶头平板胶垫 15.含运输安装调试 | 1 | 台
9 | 8联排PCR板 | 1.产品材质 医用聚丙烯材质 产品类型 0.1ml/0.2ml 2.产品特点 规格齐全，高话配性:热稳定性高，化学情性好:无DNA/RNA酶.热原 3.产品描述 用在生物实验室，用于生物学研究 4.含运输安装调试 | 10 | 台
10 | 8联排PCR板盖 | 1.产品材质 医用聚丙烯材质 2.产品特点 规格齐全，高话配性:热稳定性高，化学情性好:无DNA/RNA酶.热原 3.含运输安装调试 | 10 | 台
11 | 恒温金属冰盒 | 1.铝制产品介绍: ○铝打造高效热传导0外表彩色氧层耐磨 2.冷冻后的冰盒在30°C室温下，能长时间保持低温状态 3.可放置0.2ml、1.5ml的离心管。 实验室配液迅速冷却，可有效使PCR反应液或酶液保持低温状态，防操作过程中降解，污染等 4.孔间距设计合理，放置的PCR管和盖之间不会相互影响。适配性强，适合所以的PCR管避免PVR管发生倾斜、弹出等 5.适合保温操作，可在冰浴或冰箱中快速降温，或样品加热保温耐受高压，紫外照射等去污染操作，可反复使用，不会老化金属材质，清洁方便，不生锈无损耗，可以长期使用可减少操作失误以及污染等情况的出现，为PCR操作者的实验工作带来更多方便。 6.含运输安装调试 | 1 | 个
12 | 单道移液器 | 1.量程 增量 测量体积 允许最大系统误差 (准确度) 允许最大随机误 差 2.(精密度) % μ1 % μ1 0.1-2.5u1 0.05μ1 2.5μ1 2.50% 0.0625 2.00% 0.05 1.25μ1 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375 0.25μ1 12.00% 0.03 6.00% 0.015 3.含运输安装调试 | 2 | 支
13 | 多道移液器 | 1.多道移液器 2.量程0.5-10ul 增量0.1ul 测量体积 % μ 允许最大系统误差 3.(准确度) 允许最大随机误差 4.(精密度)l % μl 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15 5 2.50% 0.125 2.50% 0.125 1 4.00% 0.04 4.00% 0.04 5.含运输安装调试 | 1 | 支
14 | 移液器吸头 | 1.产品材质 高品质聚丙烯PP材质 2.产品规格 10ul-10ml 3.产品特征 透明度高，内壁光滑，规 格齐全，材质稳定，独特工艺，减少挂壁残留，耐高温不易漏水 4.适用范围 大专院校、科研实验室、 工矿化验等 5.含运输安装调试 | 4 | 箱
15 | 组织匀浆机 | 1.工作电压:220V/50Hz 功率:185W 2.转速范围:5000-35000rpm） 连续工作:≤5min 3.机器尺寸:26.5*16*38cm 适用容量:（0.5-250ml） 4.包装尺寸:34*25*46cm 商品重量:≤5.5kg 5.长刀尺寸:大号:158*Ф17.5mm;小号:145.5*Ф13mm 6.短刀尺寸:大号:120*Ф17.5mm;小号:120*Ф11.5mm 7.含运输安装调试 | 1 | 台
16 | 酶标仪 | 1.波长范围： 405nm、450nm、492nm、630nm 2.吸光度范围：0.000―4.000A 3.光通道数：8通道光路检测 4.示值稳定性：≤±0.002A或≤0.5%T/10min。 5.示值误差(准确性)：≤±0.005A或±0.2%T。 6.重复性：≤0.2%或≤0.2%T。 7.灵敏度：≥0.01(L/mg)。 8.通道差异：≤0.01A。 9.波长示值误差：±1nm 10.半宽度：≤6nm 11.峰值透射比：≥35% 12.分辨率：0.001A(显示)，0.0001A(内部计算) 13.读板速度：单波长≤3秒/96孔，双波长≤6秒/96孔 14.振板功能：速度和时间可调 15.光源类型：高功率LED灯 16.板条类型：标准96孔或其他型酶标板、条 17.适用孔型：平底、U型和V型 18.输入方式：链接PC操作 *佳环境：5℃--40℃ 19.最大湿度：80% 20.电源电压：20V 21.体积：460mm(L)×350mm(W)×197mm(H) 22.重量：≤8.0Kg 23.含运输安装调试 | 1 | 台
17 | 自动洗板机 | 1.清洗头 整体式洗板头，96针单条可控 2.清洗次数 1-999次可调 3. 清洗方式 三种，单板、双板、多板 4.清洗条数 整板或1-8条可任意组合(屏幕控制并指示) 5.清洗液加入量 50-950u1/孔可调，间隔50u 6.洗板位 A、B两个 7.浸泡或振板时间 0-999秒可调 8.吸液时间 0.1-99.9秒可调，间隔0.1秒 9.注液精度 96孔间加液量CV<1.5% 10.洗板残留 每孔残留量<0.7ul，保证清洗干净彻底 11.防溢流 具备 12.酶标板板型 三种，平底、底、V底 13.注液通道 三个，B1、B2、蒸馏水 14.洗板模式 二种，浸泡、振板，且时间可调 15.振板方式 三挡可调 16.洗板方式 单点吸，两点吸(默认底部冲洗) 17.清洗针位置参数 六种(水平、左边、中间、右边、触底、板距) 18.管路冲洗时间 0-240秒可调 19.蒸馏水自动冲洗 具备，开机关机有自动清洗 20.蒸馏水自动冲洗间隔 0-24板可调 21.含运输安装调试 | 1 | 台
18 | 微量震荡器 | 1.电源:220V/50Hz 2.功 率:18W 3.转速范围:0~3000r/min 4.振荡幅度:5mm 5.血凝板:0.4mlx96 6.工作尺寸:180x150mm 7.含运输安装调试 | 1 | 台
19 | 普通离心机 | 1.最高转速 5000rpm 2.最大相对离心力 4390xg 3.最大容量 4x750ml 4.定时范围 1min~99min 5.转速精度 土20r/min 6.支持电源 AC 220±22V 50Hz 15A 7.总功率 750W 8.整机噪声 ≤65dB(A) 9.离心腔直径 Ф400mm 10.外形尺寸(mm) 680x580x850 11.外包装尺寸(mm) 780x680x950 12.净重 ≤70kg 13.含运输安装调试 | 2 | 台
20 | 恒温培养箱 | 1.温度波动:±0.5℃ 温度分辨率:0.1℃ 定时范围:1~9999分钟 2.控温范围 室温+10~100℃ 3.内胆材料 A款为镀锌内胆，B款为不锈钢内胆 4.内部尺寸长*深*高CM ≤25*25*25 5.外形尺寸长*深*高CM ≤51*39*49 6.照明灯 7.鼓风循环 √ 8.工作容积 ≤16L 9.工作电压 ≤220V 10.产品功率 ≤300W 11.含运输安装调试 | 2 | 台
21 | 恒温水浴锅 | 1.输入电源 AC220V50HZ 2.输出功率≤ 1500W 3.显示方式 LCD 液晶显示 4.孔数≤ 6个 5.环形锅盖内径(LxWxH)mm ≤97 6.控温范围 ≤RT~100℃ 7.控温精度 ≤±1℃ 8.温度显示精度 ≤0.1℃ 9.定时范围 ≤99h59min59s 10.是否带搅拌功能 限LC-WB-2+/4+/6+型号 11.工作室尺寸(LxWxH)mm ≤300x150x115 12.内胆尺寸(LxWxH)mm ≤300x150x150 13.排水管 无 14.净重 ≤8kg 15.产品尺寸(LxWxH)mm ≤335x190x230 16.含运输安装调试 | 1 | 台
22 | 自动高压灭菌器 | 1.容积 ≤24L 2.内胆尺寸mm Ф280x320 3.额定工作温度 126℃ 4.额定工作压力 0.142MPa 5.内桶厚度 0.5mm 1mm 6.升温时间 ≤30min(RT~126℃) 7.灭菌时间 AC220V+10% 频率 50Hz±1Hz 8.输入电源 4-99min(限B款) 9.功率 1KW 2KW 10.产品尺寸mm 0395x670 11.净重≤17.5Kg 12.含运输安装调试 | 1 | 台
23 | 干热灭菌器 | 1.额定工作压力:0.22MPa。 灭菌工作温度:115℃~138℃ 2.灭菌温度:121C/134C 噪音:<70db 3.水箱容积:约 2.5升(最高水位);约0.5升(最低水位) 4.环境温度:+5~+40℃ 相对湿度:不大于85% 5.大气压力:70kPa~106kPa 6.额定电压:AC220V+22V.50+1Hz 输入功率:≤2200VA 7.含运输安装调试 | 1 | 台
24 | 纯水仪 | 1.最小给水量 0.3m’/h 2.给水条件 城市自来水或地下水(TDS≤200PPM)pH:4-9 15-35'℃ 3.产水量 L/h 10 20 40 60 80 100 10 20 40 60 80 100 4.水温要求 5-40℃ 5.水压 0.1-0.5MPa 6.水质要求 TDS<200ppm 7.RO 出水电导率 2-10us/cm 8.UP 出水电阻率 18.2MΩ.cm@25℃ 9.总有机碳 TOC<10ppb TOC<5-30ppb ToC<10ppb TOC<5-30ppb 10.微生物 <1CFU/ml 11.微颗粒物 <1/ml(>0.22um) 12.重金属离子 <0.1ppb <0.1-0.2ppb 13.瞬间取水量 1.2L/min 14.定量取水量 1-999999ml 15.定质取水范围 0.1-18.2MΩ·cm 16.定时待机 0-60min 17.定时关机 0-24h 18.电源功率 220V/50HZ 50W 19.净重 kg 35 45 35 45 20.产品尺寸 mm 400*490*550 21.含运输安装调试 | 1 | 台
25 | 酸度计 | 1.级别 0.02级 0.1级 2. mV 范围 (-1800~1800)mV (-1400~1400) mV 3.最小分辨率 1mV 4.电子单元示值误差 ±0.1%(FS) ±1%(FS) 5.PH 范围 (0.00~14.00)pH 6.最小分辨率 0.01pH 7.电子单元示值误差 ±0.01pH ±0.05pH 8.标配电极 E-201F型pH复合电极 9.标配电极配套测量范围 (0.00~14.00)pH 10.仪器的外形尺寸(lXbXh)，重量(kg) 200mmX160mmX63mm,约0.6kg 11.供电电源 电源适配器(输入:AC100~240V;) 12.含运输安装调试 | 1 | 个
26 | 紫外灯 | 1、超长寿命:使用寿命是传统灯式机的10倍以上。 2、冷光源、无热辐射，被照品表面温升低，解决传统热伤害问 题。特别适合液晶封边、薄膜印刷等 3、发热量小，可解决传统设备发热量大的问题 4、瞬间点亮，不需要预热即刻达到100%功率紫外输出 5、使用寿命不受开闭次数影响。 6、能量高，光输出稳定，照射均匀效果好，提高生产效率 7、不含汞，也不会产生臭氧，是替代传统光源技术的一种更安全、更环保的选择。 8、能耗低，耗电量仅为传统灯式的10%，能节约90%电量。 9、维护成本几乎为零。 10、不包括电压低于36V的照明设备 11.含运输安装调试 | 1 | 个
27 | 磁力搅拌器 | 1.工作盘尺寸mm Ф135 2.盘面材料 不锈钢陶瓷涂层 3.电机类型 直流无刷电机 4.电机输入功率W 18 5.电机输出功率w 10 6.功率w 650 7.电压VAC 100-120/200-240 8.频率Hz 50/60 9.搅拌点位数量 1 10.搅拌量H,O,L 20 11.搅拌子尺寸mm 80 12.转速范围rpm 100-1500 13.转速显示 LCD 14转速显示分辨率rpm ±1 15.热输出切率W 600 16.加热温度范围℃ 室温-340，步长1 17.加热温度控制精度℃ ±1(<100℃)±1%(>100℃) 18.安全温度℃ 360 19.温度显示 LCD 20.温度显示分辨率℃ ±0.1 21.外置温度传感器 PT1000 22.余热警告功能 50℃ 23.定时范围 24.远程控制 有 25.外壳防护等级 IP42 26.外形尺寸mm 160*280*85 27.重量kg ≤2.8 28.允许环境温度℃ 5-40 29允许相对湿度 80% 30.含运输安装调试 | 2 | 台
28 | 电子天平（0.001g） | 1.称量范围(g) 0-100 0-120 0-200 0-220 0-320 0-120 0-220 0-320 2. 实际分度值(mg) 0.1 3.去皮范围(g) 0-100 0-120 0-200 0-220 0-320 0-120 0-220 0-320 4.重复性误差(g) ±0.0002 5.线性误差(g) ±0.0005 6.稳定时间(典型) ≤6(s) ≤8(s) ≤4(s) 7.积分时间(可调) 2/4/8(s) 2.5/5/10(s) 2/4/8(s) 8.称盘直径(mm) 80 9.外形尺寸(mm) 350x215x340 300x210x320 10.净重(kg) ≤6.8 11.电源 220V50HZ/DC 5V-2.5A 12.功率(V.A) 15 13.含运输安装调试 | 1 | 台
29 | 通风橱 | 1.外部尺寸:800*620*2080mm内部尺寸:764*540*860mm空气处理量:230m3/h 2.平均表面风速: 0.4-0.6m/s电压:220V-240V频率:50-60HZ功率:42W电流:3A音量:40dBA 3.操作孔类别:三角型(梯形)过滤器数量:2组风机数量:1个 4.照明:LED 照明灯1组 5.显示屏:七英寸液晶触摸屏台面:环氧树脂台面电源线:1根控制系统:1套报警系统:1套 6.含运输安装调试 | 1 | 台
30 | 生物显微镜 | 1.4K超清无压缩画质 2.830万像素3840*2160分辨率高清画质.HDR宽动态展现更多细节.在分析时4K@60FPS无拖影卡顿现象。比观察电影还要流畅。 3.在视频模式下，点击拍照视频图像将以JPG格式保存到相机内部储存或外存储设备用户可自定义设定拍摄图片大小与命名规则和存储路径，相机拍照自动命名规则IMG_N“N"为当前相机总拍摄的图片数量，保存在根目录下IMG文件夹内。内置中文输入法。可对照片进行预设中文命名，可在4K/1080P画质切换 4.内置精准测量工具大大满足用户常规测量工具使用需求(精度可达0.1um)用户还可用注释功能进行标注注释铅笔自定义绘线,测量完毕后数据自动归类这些操作一键通通搞定。 5.测量完数据以后会自动生成数据表格，用户可以选择导出纯数据表格和图片附带测量数据。适用于可视化数据应用参考提取。 6.4K画质3840*2160分辨率图像保存。支持自动命名和手动命名、捕获图像并保存到U盘(或者移动硬盘）可在线批量浏览已保存的图像，非常适合科研单位高校实验室等研究单位做报告分析。 7.用户可预设自定义CAD图像模板和图像尺寸.进行批量模组定位 8.刻度线分为横100、竖100根。可自定义控制XY轴线段位置参数间隔等 9.提供专业图像处理软件.包括测量、拍照、数据处理调整曝光、对比度、颜色等功能用户可根据工作需要自由选择输出方式记录图像。 10.扫码枪扫码命名，千兆线传输图片到电脑的指定文件夹 11.广泛应用细胞组织、透明液态组织、科研所、医疗、检验检疫、农牧乳业等。 12.含运输安装调试 | 4 | 台
31 | 解剖台 | 1.【性能】可接上水与下水装置、器械架、器械盘、可拆卸 2.【材质】不锈钢 3.含运输安装调试 | 1 | 台
32 | 冰箱 | 1.双门式冰箱冷柜机型：冷藏冷冻冰箱 2.制冷控制系统：电子温控能效等级：二级是否变频：否 3.堆码层数极限：2层毛重：52kg包装尺寸：545x636x1576mm 4.宽×深(厚)×高：502x594x1535mm净重：46kg宽度：502mm 5.智能类型：不支持智能最大容积：≤190L冷冻室容积：≤70L 6.噪声：38dB耗电量：0.7Kwh/24h 7.冷藏室容积：≤120L总容量：≤190L 8.含运输安装调试 | 2 | 台
33 | 打印机 | 1.涵盖功能：复印 打印 扫描 2.接口类型：USB 是套餐类型：打印类型：喷墨打印（墨仓式） 3.生产企业：一级适用场景：家庭及居家办公 4.耗材类型：墨水 一体式墨盒远程打印方式：移动app 5.墨盒数量：≤4色墨盒 6.含运输安装调试 | 2 | 台
34 | 电脑 | 1.内存容量：16GB 2.硬盘容量：1T成色：全新产地：中国大陆 3.内存类型：DDR4硬盘转速：7200转显存容量：4GB 4.光驱类型：DVD-RW颜色分类： 5.能效等级：无显示器类型 6.毛重：≤7kg 7.屏幕尺寸：23.8英寸能效备案号 8.含运输安装调试 | 2 | 台
35 | 电子显微镜 | 1.放大倍率 光学 500 倍，电子 5000 倍放大 2.目镜 大视野 WF10X(Φ22mm) 3.目镜筒 三目镜 30°倾斜（内置偏振器，可进行切换) 4.长距平场 5.无限远物镜 6.调焦机构: 粗微动同轴调焦，微动格值：2um，粗动松紧可调，带锁紧和限位装置 7.转换器: 五孔（内向式滚珠内定位） 8.载物台: 双层机械移动式（尺寸:210mmX1 40mm,移动范围:75mmx50mm)落射 9.照明系统 6V30W 卤素灯.亮度可调 落射照明器带视场光栏.孔径光栏.起偏振片（黄.绿.蓝)滤色片和磨砂玻璃透射 10.含运输安装调试 | 1 | 台
36 | 小计
37 | 税金
仪器设备总计
（一） | 净化设备购置
1 | 实验室专用净化空调机组 | 1.风量,3700m³每小时，制冷量30kw，制热26kw，每小时换气≤25次 2.含运输安装调试3,此设备是用在洁净间，要给建安工程安装，安装完毕后通过洁净环境检测。 | 4 | 台
2 | 空调冷媒管 | 1.Ø10-16MM铜管，外包保温棉 2.包含铜管、保温、电缆等 | 80 | 延米
3 | 中效风机箱 | 1.5000m³/h 风量 2.功率 ≤4kw 3.电压 ≤380V 4.转速 ≤940r/ min 5.噪音 ≤74db 6.每/时耗电 ≤4度 7.组合式机箱（初中效+风机单元）此设备是用在洁净间，要给建安工程安装，安装完毕后通过洁净环境检测。 | 4 | 台
4 | 高效送风口 | 1.常规规格型号 风量(m/h) 高效过滤器尺寸 3.484型 1000 484*484*220mm 5.含散流器；滤纸、过滤效率99.995%，过滤器320*320*220此设备是用在洁净间，要给建安工程安装，安装完毕后通过洁净环境检测。 | 4 | 套
5 | 高效送风口 | 1.箱体安装尺寸倒送 500 高联送 400 高 过滤器尺寸 额定风量 进风管 尺寸 风管接连尺寸 箱体外形尺寸 370x370x380 320x320x80 500 200x200 250x250 420x420x570 2.FFU | 4 | Set
6 | 普通送回风口 | 1.400*300MM铝合金喷塑 2.铝合金喷涂、白色此设备是用在洁净间，要给建安工程安装，安装完毕后通过洁净环境检测。 | 4 | 套
7 | 双面送回风口 | 1.300*300MM铝合金喷塑 2.铝合金喷涂、白色此设备是用在洁净间，要给建安工程安装，安装完毕后通过洁净环境检测。 | 4 | 套
8 | 风量调节阀 | 1.【阀体厚度】1.0MM 1.【法兰边宽】25MM 【内隔板】1.5MM 1.【法兰厚度】2.5MM 【手柄厚度】2.0MM此设备是用在洁净间，要给建安工程安装，安装完毕后通过洁净环境检测。 | 4 | 套
9 | 保温净化管道 | 1.镀锌钢板厚2.0MM，外贴保温棉20MM 2.橡塑保温20mm此设备是用在洁净间，要给建安工程安装，安装完毕后通过洁净环境检测。 | 200 | ㎡
10 | 外排风机 | 1.3000风量外排风机，转速黑龙江政府采购网4500，功率黑龙江政府采购网2.4KW此设备是用在洁净间，要给建安工程安装，安装完毕后通过洁净环境检测。 | 1 | 台
11 | 排风管道 | 1.镀锌钢板厚2.0MM，外贴保温棉20MM此设备是用在洁净间吊顶内，连接空调与排风管道，要负责给建安工程安装，安装完毕后通过洁净环境检测。 | 50 | 米
12 | 单层可调回风百叶 | 1.400*300MM铝合金喷塑 2.单层可调可开启回风百叶、带滤网此设备是用在洁净间，要给建安工程安装，安装完毕后通过洁净环境检测。 | 4 | 个
13 | 双面回风百叶 | 1.300*300MM铝合金喷塑 2.可调回风百叶、带滤网 此设备是用在洁净间，要给建安工程安装，安装完毕后通过洁净环境检测。 | 4 | 个
14 | 新风初效百叶 | 1.400*500MM铝合金喷塑此设备是用在洁净间，要给建安工程安装，安装完毕后通过洁净环境检测。 2.新风百叶、带滤网 | 1 | 个
15 | 更衣柜 | 1.450*900MM冷轧钢板，酸洗磷化，防酸碱耐腐蚀 | 3 | 个
16 | 药品柜 | 1.450*900MM冷轧钢板，酸洗磷化，防酸碱耐腐蚀 | 2 | 个
17 | 样品柜 | 1.450*900MM冷轧钢板，酸洗磷化，防酸碱耐腐蚀 | 2 | 个
18 | 办公桌椅 | 1.国标要求达到环保标准 | 2 | 套
19 | 小计
20 | 税金
净化设备总计
设备总计