## 总表
采购计划清单
序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元）
1 | 移动高压蒸汽灭菌器 |  | 台 | 2 | 20000 | 40000
2 | 供应室高压灭菌柜 |  | 台 | 1 | 99992 | 99992
3 | 负压救护车 |  | 辆 | 2 | 386000 | 772000
4 | 医用可移动病床 |  | 张 | 20 | 1600 | 32000
5 | 医用多功能病床 |  | 张 | 14 | 1572 | 22008
6 | 办公 系统 | （机房服务器） | 套 | 1 | 50000 | 50000
7 |  | （监控系统主楼设127点， 副楼设105点） | 套 | 1 | 536000 | 536000
8 | 防护用品及防护监测设备 |  | 套 | 1 | 50000 | 50000
9 | 高压注射器 |  | 套 | 1 | 500000 | 500000
10 | 预控评项目 |  | 套 | 1 | 70000 | 70000
| 合计 |  |  |  |  | 2172000
包号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元）
1 | 移动高压蒸汽灭菌器 |  | 台 | 2 | 20000 | 40000
| 供应室高压灭菌柜 |  | 台 | 1 | 99992 | 99992
| 医用可移动病床 |  | 张 | 20 | 1600 | 32000
| 医用多功能病床 |  | 张 | 14 | 1572 | 22008
| 防护用品及防护监测设备 |  | 套 | 1 | 50000 | 50000
| 高压注射器 |  | 套 | 1 | 500000 | 500000
| 预控评项目 |  | 套 | 1 | 70000 | 70000
| 合计 |  |  |  |  | 814000
包号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元）
2 | 办公 系统 | （机房服务器） | 套 | 1 | 50000 | 50000
|  | （监控系统主楼设127点， 副楼设105点） | 套 | 1 | 536000 | 536000
| 合计 |  |  |  |  | 586000
包号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元）
3 | 负压救护车 |  | 辆 | 2 | 386000 | 772000
| 合计 |  |  |  |  | 772000

## 移动高压蒸汽灭菌器
移动高压蒸汽灭菌器技术参数 |  |  | 供应室高压灭菌柜
数量：2台 |  |  | 数量：1台
序号 | 功能 |  | 需要数量 | 1台
1 | 全自动控制灭菌程序 | 具备 | 灭菌器容积 | 600L
2 | 多种灭菌程序 | 具备 | 设计压力 | ≥0.25Mpa
3 | 安全联锁装置 | 具备 | 设计温度 | ≥135℃
4 | 断水保护功能 | 具备 | 工作压力 | ≥0.22Mpa
5 | 超压保护功能 | 具备 | 工作温度 | 115-135℃
6 | LED数码控制面板 | 具备 | 温度波动范围 | ≤±2℃
7 | 灭菌时间设定范围 | 0-999min | 动力电源 | AC380V 30KW
8 | 额定工作压力 | ≥0.21Mpa | 灭菌时间设定范围 | 0~60分钟
9 | 灭菌温度设定范围 | 50℃-134℃ | 灭菌可调工作温度 | 115-135℃
10 | 双刻度二类读数压力表 | 具备 | 干燥时间选择范围 | 0~60分钟
11 | 自胀式密封 | 具备 | 干燥可调工作温度 | 80-100℃
12 | 蒸汽内排装置 | 具备 | 灭菌室尺寸（mm） | ≥1350×630×750
13 | 一键制操作方式 | 具备 | 外形尺寸（mm） | ≤1920×860×1850
14 | 灭菌结束自动报警 | 具备 | 产品净重 | ≤1000kg
15 | 动态显示运行状态 | 具备 | 多种灭菌程序 | 具备
16 | 双重过滤系统 | 具备 | 全自动控制 （升温、灭菌、排气、干燥） | 具备
17 | 温度控制精度 | ≤0.5℃ | 自行设定程序 | 具备
18 | 水位显示 | 具备 | 全自动加水功能 | 具备
19 | 快速维修口 | 具备 | 缺水自动补水功能 | 具备
20 | 有效容积 | 75-80L | 缺水断电保护功能 | 具备
21 | 重量 | ≤120kg | 缺水报警功能 | 具备
22 | 电源 | 220V/50Hz | 数据追溯记录及打印功能 | 具备
23 | 灭菌室尺寸 | 宽度≥370mm、深度≥750mm | 双侧结构内室 | 具备
24 | 腔体材质 | 304不锈钢 | 门板材料 | 304不锈钢
25 | 锅壁厚度 | ≥2.0mm | 前后门设计 | 具备
26 | 脚轮 | 具备 | 安全联锁装置 | 具备
27 | 质量保证 | ≥1年 | 超压保护装置 | 具备
28 |  |  | 过电流保护装置 | 具备

## 救护车
救护车参数（负压）2辆
尺寸和质量 | 轴距mm： | ≥3750
| 车体尺寸mm | 长≥5620、宽≥2030、高≥2560
| 抢救舱尺寸mm | 长≥2700、宽≥1700、高≥1750
| 满载总质量kg | ≥3700
| 燃油种类: | 柴油
发动机及变速箱 | 工作方式: | 高压共轨
| 排气量cm3: | ≥2000（涡轮增压）
| 排放标准: | 国VI
| 额定功率: | ≥3250
| 最大扭矩Nm/rpm: | 1500-2000
| 变速箱 | 手动六速变速箱
（六个前进挡、一个倒档）
| 最高时速 | ≥145KM/H
车辆安全配置 | 安全控制系统 | 具备：防抱死制动系统 (ABS)
具备：电子制动分配系统（EBD）
| 泊车辅助装置 | 具备：倒车雷达
| 安全气囊 | 具备：驾驶员安全气囊
| 座椅装置 | 具备：驾驶室三人座配安全带
| 其他配置 | 具备：驾驶室电动窗+中控锁
额 定 载 客 | 载客人数 | ≥5人
改装配置清单
担架系统 | 自动上车担架 | 承重≥150KG | ≥1副
| 铲式担架 | 承重≥150KG | ≥1副
| 脊柱固定板 | 承重≥150KG | ≥1副
| 楼梯担架 | 承重≥150KG | ≥1副
中央集中供氧系统 | 高分子氧气柜 | 轻型环保材料（防火） | ≥1组
| 氧气瓶 | 铝制≥10L、 | ≥2只
| 氧气控制系统 | 具备：车载氧气集中控制系统 | ≥1套
|  | 具备：氧气终端、湿化瓶、减压阀 | ≥2套
警灯警报系统 | LED警灯 | 具备：100W警灯警报器、LED爆闪、喇叭 | ≥1套
| 车身爆闪灯 | 具备：车顶正后方及两侧爆闪警示 | ≥6只
| 场外照明灯 | 具备 | ≥1只
中央电源分配系统 | 智能逆变器 | 具备：智能1000W逆变器 | 1只
| 电器控制系统 | 具备：集中控制 | 1套
| 智能充电机 | 具备：智能充电 | 1套
| 外接电源系统 | 具备：220V带防水盖 | 1套
|  | 具备：10米专用电缆 | 1套
| 交流插座 | 具备：220V稳定输出 | 2只
| 直流插座 | 具备：12V稳定输出 | 2只
| 漏电保护装置 | 具备：带过载保护功能保护线路的相线 | 1套
辅助系统 | 监护座椅 | 具备：单人朝后座椅、担架正前端、带安全带 | 1只
| 看护座椅 | 具备：单人朝前座椅、中门左侧、带安全带 | 1只
| 柜式床座椅 | 具备：顺排柜式床带安全带 | 1组
| 担架平台 | 具备：自动上车担架专用平台 | 1套
| 医用地板 | 具备：整体环保医疗专用、防滑、耐酸碱、防腐蚀、可冲洗 | 1套
| 多功能换气扇 | 具备：电动换气扇 | 1套
| 对讲系统 | 具备：前后对讲 | 1套
| 消毒系统 | 具备：紫外线消毒灯 | ≥1套
| 设备挂板 | 具备：可调高度的设备挂架 | ≥2只
| 车载专用灭火器 | 具备：车载专用灭火器 | ≥1只
| 输液挂架 | 具备：滑轨式输液挂架 | ≥1套
医疗舱照明系统 | 顶部LED照明灯 | 具备 | 6只
| 顶部LED射灯 | 具备 | 2只
医药柜体系统 | 高分子中隔墙 | 具备：轻型环保材料（防火） | 1套
| 左侧长排多功能医药柜 | 具备：轻型环保材料（防火） | 1套
| 左侧吊柜 | 具备：轻型环保材料（防火） | 1套
| 左前部药械柜 | 具备：轻型环保材料（防火） | 1套
| 中门急救箱柜 | 具备：轻型环保材料（防火） | 1套
内饰系统 | 内饰 | 具备：整体高分子材料、轻质、防腐、美观（防火） | 1套
| 安全扶手 | 具备：安全防护 | 1套
负压系统 | 风机系统 | 排风：排风量＞600m3/h功率：&nbspl;12V、150W以保障医疗车内空气交换次数，最大限度的减少医患人员在参内交叉感染 | 1套
| 过滤系统 | 具备：过滤装置。滤材：超细玻璃纤维。滤除率：≤0.3微米，达到99.995%以上 | 1套
| 杀菌系统 | 具备：杀菌装置。产量：≥2克/小时。功率220V 140W高效杀菌 | 1套
附加设备
附加设备 | 呼吸机 | 1、驱动方式：电控。 | 1套
2、中文操作页面：≥6英寸触屏。3、压力及容量控制模式：A/CMV、SIMV、SPONT。
4、具备PSV通气模式，具备窒息后备通气功能、具备无创通气功能。
5、具备压力触发及流速触发方式。
6、内置电池工作时间：≥4小时
电池报警情况下可使用时间：≥20分钟。
7、氧浓度：21-100可调
8、全套设备重量：≤7.5kg
| 除颤仪 | 1、具备中文操作界面。 | 1套
2、显示器≥6英寸高分辨率彩色显示器，显示波形，≥4道波形。
3、具备无创血压监护，测量方式：袖带法，测量时间小于等于30秒。
4、具备心电打印、显示数据保存、数据标记功能。
5、具备血氧饱和度测量。
6、具备双向波除颤技术，最高能量充电时间≤7秒
7、具备把手功能键：能量调节、充电、放电机打印控制按钮。
8、体外除颤把手具备皮肤接触感应及提示功能。
| 心电图机 | 1、具备12导联同步采集ECG，6通道以上打印功能，中文显示操作，具备自动分析功能。 | 1套
2、显示器≥5.5英寸，能同时显示12导联+节律ECG波形。
3、重量≤4KG。
4、具备回顾、存储功能，具备内部存储及内存卡扩展存储。
5、支持内置电池或交流电工作，可充电电池工作时间≥2小时。
| 吸痰机 | 1、电源：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 12V | 1套
2、负压范围值：150mmhg-550mmhg
3、瞬时抽气速率：≥20L/min
4、储液瓶：≥1000ml（塑质）
5、电池类型：铅酸电池或锂离子电池。
6、内置电池工作时间：≥30min
7、重量：≤4kg
售后 | 质量保证 | ≥1年

## 病床
可移动病床 |  | 多功能病床
需求数量 | 20 | 需求数量 | 14
床尺寸 | 长≥2000mm、宽≥850mm | 床尺寸 | 长≥2000mm、宽≥850mm
起背功能并配备手动摇杆 | 具备 | 起背功能并配备手动摇杆 | 具备
下屈功能并配备手动摇杆 | 具备 | 下屈功能并配备手动摇杆 | 具备
抬腿功能并配备手动摇杆 | 具备 | 抬腿功能并配备手动摇杆 | 具备
洗头功能（头部位置床垫可局部拆下，放置方形环保塑料洗头盆） | 具备并配备环保优质塑料洗头盆一个 | 洗头功能（头部位置床垫可局部拆下，放置方形环保塑料洗头盆） | 具备并配备环保优质塑料洗头盆一个
就餐功能（可放置餐桌） | 具备并配备木质餐桌一个 | 就餐功能（可放置餐桌） | 具备并配备木质餐桌一个
助便功能（臀部位置床垫可局部拆下，其下位置可放置便器） | 具备并配备环保优质塑料便器一个 | 助便功能（臀部位置床垫可局部拆下，其下位置可放置便器） | 具备并配备环保优质塑料便器一个
双侧护栏 | 铝合金材质 | 双侧护栏 | 铝合金材质
床垫 | 棉质床垫，臀部位置床垫外包仿皮外套 | 床垫 | 棉质床垫，臀部位置床垫外包仿皮外套
床头/床尾 | ABS床头/床尾 | 床头/床尾 | ABS床头/床尾
输液架 | 具备 | 输液架 | 具备
摇杆起降滑轮 | 减噪滑轮 | 摇杆起降滑轮 | 减噪滑轮
脚轮 | 刹车静音脚轮

## 办公设备
办公设备
序号 | 名称 | 型号 | 配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
1 | 服务器 | SR588 | 1*3204（ 6核心6线程） 16G丨4*4TB硬盘丨530-8i | 台 | 1
2 | 交换机 | S5720 | 24口全千兆以太网三层交换机 | 台 | 1
3 | 防火墙 | F100 | 全千兆多功能企业级SSLVPN防火墙 | 台 | 1
4 | 服务器机柜 | 42U | 42U1米深 标准19英寸加厚机柜 | 台 | 1
5 | 网线 | 六类 | 六类 非屏蔽双绞线 | 箱 | 1
6 | 水晶头 | 六类 | 六类水晶头 | 盒 | 1
7 | PDU | 配套 | 8位16A | 台 | 2
8 | UPS电池 | 山特C12 | 山特UPS电源电池免维护铅酸蓄电池 12V100AH | 块 | 1
监控设备
概述：金林区医院需要在主楼和副楼（具体名称你们自定）各安装一套监控系统。主楼设127点，副楼设105点。主楼和副楼通过光纤信息互联。主楼有4台液晶显示屏可使用，副楼需新安装2台42寸以上高清显示屏。系统采用分布式部署、集中式管理的系统架构。
二、技术要求： * 整个视频监控系统使用数字IP架构形式； * 视频数据存储时间不少于90天； * 所用高清网络摄像机要求不低于300万像素； * 根据环境地点不同采用相应的半球、球机和枪式摄像机； * 室内高清网络摄像机（半球/枪机）均采用POE供电； * 核心交换机采用16口以上全千兆三层交换机； * 楼层POE交换机2个上联口支持1000M网络带宽； * 网络硬盘录像机（NVR）支持500万像素超高清网络摄像机输入； * 网络硬盘录像机支持支持ONVIF协议和H.265视频编解码技术； * 主楼和副楼间用8芯光纤，光纤收发器支持千兆网络带宽； * 液晶显示器支持4K，至少有2个HDMI接口；
三、主要设备参数：
1、网络硬盘录像机（NVR）： 支持H.265视频编解码技术，同等条件，存储空间省一半 支持VGA和HDMI同源同时输出，分辨率达4K 最高支持500万像素超高清网络摄像机输入 支持WEB远程预览/回放，支持手机 APP 远程预览与录像 提供4个SATA接口，每个接口最高支持10TB硬盘接入 支持移动侦测、遮挡侦测、视频中断侦测等多种智能侦测功能 支持任意IPC触发侦测，所有IPC联动录像功能 支持USB外接存储设备，方便视频文件导出/备份 支持ONVIF协议，兼容市场上主流品牌IPC接入
2、高清网络摄像机： 最高分辨率2304*1296@25fps，输出300万像素清晰实时画面 采用1/2.7"高性能CMOS图像传感器，图像清晰度高 焦距2.8mm/4mm/6mm可选，适合室内外各种环境 采用高效点阵式红外灯，夜视照射距离可达30米 ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控 支持H.265/H.264视频编码标准，存储减半， 支持IEEE 802.3af/at 标准PoE供电，稳定安全，施工方便 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能 支持APP远程监控，扫码一键添加 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR
3、POE交换机： 16个10/100 Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电） 2个10/100/1000 Base-T RJ45端口 整机最大PoE供电功率为118W，单端口最大PoE供电功率为30W 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级 支持监控终端智能识别 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式。
备注：1、后附设备清单，请参与招标方详阅，需严格按照清单执行； 2、中标方方需保证所用各种设备及材料均符合国家标准并附带合格证明； 3、项目验收之日起质保≥一年，质保期内出现任何问题，包括更换设备及材料均由乙方承担。

## 防护用品及防护监测设备
防护用品及防护监测设备
序号 | 设备名称 | 设备规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元）
1 | 铅帽 | 标准型，蓝色 铅当量≥0.5mmpb | 顶 | 6 |  | 0
2 | 铅护颈 | 标准型，蓝色 铅当量≥0.5mmpb | 件 | 6 |  | 0
3 | 铅三角 | 标准型，蓝色 铅当量≥0.5mmpb | 件 | 6 |  | 0
4 | 铅方巾 | 标准型 尺寸1200x600mm蓝色铅当量≥0.5mmpb | 张 | 6 |  | 0
5 | 铅衣 | 长袖标准型 蓝色铅当量≥0.5mmpb | 件 | 6 |  | 0
6 | 铅眼镜 | 侧边护标准型， 蓝色铅当量≥0.5mmpb | 个 | 6 |  | 0
7 | 铅手套 | 标准型 蓝色铅当量≥0.5mmpb | 双 | 6 |  | 0
8 | 升降式移动防护 铅屏风 | 铝合金双立柱式，高度≥1900mm， 上铅帘：长≥600mm，宽≥350mm， 下铅帘：长≥600mm，宽≥600mm， 双立柱材质：铝合金 铅帘颜色：蓝色 铅当量≥0.5mmpb 可制动静音脚轮 | 套 | 2 |  | 0
10 | 移动防护用品架 | 加厚型，材质：铝合金 活动式加宽加厚衣挂4个 高低排列固定式置物盘3层 可制动静音脚轮 | 个 | 3 |  | 0
11 | 固定式辐射剂量仪 | 中文操作界面，内置探测器，悬挂式安装，具备外接声光报警装置，声响频率知识放射性强度，剂量率超阈值报警，报警阈值具备手动设置，LED显示，单位显示：μSv/h，mR/h。设备故障提示。测量范围：0.01-5000μSv/h，0.01-500mR/h。能量范围：40KeV-3MeV。灵敏度≥3000CPM/mR/h，相对误差≤10％。主机尺寸:长≤200mm，宽≤200mm，厚度≤50mm。主机重量≤1kg 质量保证≥1年。配置包括：主机、探测器、声光报警器、开关电源、合格证、保修卡、说明书。 | 台 | 4 |  | 0
12 | 便携式辐射剂量检测仪 | 中文操作界面，闪烁晶体探测器，铝合金外壳，LED显示，电池电量实时显示，探测器故障报警及自检功能，剂量率阈值报警功能（可手动设置编程），具备数据存储功能（≥10000组），数据USB传输功能。灵敏度1μSv/h≥350CPS，测量范围0.01-600μSv/h，累计剂量0-99999μSv，能量响应48keV-3MeV，相对误差≤10％，测量时间1-200s可编程，剂量率：nSv/h、μSv/h、nGy/h、μGy/h，计数率：CPS，机器重量：≤1kg，质量保证≥1年。配置包括：便携式手提箱、2块可充电锂电池、合格证、保修卡、说明书。 | 台 | 1 |  | 0
13 | 个人计量报警仪 | 中文显示界面，LED显示，电池电量实时显示，报警仪故障报警及自检功能，剂量率阈值报警功能（可手动设置编程），具备数据存储功能，数据USB传输功能。灵敏度≥1.5μSv/h，测量范围0.01μSv/h-10mSv/h，累计剂量0μSv-999Sv，能量响应48keV-3MeV，相对误差≤5％，测量时间1-200s可编程。外形尺寸：长≤95mm、宽≤70mm、厚度≤40mm。重量≤100g。质量保证≥1年。配置包括：主机、电池、合格证、保修卡、说明书。 | 台 | 6 |  | 0
14 | 合计

## 高压注射器
高压注射器
序号 | 技术规格 | 要求
1 | 生产厂家 | 品牌机
2 | 适应性 | 可适用于3.0T磁共振系统
3 | 电池和可持续交流供电两种方式 | 在电池和不间断充电器间（ICBC）切换，充电器可以在检查室或操作室内安装。
4 | 电池电量显示 | 主屏幕可显示电池电量
5 | 开机自检 | 开机检测系统状态，显示错误代码
6 | 注射器头规格 | 双筒，A侧针筒+B侧针筒可编程注射
7 | 自动吸药 | 具备
8 | 双马达 | 可同时电动吸药、排气。
9 | 空气检测提示键 | 按下空气检测确认键前，不能开始注射
10 | 显示屏 | 触摸式控制，彩色显示屏
11 | 显示界面 | 操作简便
12 | 针筒A | 0.5-65ml
13 | 针筒B | 1- 115ml
14 | 流速 | 0.01-10毫升/秒；0.01-3.1毫升/秒，0.01毫升/秒可调； 3.1毫升/秒以上，0.1毫升/秒可调
15 | 最高压力值 | ≥325PSI
16 | 扫描、注射延时 | 1-300s
17 | 暂停时相 | 1-900s
18 | 注射时相 | ≥6相，可以任意选择造影剂、盐水、保持或暂停
19 | 注射历史信息保存 | ≥20个
20 | 存储方案 | ≥32个
21 | KVO保持静脉开放 | 具备集成式KVO静脉开放功能，KVO可自动开关
22 | 秒表功能 | 显示注射开始后的时间
23 | 针筒A | 一次性空针筒，65ml
24 | 针筒B | 一次性空针筒，115ml
25 | 连接管 | T型连接管具备单向阀
26 | 安装方式 | 一体式
27 | 中文操作手册 | 具备
28 | 技术及维修资料 | 具备
29 | 用户培训 | 具备
30 | 质量保证 | ≥1年
31 | 金额 | ≤50万

## 预控评项目
内容
合同签订后在双方密切配合下, 完成建设项目职业病危害放射防护预评价；完成建设项目职业病危害放射防护控制效果评价服务、设备验收等服务。各节点具体完成时限为：成交供应商需按评价单位要求提供真实准确材料后10日内完成项目技术资料的研究、分析工作；30个日完成预评价报告的编写工作，成交单位在具备检测和监测条件10日内完成项目的性能检测和辐射防护监测工作；30日完成控制效果报告的编写工作，报告书编写工作完成后15个工作日完成项目专家评审会的论证工作。