CT技术规格

一、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层螺旋CT | 1套 | 成像图像层数：64层图像/360º |

二、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 招标要求 | 高档多排螺旋CT系统，全身扫描的临床应用和临床研究 |
| 二 | 主要参数 |
| 1 | 投标商应在投标文件中如实提供其技术指标，并说明其测试条件和测试方法, 可增加说明 |
| 2 | 机架系统 |
| 2.1 | 机架孔径 | ≥70cm |
| 2.2 | 原厂一体化摄像头 | 机架上具备一体化摄像头，扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主机显示。 |
| 2.3 | 三维激光定位系统 | 具备激光定位系统精确度：≤1mm |
| 3 | X线系统 |  |
| 3.1 | 球管阳极物理热容量 | ≥3.5MHU |
| 3.2 | 球管物理最大输出电流 | ≥180mA |
| 3.3 | 球管最大电压 | ≥130KV |
| 3.4 | 球管最小电压 | ≤80KV |
| 3.5 | 球管提供能谱纯化Sn技术 | 提供以球管的能谱纯化技术，滤过低能级射线，以大幅度降低剂量，提高图像质量。提供Sn110KV, Sn130KV管电压. |
| 3.6 | 电压值 | 5档球管电压自动调节选择： 80kv, 110kv, 130kv, Sn110kv, Sn130kv. |
| 3.7 | 球管敏感器官关爱技术 | 提供球管X线对敏感器官的保护，对敏感器官停止放线，在其他角度进行补偿投照，避免X线对眼睛、甲状腺和乳腺的直接照射和辐射伤害。 |
| 3.8 | 球管阳极散热率 | ≥500KHU/min |
| 3.9 | 球管大焦点尺寸 | ≤0.8mm×0.7mm |
| *3.10 | 球管小焦点尺寸 | ≤0.8mm×0.4 mm |
| 3.11 | 高压发生器物理功率 | ≥24kW |
| 4 | 探测器 |  |
| 4.1 | 探测器排列 | ≥32排 |
| 4.2 | 成像图像层数 | ≥64层图像/360º |
| 4.3 | 探测器类型 | 最新型探测器， Stellar光子探测器或宝石探测器或pure VISION微量子探测器或微平板探测器 |
| 4.4 | 3D防散射线滤线栅 | 探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件 |
| 4.5 | 探测器通道数 | ≥768个/排 |
| 4.6 | 探测器投照数 | ≥1536 /s/360º |
| 4.7 | 探测器采集最薄层厚 | ≤0.7mm |
| 4.8 | 滑环类型 | 低压滑环 |
| 4.9 | 机架驱动方式 | 皮带驱动 |
| 4.10 | 机架冷却方式 | 风冷 |
| 4.11 | 机架上呼吸控制专用指示灯(非X线暴光指示灯) | 具备 |
| 5 | 扫描床系统 |
| 5.1 | 床水平移动最大速度 | ≥200mm/s |
| 5.2 | 床面可扫描范围 | ≥100 cm |
| 5.3 | 床水平移动精度 | ≤±0.25mm/160kg |
| 5.4 | 扫描床最大载重量 | ≥160kg |
| 6 | 计算机部分（主控制台） |
| 6.1 | 提供型号 |  |
| 6.2 | 提供一体化计算机 | 提供计算机整合在机架中的内置设计，节省扫描间建筑成本。 |
| 6.3 | CPU | 提供Intel Xeon处理器，≥3.3GHz |
| 6.4 | 内存 | ≥16 GB |
| 6.5 | 硬盘容量 | ≥480GB SSD |
| 6.6 | 重建矩阵 | ≥512×512 |
| 6.7 | 显示矩阵 | ≥1024×1024 |
| 6.8 | 显示像素尺寸 | ≤0.29mm |
| 6.9 | 处理功能 | 具备扫描、重建、显示、查询、存储、打印等操作 |
| 6.10 | 高分辨率逐行扫描显示器 | ≥1024×1280 LCD，≥23寸 |
| 6.11 | DICOM3.0图像格式，符合DICOM标准的工作列表、存储、传输、查询、打印、工作单（worklist）等功能 | 提供 |
| 6.12 | 激光相机接口 | DICOM3.0接口 |
| 6.13 | 自动照相技术 | 具备 |
| 6.14 | 自动语音系统及双向语音传输 | 具备 |
| 7 | 扫描参数 |
| 7.1 | 扫描时间 | ≤1.0 s/360度 |
| 7.2 | 成像图像层数 | ≥64层图像/360度 |
| 7.3 | 最薄探测器物理厚度 | ≤0.7mm |
| 7.4 | 图像重建时间 | ≥9幅/秒 |
| 7.5 | 扫描视野 | ≥50cm |
| 7.6 | 提供独立高清重建视野功能 | ≥65cm，提供HD FoV功能 |
| 7.7 | 定位像方向 | 后前、前后、左右侧位 |
| 7.8 | 定位扫描长度 | ≥100cm |
| *7.9 | 最长连续螺旋扫描时间 | ≥125秒 |
| 7.10 | 最大连续扫描范围 | ≥100cm |
| 7.11 | 螺距连续可调 | 具备 |
| 7.12 | 最大螺距 | ≥1.5 |
| 7.13 | 提供根据生理解剖角度的自由重建 | 对脊柱、后颅窝等器官，在扫描后自动进行小角度和自由角度重建，符合人体生理解剖，不需要医生手动进行角度重建。 |
| 8 | 图像质量 |
| *8.1 | 可视空间分辨率10%MTF | ≥14.5 LP/CM（X-Y轴） |
| 8.2 | 可视空间分辨率50%MTF | ≥11.8 LP/CM（X-Y轴） |
| 8.3 | 密度分辨率 | ≤3mm@3%（≤14 mGy,16 cm CATPHAN Phantom） |
| 9 | 临床应用功能 |
| 9.1 | 自动检测扫描范围 | 在扫描完成后系统自动检测扫描范围是否完整 |
| 9.2 | 自动检测造影剂浓度 | 在扫描完成后系统自动检测造影剂浓度是否达到诊断水平。 |
| 9.3 | 多平面重建和曲面重建 | 具备 |
| 9.4 | 最大密度投影 | 具备 |
| 9.5 | 最小密度投影 | 具备 |
| 9.6 | 高级容积漫游VRT | 具备 |
| 9.7 | 实时自动造影剂跟踪(一次注射扫描) | 在血管内造影剂浓度达到设定值后控制台自动触发增强扫描。 |
| 9.8 | 实时剂量调节软件 | 具备 |
| 9.9 | 各种伪影消除软件 | 具备（包括运动伪影、容积伪影校正软件） |
| 9.10 | 低剂量肺扫描 | 具备 |
| 9.11 | 组织结节测量软件 | 具备 |
| 9.12 | 智能呼吸控制语音提示 | 具备 |
| 9.13 | 虚拟摄片和不对称不规则摄片编排 | 具备 |
| 9.14 | 儿童低剂量成像软件和扫描序列(具备能谱纯化技术) | 具备 |
| 9.15 | 不同病人的扫描图像可以在同一屏上分屏对比观察 | 具备 |
| *9.16 | CT值扩展 | 可将CT值扩展至-8000到+50000，便于高密度物体观察 |
| 9.17 | 并行重建功能 | 并行处理多种模式的图像的重建，可以在一个扫描方案中预置多达8种不同算法的重建任务。 |
| 9.18 | 提供直接三维高级重建功能 | 扫描后直接从原始数据重建诊断需要的MPR/MIP图像。不需先人工重建二维薄层图像，再重建MPR/MIP |
| 四 | 其它要求 |
| 1 | 投标设备符合国家射线防护标准 | 符合国家标准 |
| 2 | 投标方有剂量检测及显示系统 | 具备剂量检测及显示系统 |
| 3 | 售后服务 |
| 3.1 | 维修点：省内有固定的CT维修点 | 提供 |
| 3.2 | 网络一键通报修 | 网络自动诊断和识别报错信息，判断提供远程指导或上门更换备件服务。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率：投标方保证开机率≥93％ | 提供 |
| 3.4 | 设备停产后的备件供应≥八年 | 提供 |