| 序号 | 名称 | 参数 | 个数 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 | 1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能； 2.可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 3.可选配专用体内除颤附件包。 4.★同步除颤和手动除颤中，能量分多档以上，可通过体外电极板进行能量选择最大为360J。 5.★支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 6.除颤充电迅速，充电至200J≤5s。 7.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 8.监护功能：可选配升级12导ECG、SpO2、体温、NIBP、旁流EtCO2监测功能。具有≥26种心律失常分析。 9.标配1块电池 10.彩色TFT显示屏≥8英寸, 分辨率800×600，最多可显示多通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 | 1 | 5.8 |
| 2 | 无创呼吸机 | 1.采用≥12英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1280*800，具有提手，屏幕角度可调。 2.≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池）。 3.可选配呼末 CO2 监测，同时监测气道死腔 VDaw 和肺泡通气量 Vtalv 等参数，可以监测容积 - 二氧化碳（V-CO2）环图 4.标配模式： V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV5种通气模式。 5.具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 6.呼吸机通气潮气量满足50-2000ml；呼吸阀能高温高压蒸汽消毒（134℃）。 7. 呼吸机提供锁屏功能，可存储≥5000条事件日志，包括报警日志和操作日志。 | 1 | 16 |
| 3 | 注射泵 | 1.★屏幕≥4寸触摸屏，全中文显示。 2.触摸屏、按键灵敏、响应快操作简单易用。 3.防水防尘。 4.可识别多种注射器，注射器品牌开放。 5.自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml 6.多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、序列模式等。 7.速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h 递增）。 8.预置量范围：0.1–9999ml（最小0.01 ml/h 递增）。 9.注射总量显示范围：0-9999.99ml。 10.★注射精度: ≤±2%， 11.KVO 速度：0.1-5ml/h 可调， 12.具有快进功能，快进速率0.1ml/h—2000ml/h（根据注射器范围可调）。 13.阻塞压力范围：150 mmHg ~1000mmHg。 14.报警功能：无操作报警、电池电量低报警、压力异常、接近完成报警、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警等 15.事件记录功能：能够存储、回放超过2000个事件。 | 15 | 10.05 |
| 4 | 输液泵 | 1.输液精度：±5%，经过校准的输液管，可以达到±3%； 2.模式：流速模式、点滴模式、时间模式 3.适配输液器类型：所有厂家的输液器 4.报警信息：气泡报警、管路堵塞、门开报警、输液完毕、超时报警、交流断开、电池电量耗尽、系统出错 5.加热温度可以设置25—40°C 6.可以存储800条以上输液历史记录，可以连接电脑拷贝出来，方便查询；自动检测泵门是否合紧 7.分离式气泡传感器，安装输液管方便，高灵敏度，可以检测最小25uL气泡 8.具有联动结构的止液夹，并且具备自锁功能，防止输液管药液产生自流。 9.输液方式：垂直式 | 15 | 10.5 |
| 5 | 多参数监护仪 | 1.适用于对成人、小儿的监护， 2.★可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数， 3.可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、ICG、C.O.、BIS等参数。 4.★便携式一体化监护仪。 5.★显示屏：≥12英寸彩色显示屏，分辨率800×600。 6.报警方式：声光报警。 7.心电：支持3/5心电测量。 8.具有心律失常和ST段分析功能。 9.心率测量范围：成人15-300bpm，小儿15-350bpm，分辨率±1bpm。 10.电源：100V〜240V±10%,50HZ。 11.具有监护、诊断、手术、ST模式。 12.呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿0-150rpm。 13.可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/小儿测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。 14.可显示灌注指数（PI）， 15.NIBP具有手动、自动、连续测量模式。 16.呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。 17.支持大字体界面，趋势图界面，它床观察界面、呼吸氧合图界面等多种界面。 18.具有夜间模式，避免打扰病人休息。 | 15 | 31.5 |
| 6 | 十二导心电图机 | 1.导联：12导联同步采集、显示、打印。 2.噪声电平：＜15uVp-p 3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db） 4.时间常数：≥3.2S 5.耐极化电压：＞±500mV 6.共模拟制比：＞80dB 7.★增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv。 8.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 9.≥5英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。 10.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。 11.可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。 12.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 | 3 | 5.1 |
| 7 | 可视喉镜 | 一.电子鼻咽喉镜 1、光学系统：视场角≥110° 2、观察深度：3-100MM 3、弯角：上≥180°下≥130° 4、头端部：外径≤￠5.8MM 5、插入管：外径≤￠5.8MM 6、钳孔：内径≥￠2.0MM 7、有效长度：≥450MM 8、分辨率：≥7.43 lp/mm 9、照度：≥8000 Lx 二，图像处理器 1、增益调节：可对亮度增益进行调节 2、测光方式：峰值测光、平均测光 3、色调调节：可对图像进行红色和蓝色的基色调节 4、白平衡：自动白平衡调节 5、轮廓增强：高、中、低三档可调 6、血管增强：突出血管轮廓，便于诊断 7、视频输出：提供HD-DVI等多种信号输出方式 8、具有SD卡储存功能 9、屏幕显示方示：全屏，圆形，八角形可切换 10、电子放大：具有4档电子放大功能 11、具有图像冻结功能 三.冷光源 1、灯泡功率：LED高亮度灯泡 2、灯泡色温：≥5500K 3、光通量：≥750 lm 4、灯泡寿命：≥35000小时 5、气泵：静音气泵 6、气体压力：大于0.03Mpa，分高、低、关三档 四．≥15寸医用级液晶监视器 五，配套全钢仪器车 | 1 | 15 |
| 8 | 血氧饱和度监测仪 | LCD 带背光显示屏，实时显示监测数据 在运动和弱灌注的状态下，新生儿、儿童血氧测量结果准确可靠 低电量报警提示，提醒用户及时更换电池 低功耗设计，4 节AA 普通电池或镍氢充电电池可持续工作长达48 小时 可连接患者信息管理软件，实现对病人监测数据的存储、回顾、打印操作 | 1 | 0.4 |
| 9 | 移动彩超 | 一、主要规格及系统概述： 1 彩色数字型超声诊断仪包括： 1.1★ ≥12英寸高清晰度彩色液晶显示器。 1.2 数字化二维灰阶成像单元 1.3 数字化彩色及能量多普勒单元 1.4 数字化波束形成器 1.5 空间复合成像技术 1.6 智能化斑点噪声抑制技术 1.7★ 穿刺针增强显影技术（穿刺针增益可以单独调节） 1.8 一键优化功能 1.9 智能成像技术（探头频率、焦点等图像参数自动调节，探头频率数值以及焦点位置等图像参数随操作者所选深度的不同而自动调节变化） 1.10 组织谐波成像功能 1.11主机加探头重量≤4.0公斤 1.12 超声系统最大探查深度≥29CM 1.13★ 全触摸屏操作（包括增益调节，功能选择，彩色取样框调节等） 1.14 内置锂电池操作（断电条件下工作时间≥2小时） 1.15 所配软件为新版本 2 测量和分析：(B型、M型、彩色模式、能量多普勒模式) 2.1 一般测量 2.2彩色/能量多普勒量化分析技术 2.3 心功能测量包（包括EF，FS等） 2.4产科测量包(包括多胎测量菜单） 3 一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元 3.1超声图像静态、动态存储回放重现 3.2 一体化 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 3.3 USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像 4 图像管理与记录装置： 4.1 超声图像存档与病案管理系统 4.2 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像 4.3 可以存储和回放动态及静态图像，动态图像回放≥120秒 4.4★ 内置SD卡≥8GB，支持热插拔 4.5 DICOM 数据传输， 5 专用台车 5.1★ 专业化移动式台车 二、 技术参数及要求： 1 系统通用功能： - 监 视 器：≥ 12英寸高清晰度彩色液晶显示器。 1.2 显示屏无旋钮、无缝隙设计，支持医用消毒剂擦拭消毒（主机外壳防腐蚀，防渗液） 1.3 开机时间≤16秒 1.4 安全性能：符合国家药品监督管理局商品安全质量要求。 2 探头规格 2.1 频率：宽频带或变频探头 2.2 类型：支持凸阵，微凸阵，线阵,相控阵，腔内探头 2.3★ 阵元：探头有效阵元数≥192阵元 2.4★ 电子线阵：超声频率5.0-13.0MHz，探头具有按钮操控，可自设置功能 2.5 B/CF兼用 2.6 穿刺导向：探头可选配穿刺导向装置，包括平面内及平面外两种导向线 3 二维灰阶显像主要参数： 3.1 扫 描 线：每帧线密度≥256超声线 3.2 回放重现：灰阶图像回放时间≥100秒 3.3 预设条件：针对不同的检查部位，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 3.4 增益调节：B/CF/PDI可独立调节 4 彩色多普勒（取样框可以放置于屏幕任意位置） 4.1 显示方式：能量显示、速度显示 4.2 脉冲重复频率三档调节（低，中，高） 4.3 取样框偏转角度≥20度 4.4彩色模式及能量多普勒模式可测量多普勒信号面积比值 4.5TGC≥4档 | 1 | 49 |
| 10 | 紫外线灯车 | - 辐射照度107uw/cm2 - 灯臂长度≥900mm - 灯臂调节角度-90度-+90度 - 适合灯管功率2*30W - 安全分类B型普通设备 | 5 | 0.75 |
| 11 | 非接触式体温计 | 温度单位℃/°F 测量精度∶ ±0.2℃ 有效测量距离∶3~5cm 体温显示范围32℃~42.9℃ 测量时间∶小于1S 显示模式∶LCD显示屏 关机设置15S未使用，自动关机产品 操作模式∶可连续操作，间隔时间≥2秒，数据自动记忆≥20组 | 10 | 0.04 |
| 12 | 晨晚间护理车 | 材质：304不锈钢 规格：≥80*48*88cm 配置：双层 四小静音轮 带桶可360度旋转 | 10 | 0.3 |
| 13 | 雾化机 | 输入电压：AC220V±10% 输入频率：50Hz±1Hz 最大雾化率：≥0.2ml/min 药液残留量：≤0.1ml 最大压力范围：0.15-0.4mpa 噪音：≤65db 压缩泵自由空气流量：≥10l/min 雾粒中位粒径：3.9μm±25% | 5 | 0.175 |
| 14 | 输液架 | 材质：304不锈钢 尺寸：底座直径≥28cm 可调节高度：113-215cm 底座：铸铁 防滑 | 450 | 3.15 |
| 15 | 病历柜 | 材质：304不锈钢 配置：双抽，双列80格 底座：四小静音轮 | 10 | 6 |
| 16 | 紫外线消毒机 | 外观颜色：清新白 产品噪音：≤65db 操作方式：按键＋遥控 循环风量：≥400m³/h 臭氧产量：≥3500㎎/h 紫外线强度：13800μm/㎝平方 消毒方式：臭氧熏蒸、紫外线 ★需具备生产企业卫生许可证，卫生安全评价报告，消毒机检测报告。 | 120 | 24 |
| 17 | 核酸标本转运箱 | 容积：12升 外径：420*260*300cm±10 内径：230*170*230cm±10 规格：2罐 40支试管 材质：pp聚乙烯 pe聚乙烯 pu 配置：运输罐 2 个 温度显示 1 个蓄冷材料 1套 内置吸附材料 2个 试管架 2个 生物标贴 1套 托盘 1个 | 20 | 1 |
| 18 | 移动电话 | 5G 智能 | 5 | 1 |
| 19 | 对讲机 | 一般规格 频率范围 400-480MHz 信道数 16 工作电压 3.7V 天线阻挡 50Ω 频率稳定度 ±2.5ppm 工作温度范围 -20℃~60℃ 工作方式 ±2.5ppm 电池容量 ≥2000mAh | 20 | 0.16 |
| 20 | 气瓶及配套吸氧用品 | 气瓶 盛装介质：氧气 公称水容积：40l 公称外径：219mm 壁厚：5.0mm 工作压力：15mpa 无泄漏 水压压力：22.5mpa 无泄漏 气密性压力15mpa 无泄漏 底部结构：凹型底 瓶高：145cm 带钢帽 氧气吸入器 流量调节范围：1L/min-10L/min 输入气压：＜15MPa 输出气压：0.2MPa-0.3MPa 安全阀控制压力：0.35±0.05MPa 吸氧管 A型 一次性使用 | 10 | 0.75 |
| 21 | 听诊器 | 单用 听头直径：36mm 听头材质：铜芯 胶管长度：50cm 配4耳塞 | 10 | 0.035 |
| 22 | 电子血压计 | 显示方式：led数字显示 测量方式：示波测定法 压力测量范围：0-300mmHg(0.0~40.0kPa) 脉率测量范围:40-200次/分钟度 精度：压力∶±3mmHg（±0.4kPa）以内 脉率：读数±5%以内 本机使用期限：5年 运输和储存环境限制条件：环境温度范围∶-20℃→55℃ 相对温度范围∶15%-80%，且无冷凝规象 大气压力范围∶80kPa-105kPa 工作温湿度：+5°C-+40°C 适合臂围：22-32cm | 5 | 0.1575 |
| 23 | 体温测量仪 | 体温测量仪 0.1秒测温 免接触红外测温 智能语音播报 智能高温报警 语音提示戴口罩 1-20cm自动测量 200组数据回放 | 10 | 0.05 |
| 24 | 轮椅 | 打开尺寸：102*89*65 cm 折叠尺寸：90*90*25 cm 轮胎材质：实心尼龙大轮 大轮尺寸：24英寸 小轮尺寸：7英寸 座位高度：50cm 座内宽度：42cm 车架材质：碳钢 载重：≥80kg | 5 | 0.15 |
| 25 | 平车 | 材质：304不锈钢 尺寸：≥1900*700*800 载重量：≥150kg 配置：点滴架，防护栏，刹车静音轮 | 2 | 0.3 |
| 26 | 氧气瓶 | 气瓶 盛装介质：氧气 公称水容积：40l 公称外径：219mm 壁厚：5.0mm 工作压力：15mpa 无泄漏 水压压力：22.5mpa 无泄漏 气密性压力15mpa 无泄漏 底部结构：凹型底 瓶高：145cm 带钢帽 | 50 | 4 |
| 27 | 气溶胶喷雾机 | 输入电压：220V，50Hz 液罐容量：2L 喷射速度：旋钮调节无级变速 喷射距离：1～8米（可调） 喷雾流量：100~300ml/min（可调） 粒谱直径：＜60微米（远端雾粒均值20微米） 喷射时间：8分钟（最大功率）~20分钟（小功率） 外壳材质：耐腐蚀高强度塑料 喷头材质：耐腐蚀高性能塑料 液罐材质：耐腐蚀高强度塑料 水、气路连接件：不锈钢 本机可喷射任意（酸性、碱性、中性）的药液 | 2 | 0.3 |
| 28 | 背式喷雾机 | 机身材质：pp材质 容积：20l 电池：12v锂电池 充电器：12v三段式 水泵类型：铜芯高压隔膜泵 双桶盖设计 三开关独立调压 快速拔插式电池 | 2 | 0.06 |
| 29 | 氧气车 | 材质：喷漆 规格：40升 配置：前2大轮 后2小轮 前置绑带 后置拖瓶环 | 1 | 0.02 |
| 30 | 简易呼吸器 | 成人型。聚砜进气阀座，单向阀座，苏醒球接头，单向阔（上盖、下盖及患者接头）聚氯乙烯储气袋不锈钢安全阀弹簧接头尺寸 患者单向阀接头15mm内径、22mm外径，允差±0.5mm 苏醒球接头25mm内径，允差±0.5mm | 1 | 0.026 |
| 总金额 |  | 1,857,735.00元 |  |  |