## 报价单
眼科器械清单
序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 参数
1 | 眼用止血钳 | 99，直头 | 2 | 把 | 1.总长≤99mm，直头，有唇头齿。 2.采用钛合金材料制成。 3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
2 | 眼用止血钳 | 99，弯头 | 2 | 把 | 1.总长≤99mm，弯头，有唇头齿。 2.采用钛合金材料制成。 3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
3 | 帕巾钳 | 65，尖头 | 2 | 把 | 1.总长65mm，尖头。 2.采用钛合金材料制成。 3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
4 | 眼用显微持针钳 | 115×11，弯尖头，不带锁 | 1 | 把 | 1.总长≤115mm，头部长≤11mm，弯尖头，不带锁。 2.采用钛合金材料制成。 3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
5 | 眼用显微持针钳 | 115×9，弯尖头，精细，不带锁 | 1 | 把 | 1.总长≤115mm，弯尖头，带定位销，圆柄。 2.应以钛合金材料制成。 3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
6 | 结膜剪 | 115×21，微弯，钝头 | 1 | 把 | 1.总长≤115mm，头部长≤21mm，微弯钝头。 2.应以钛合金材料制成。 3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
7 | 小梁剪 | 105，弯，钝头，刃长10 | 1 | 把 | 1.总长≤105mm，弯钝头，完全闭合头宽≤0.3mm，厚≤0.5mm，刃长≤10mm，有定位销，簧片式手柄，扁形有横向的防滑花纹。 2.产品用于剪切眼内组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以钛合金材料制成。 5.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
8 | 眼用剪 | 110，直尖 | 1 | 把 | 1.总长≤110mm，直尖头。 2.应以钛合金材料制成。 3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
9 | 眼用剪 | 110，弯尖 | 1 | 把 | 1.总长≤110mm，弯尖头，刃长≤27mm，闭合后头尖宽≤0.3mm，厚度≤0.6mm。 2.用于剪切组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以钛合金材料制成，产品外表面应经氧化着色处理。 5.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
10 | 眼用剪 | 100，直尖 | 1 | 把 | 1.总长≤100mm，直尖。 2.采用40Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为48-58HRC。 3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
11 | 眼用剪 | 100，弯尖 | 1 | 把 | 1.总长≤100mm，弯尖。 2.采用40Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为48-58HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
12 | 眼球摘出剪 | 140，中弯 | 2 | 把 | 1.总长≤140mm，中弯。 2.采用40Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为48-58HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
13 | 显微眼用手术剪 | 115×13，弯尖头，圆柄 | 1 | 把 | 1.总长≤115mm，头部长≤13mm，弯尖头，圆柄。 2.应以钛合金材料制成。 3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
14 | 虹膜拉钩 | 120×0.7 | 1 | 个 | 1.总长≤120mm，弯头高度≤10mm，头宽≤0.7mm，头部厚度≤0.3mm。 2.用于钩拉眼组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以钛合金材料制成，产品外表面应经氧化着色处理。 5.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
15 | 斜视钩 | 130×6，球头，弯 | 2 | 个 | 1.总长≤130mm，弯头高度≤6mm，球头，弯形。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
16 | 开睑器 | 丝状，52×13.5 | 2 | 个 | 1.丝状，开口≤52mm，槽宽≤13.5mm。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
17 | 眼睑拉钩 | 140，头宽3.5 | 2 | 个 | 1.总长≤140mm，头部宽度≤3.5mm，拉钩厚度≤1mm，弯曲宽度≤7.5mm，弯曲高度≤5mm。 2.眼睑拉钩用于眼科手术时钩线和牵拉眼部组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以钛合金材料制成。 5.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
18 | 泪道探针 | 5#-9#，冲洗式 | 1 | 套 | 1.头部直径0.5-0.9mm，冲洗式。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
19 | 泪道探针 | 58，5#，冲洗式 | 1 | 支 | 1.总长≤58mm，头部直径≤0.5mm，冲洗式。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
20 | 泪点扩张器 | 95，中号 | 1 | 个 | 1.总长≤95mm，中号。 2.应以钛合金材料制成。 3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
21 | 眼用测量规 | 0-20，弯 | 1 | 个 | 1.总长≤87m，开口范围0-20mm，弯头。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
22 | 眼用刮匙 | 125×Ф2.5 | 1 | 个 | 1.总长≤125mm，头部直径≤2.5mm。 2.应以钛合金材料制成。 3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
23 | 眼用刮匙 | 125×Ф3.5 | 1 | 个 | 1.总长≤125mm，头部直径≤3.5mm。 2.应以钛合金材料制成。 3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
24 | 睑板腺囊肿镊 | 98，圆形，内圈15×12 | 1 | 把 | 1.总长≤98mm，头部为圆形，头部外圈直径≤15mm，内圈直径≤12mm。 2.采用钛合金材料制成。 3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
25 | 睑板腺囊肿镊 | 98，椭圆形，内圈20×9 | 1 | 把 | 1.总长≤98mm，头部椭圆形，内圈尺寸≤20×9mm。 2.采用钛合金材料制成。 3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
26 | 开睑器 | 100，片状 | 1 | 个 | 1.总长≤100mm，片状。 2.应以钛合金材料制成。 3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
27 | 医用睫毛镊 | 90，圆头 | 2 | 把 | 1.总长≤90mm，头部为圆形头。 2.采用钛合金材料制成。 3.外表面氧化处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
28 | 精细剪 | 100，直 | 2 | 把 | 1.长≤100mm，直，指圈镀金，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面刷光处理；
29 | 精细剪 | 100，弯 | 2 | 把 | 1.长≤100，弯，指圈镀金，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面刷光处理；
30 | 显微组织剪 | 140，弯型，簧式，圆柄 | 1 | 把 | 1.总长≤140mm，弯头，刃长≤13mm，头尖宽度≤0.25mm，簧式圆柄。 2.用于剪切组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以40Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度50-58HRC。 5.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
31 | 整形镊 | 120×1，直，有钩 | 2 | 把 | 1.长≤120mm，头宽≤1mm，直，有钩，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
32 | 整形镊 | 120×1，直，有齿 | 2 | 把 | 1.长≤120mm，头宽≤1mm，直，有齿，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
33 | 眼科镊 | 100×0.6，直，无钩 | 2 | 把 | 1.长≤100mm，头宽≤0.6mm，直，无钩，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面刷光处理；
34 | 眼科镊 | 110×0.4，直，有钩 | 2 | 把 | 1.长≤110mm，头宽≤0.4mm，直，有钩，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面刷光处理；
35 | 止血钳 | 125，直 | 2 | 把 | 1.长≤125mm，直，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面刷光处理；
36 | 止血钳 | 125，弯 | 2 | 把 | 1.长≤125mm，弯，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面刷光处理；
37 | 持针钳 | 125，直，细针，镶片0.3 | 1 | 把 | 总长≤125mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。
38 | 持针钳 | 125，直窄，无损伤针，镶片0.2 | 1 | 把 | 总长≤125mm，直窄头，无损伤针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.2，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。
39 | 手术刀柄 | 200，3# | 2 | 把 | 1.长≤200mm，3#，与9#-17#手术刀片配合使用，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
40 | 睑板腺囊肿镊 | 方头，按摩 | 5 | 把 | 1.方头，按摩 2.采用医用不锈钢材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
41 | 睑板腺囊肿镊 | 长圆头，按摩 | 5 | 把 | 1.长圆头，按摩 2.采用医用不锈钢材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
42 | 巩膜咬切器 | 头宽1mm，高0.5mm | 1 | 个 | 1.总长≤125mm，头部宽度≤1mm，头部厚度≤0.5mm，头部高度≤0.5mm。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。
43 | 异物喉钳 | 220，钳式，前弯，取鱼骨 | 1 | 把 | 1.总长≤220mm，头宽≤3.8mm，头厚≤3.6mm，前弯，弯高≤69mm。 2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为： 不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
44 | 耳镜 | 光纤2.4mm、3mm、4mm、5mm | 1 | 套 | 1.儿童2.4mm，成人3mm、4mm、5mm，共计8个耳套。 2.电源种类为内部电源直流电压DC:3.0V。 3.放大倍数为3倍。
45 | 耵聍钩 | 160×2.0，单头，角弯90°，直形，钝头 | 3 | 把 | 1.总长≤160mm，头宽≤2mm，单头，角弯90°，头部直型，钝头。 2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
46 | 耳钩 | 160×1.5，直形，角弯90°，锐钩 | 1 | 把 | 1.总长≤160mm，直形，头部角弯45°，弯高≤1.5mm，头部微锐。 2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
47 | 鼻窥器 | 150×20 | 3 | 把 | 1.总长≤150mm，头宽≤4mm，头部深度≤20mm。 2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
48 | 异物喉钳 | 220，侧弯，盖板式，下开口，取鱼骨 | 1 | 把 | 1.总长≤220mm，盖板式，侧弯，下开口，取鱼骨用。 2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
49 | 卷棉子 | 200×Ф2，直柄,螺纹头 | 5 | 把 | 1.总长≤200mm，管径≤2mm，直柄，螺纹头。 2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
50 | 口镜 | 200，外径 20 | 5 | 把 | 1.长度≤200mm，镜片直径≤20mm。不锈钢材料为20Cr13。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
51 | 组织镊 | 160，枪状，带齿 | 10 | 把 | 1.总长≤160mm，头宽≤1.2mm，枪状，横齿； ★2.采用17-4医用不锈钢材料，鳃部半开放结构，耐腐蚀、易清洗。 3.器械外表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
52 | 口镜 | 200，外径 18 | 5 | 把 | 1.长度≤200mm，镜片直径≤18mm。 2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
53 | 鼻窥器 | 160×75 | 7 | 把 | 1.总长≤160mm，头部深度≤75mm。 2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
54 | 不锈钢腰子盘 | 205×130×25，浅型 | 6 | 个 | 产品长≤205mm，宽≤130mm，高≤25mm，浅型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
55 | 不锈钢带盖消毒盘 | 240×160×50，9寸，无孔 | 2 | 套 | 产品长≤240mm，宽≤160mm，高≤50mm，9寸，无孔，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
56 | 医用检查灯 | 可调式 | 1 | 个 | 1、医用检查灯由灯头、握持手柄、充电器接口等组成。 2、外壳采用ABS材质，强度高，表面光滑，方便酒精擦拭消毒，可减少交叉感染的可能。 3、采用符合人体工程学的外形设计，握持舒适，长度125±3mm，宽度30±2mm，厚度15±1.5mm。 4、与木质材料制成的一次性使用压舌板配合使用，带有可调节压舌板伸出长度的推锁装置，能在所需的长度位置实现位置锁定。 5、内置触发式开关，插入压舌板后灯泡自动点亮。 6、灯泡具有发光亮度高，低功耗高效率，寿命长且环保的优点，同时应符合以下技术参数：显色指数不低于85，色温应处于3000K-6700K之间，最大总辐照度应低于1000W/m2。 7、带有充电指示灯。充满电后可实现自动断电。
1、打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效； 2、此表仅为技术参数及采购内容，可根据投标需要自己扩展表格格式并响应投标参数； 3、投标时需按此表具体采购的设备响应投标品牌、投标型号、单价、总价，并自行制作表格放入投标文件，发布中标公示时会同时发布。 4、本项目采购标的以此表中的采购标的为准。 5、本项目不对产品单价进行控制，供应商所投报价总价不超过采购预算价均为有效报价。