## 附件1-1
双向真空辅助乳房活检与旋切系统项目
附件1-1 其他服务 标的名称：其他服务
参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求
星号标志 | 1 | 双向真空辅助乳房活检与旋切系统
不带星号标志 | 2 | 触摸式液晶屏，屏幕实时显示旋切刀工作状态及累计切割次数，可通过触摸屏幕改变刀槽开口大小，且可从屏幕观察当前刀槽预期切割的方向。
不带星号标志 | 3 | 设备内置故障提示功能，可根据报错内容判断故障来源。
星号标志 | *4 | 真空强度五档负压可调，取样时确保刀槽处保持持续的真空负压抽吸，最大可达25in/连续负压。
不带星号标志 | 5 | 真空抽吸功能，术腔内有枳液时可进行单独的真空抽吸，保证术野清晰。
星号标志 | *6 | 双向负压系统：真空方向：侧向和轴向双向负压吸引，侧向负压确保样本固定并吸入取样槽，轴向负压确保样本快速稳定传输。
星号标志 | *7 | 影像引导：主机配备单独的超声手柄与单独的钼靶定位引导下使用的手柄，且配套使用的乳房活检针的注册证内需具备超声与钼靶下使用的规格型号。
星号标志 | *8 | 样本收集系统，全自动封闭式收集篮、可独立收集每条样本并数字编号显示在主机界面的样本管理系统。
不带星号标志 | 9 | 旋切方式：内旋刀360度单一方向旋转切割。
不带星号标志 | 10 | 活检取样针要求：该设备配套使用的乳房活检针具备三种及以上规格可选，需包括8G规格。
不带星号标志 | 11 | 平刀头设计，保证穿透致密组织，多种规格可选。
不带星号标志 | 12 | 旋切刀槽长度三档可调，根据病灶大小及位置，可选择12mm,18mm,23mm的刀槽长度。
不带星号标志 | 13 | 刀槽位置有6-7个真空孔，使切除的组织和血液、组织液相互分离。
不带星号标志 | 14 | 旋切刀头带有停止点，避免牵拉、彗尾现象，使组织更优质、完整。
不带星号标志 | 15 | 真空管与旋切刀头成一套、一体化无菌包装。
不带星号标志 | 16 | 可预设旋切刀工作模式，标准，高速，低盐旋切模式
星号标志 | *17 | 手柄，脚踏和遥控键盘三种种控制方式，术中可随时暂停或恢复工作。以及避免医护人员做钼靶下手术时的受线风险
不带星号标志 | 18 | 术中如有出血，可进行单独的真空抽吸，或通过旋切通道后端直接注入止血剂。
不带星号标志 | 19 | 术中补充麻醉药物，可通过旋切针的管路直接注入麻醉药物。