骨组织手术设备技术参数及配置

| 序号 | 名称 | 技术性能及参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 可用于大多数小骨、颌面、开放式颈椎、脊柱手术以及UBE手术。 |
| 2 | 主机 （控制箱） | ☆ 微电脑控制平台，负载降速≤5%； - 双电机输出控制； - 主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向功能切换； ☆ 设备功率≥300W，电源：AC 220V，50Hz；； ☆ BF型电气安全设计； ★ 主机自然冷却 ☆ 支持开放式手术、后路和侧路、盘镜微创手术的骨组织磨削处理； |
| 3 | 脚踏开关 | ☆ 线长≥2.5m，三踏头、一踏板结构设计，实现手机切换、档位变换，无级调速模式，可进行功能切换； ★ IPX8 防水等级； |
| 4 | 普通型手机（锯手机） | - ISO-E类型标准接口，刀具接插快捷，快锁结构，手机和电缆均可整体高温高压灭菌； - 安全可靠，满足BF型设备需求； - 手机采用无刷电机，1：1速率控制； - 全密闭式恒温电机，温升≤20℃；手柄电机部分直径≤22.5mm，手机总长≤160mm，电机总重≤130g（包含ISO-E接口）。线缆长度≥2.5m； - 噪音≤75dB，持续长时间工作； - 持续输出扭矩：≥14.4mN·m，额定输出功率≥150W； - 最高转速30000 rpm，三档可调：Ⅰ档: 15000 rpm，Ⅱ档: 20000 rpm，Ⅲ档： 30000 rpm； - 手机与机头连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作； - 急停时间≤0.2s。 |

| 5 | 磨钻机头 | - 接插方便快捷，可高温高压灭菌； - 磨钻机头最高转速70000r/min； - 机头握持部位最大直径≤19.8mm，最小直径≥14mm，长度≤128mm。保护管直径≤6mm，长度≤44mm;磨头有效操作长度≥45mm； - 有直和弯机头，满足多种手术的需要； |
| --- | --- | --- |
| 6 | 钻磨头 | ☆ 采用优质医用不锈钢钢材制造，具有良好的生物相容性，刃口硬度高、锋利耐用，可高温高压灭菌； ☆ 全磨削工艺制造，圆柱度≤0.01mm，直线度≤0.01mm，径向跳动≤0.01mm； ☆ 开颅铣刀规格直径：≤φ2.35mm，反螺旋结构，防止骨屑飞溅； ☆钻、磨头规格齐全，广泛应用骨组织的高速磨削、钻孔； ☆ 金刚砂磨头直径≤Φ2.35，头部直径Φ1，Φ2，Φ3，Φ4，Φ5； ☆ 球形切削钻直径≤Φ2.35，头部直径Φ1，Φ2，Φ3，Φ4，Φ5。 |
| 7 | 清洁套件 | 润滑液：手术后对设备的清洁、保养、维护。 数量：2瓶 |
| 8 | 销售及 售后服务 | ☆ 主机、手机保修一年；质保期内，非人为损坏的质量问题，免费更换零部件。 ★ 售后服务及技术培训：对使用科室操作人员和医学工程技术人员进行操作及维修保养培训； |
| 9 | 脊柱内窥镜 | 1、工作长度≥181mm，视向角≤30°。 2、插入部分最大宽度为≤6.3mm。 3、器械通道为≤3.7mm。 4、视场中心角分辨力为1.6C/°，有效景深范围3-50mm。 5、视场角≥80°。 6、可高温高压灭菌消毒，经久耐用。 |