## 二标段控制价
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 规格 | 单位 | 单价控制价 | 数量 | 总价控制价
1 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法） | 1主要用途：用于血清中抗链球菌溶血素 O（ASO）的体外定量测定。 | 50ml | 盒 | 1064 | 4 | 4256
2标本类型：血清
3检测方法学：胶乳增强免疫比浊法
试剂规格：50ml（R1 40×1 R2 10×1）
5线性范围：20-800IU/Ml
6分析灵敏度：浓度为 600IU/mL 时，吸光度变化值△A≥0.08
2 | C反应蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 1主要用途：用于人血清中 C 反应蛋白的体外定量测定。 | 50ml | 盒 | 532 | 1 | 532
2标本类型：血清
3检测方法学：胶乳增强免疫比浊法
试剂规格：50ml（R1 25×1 R2 25×1）
5线性范围：0.3-150mg/L
6分析灵敏度：浓度为 100mg/L 时，吸光度变化值△A≥0.05
3 | 类风湿因子检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 1主要用途：用于人血清中类风湿因子的体外定量测定。 | 50ml | 盒 | 807.5 | 1 | 807.5
2标本类型：血清
3检测方法学：胶乳增强免疫比浊法
试剂规格：50ml（R1 40×1 R2 10×1）
5线性范围：3-160IU/Ml
6分析灵敏度：浓度为 150IU/mL 时，ΔA≥0.15
4 | 锌离子检测试剂盒（络合比色法） | 主要用途：用于人血清中锌离子（Zn）的体外定量测定。 | 150ml | 盒 | 1757.5 | 3 | 5272.5
|  | 标本类型：血清 | 150ml | 盒
|  | 检测方法学：络合比色法 | 150ml | 盒
|  | 试剂规格：150ml（R1 60×2 R2 15×2） | 150ml | 盒
|  | 线性范围：2-61.2µmol/L | 150ml | 盒
|  | 分析灵敏度：浓度为 30μmol/L 时，吸光度变化值△A≥0.05 | 150ml | 盒
5 | 碱性清洗液 | 【规格/包装规格】500ml |  | 瓶 | 401.75 | 4 | 1607
|  | 【预期用途】用于洗涤生化分析仪上的探针、混和器、小杯及管 路的保养等。 | 500ml每瓶 12瓶 单价470元/瓶 总价5640 | 瓶
|  | 【主要组成成份】防腐剂 | 500ml每瓶 12瓶 单价470元/瓶 总价5640 | 瓶
|  | 【储存条件及有效期】在2-35℃的储存条件下，未开封的试剂从生产日期 开始保存24个月， 一旦开封，试剂要在60天内用完。 | 500ml每瓶 12瓶 单价470元/瓶 总价5640 | 瓶
|  | 【检验方法】 1. 试剂配制：可直接上机使用，无需另行配置。 2. 实验条件：温度在2-35℃的情况下直接上机使用。 3. 校准程序：用仪器校准程序进行校准。 4. 质量控制：通过上机检测，根据质控品提供的参 考值进行质量控制。 | 500ml每瓶 12瓶 单价470元/瓶 总价5640 | 瓶
6 | 酸性清洗液 | 【规格/包装规格】500ml | 500ml | 瓶 | 472 | 5 | 2360
|  | 【预期用途】用于洗涤生化分析仪上的探针、混和器、小杯及管 路的保养等。 | 500ml每瓶 12瓶 单价630元/瓶 总价7560 | 瓶
|  | 【主要组成成份】防腐剂 | 500ml每瓶 12瓶 单价630元/瓶 总价7560 | 瓶
|  | 【储存条件及有效期】在2-35℃的储存条件下，未开封的试剂从生产日期 开始保存24个月， 一旦开封，试剂要在60天内用完。 | 500ml每瓶 12瓶 单价630元/瓶 总价7560 | 瓶
|  | 【检验方法】 1. 试剂配制：可直接上机使用，无需另行配置。 2. 实验条件：温度在2-35℃的情况下直接上机使用。 3. 校准程序：用仪器校准程序进行校准。 4. 质量控制：通过上机检测，根据质控品提供的参 考值进行质量控制。 | 500ml每瓶 12瓶 单价630元/瓶 总价7560 | 瓶
7 | 清洗液A | 主要用途：用于雅培系列生化分析仪的清洗、保养，以保证仪器运行正常、测量结果可靠。 | 500ml | 瓶 | 648.5 | 4 | 2594
标本类型：血清、血浆
储存及稳定性：2-30℃，有效期2年
性能指标：pH约11.4
使用方法：直接装机或参照仪器说明书稀释使用
8 | 清洗液B | 主要用途：用于雅培系列生化分析仪的清洗、保养，以保证仪器运行正常、测量结果可靠。 | 500ml | 瓶 | 665 | 1 | 665
|  | 标本类型：血清、血浆 | 500ml | 瓶
|  | 储存及稳定性：4-30℃，有效期2年 | 500ml | 瓶
|  | 性能指标：pH约13 | 500ml | 瓶
|  | 使用方法：直接装机或参照仪器说明书稀释使用 | 500ml | 瓶
9 | 水浴添加剂 | 主要用途：用于雅培系列生化分析仪的清洗、保养，以保证仪器运行正常、测量结果可靠。 | 500ml | 瓶 | 950 | 1 | 950
|  | 标本类型：血清、血浆 | 500ml | 瓶
|  | 储存及稳定性：室温，避光，有效期2年 | 500ml | 瓶
|  | 性能指标：呈弱酸性，pH约3.5，抑菌防腐，避免恒温槽滋生微生物 | 500ml | 瓶
|  | 使用方法：直接装机使用，参照仪器说明书 | 500ml | 瓶
10 | 葡萄糖检测试剂盒（GLU） | 主要用途：用于体外定量检测人体葡萄糖浓度 | 200ml | 盒 | 269.5 | 2 | 539
|  | 标本类型：血清、血浆 | 200ml | 盒
|  | 检测原理：己糖激酶法 | 200ml | 盒
|  | 储存及稳定性：存放于2-8°C，>11个月 |  | 盒
|  | 试剂处理：直接使用 | 200ml | 盒
11 | 锌离子（Zn)测定试剂盒（PAPS显色剂法） | 预期用途:本产品用于体外定量测定人血清、脑脊液或尿液中锌离子的含量 | 试剂1（R1):2*60ML试剂2（R2):2*15ML校准品：1*3ml | 盒 | 883.5 | 1 | 883.5
检验原理:标本中的锌离子在室温下与试剂中的硝基-PAPS 形成有色复合物，颜色与锌离子的浓度成 正比。
储存条件及有效期:在(2-8)℃下避光保存，有效期为18个月，失效期见产品标签所示。试剂开瓶后，在(2-8)℃ 保存，可以稳定14天。
样本要求:1、 样本种类：非溶血血清，血浆或尿液。 2、 样本采集常规静脉采血约3mL,置于试管中，样本采集后，立即密封送检，严格避免溶血。 3、 样本干扰：对反应吸光度有干扰的样本，包括溶血和脂血的样本都可能影响检测结果， 遇上述情况建议重新采集。
12 | 锌离子检测试剂盒（PAPS显色剂法） | 主要用途：用于人血清中锌离子（Zn）的体外定量测定。 | 50mL(试剂1:1×40mL+试剂2:1×10mL);校准品:1×1mL | 盒 | 475.47 | 2 | 950.95
标本类型：血清
检测方法学：PAPS显色剂法
试剂规格：50mL(试剂1:1×40mL+试剂2:1×10mL);校准品:1×1mL
线性范围：3-61.2µmol/L
分析灵敏度：浓度为 30μmol/L 时，吸光度差值应不小于0.0560。
13 | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒（酶法） | 主要用途：用于体外定量检测人全血中的糖化血红蛋白 | 30ml*2 | 盒 | 2143.3 | 5 | 10716.5
标本类型：全血
检测方法学：酶法
试剂规格：30ml*2
线性范围： 3.3-16.6%（NGSP值）
分析灵敏度：HbA1c 10μml/L时吸光度为0.050-0.100 Hb 100μml/L时吸光度为0.10-0.300
14 | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒（酶法） | 主要用途：用于体外定量检测人全血中的糖化血红蛋白 | 10ml*2 | 盒 | 4286.8 | 6 | 25720.8
标本类型：全血
检测方法学：酶法
试剂规格：10ml*2
线性范围：3.3-16.6%（NGSP值）
分析灵敏度：HbA1c 10μml/L时吸光度为0.050-0.100 Hb 100μml/L时吸光度为0.10-0.300
15 | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒（酶法） | 主要用途：用于体外定量检测人全血中的糖化血红蛋白 | 200ml | 瓶 | 1063.1 | 2 | 2126.2
标本类型：全血
检测方法学：酶法
试剂规格：200ml
线性范围：
16 | 比色杯清洗液7 | 主要用途： | 2L | 盒 | 1007.19 | 13 | 13093.47
标本类型：
检测方法学：
试剂规格：2L
线性范围：
分析灵敏度：
17 | 比色杯调理液EX | 主要用途： | 2L | 盒 | 1316.79 | 6 | 7900.77
标本类型：
检测方法学：
试剂规格：2L
线性范围：
分析灵敏度：
18 | 样本稀释液 | 主要用途：用于对待测样本进行稀释，以便于使用仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测 | 2L | 盒 | 2277.91 | 8 | 18223.28
标本类型：
检测方法学：
试剂规格：2L
线性范围：
分析灵敏度：
19 | 电解质内部标准液 | 主要用途：用于检测血清、血浆、尿液中的钠离子、钾离子及氯离子浓度时的校准 | 200ml | 袋 | 1114.63 | 4 | 4458.54
标本类型：
检测方法学：
试剂规格：200ml
线性范围：
分析灵敏度：
20 | 灯泡冷却剂 | 主要用途： | 400ml | 瓶 | 1317.65 | 1 | 1317.65
标本类型：
检测方法学：
试剂规格：400ml
线性范围：
分析灵敏度：
21 | 朗道生化质控（病理水平） |  | 20*5ml | 瓶 | 161.5 | 6 | 969
22 | 朗道生化质控（生理水平） |  | 20*5ml | 瓶 | 161.65 | 1 | 161.65
23 | ZN |  | R1:2*60ml R2:2*15ml | 盒 | 883.5 | 3 | 2650.5
24 | 血细胞分析用稀释液 | 用于测定红细胞和血小板的数目和大小的试剂，使用流体聚焦法 （DC检测）测定 | 20L | 桶 | 389.5 | 1 | 389.5
规格：20L
25 | 血细胞分析用溶血剂 | Lysercell WDF是与Fluorocell WDF配合使用的试剂制品 | WDF 4L*2 | 箱 | 2907 | 1 | 2907
使红细胞溶血
可测定嗜中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞和嗜酸性粒细胞的数目和比率
规格：WDF 4L*2
26 | 血细胞分析用溶血剂 | Lysercell WNR是与Fluorocell WNR配合使用的试剂制品 | WNR 4L*2 | 箱 | 3591 | 1 | 3591
通过Lysercell WNR使红细胞溶血，并通过Lysercell WNR和Fluorocell WNR辨别白血细胞 （嗜碱细胞以外）、嗜碱细胞及有核红细胞，
可测定白细胞数、嗜碱性粒细胞数、嗜碱细胞比率、有核红细胞数及有核红细胞比率
规格：WNR 4L*2
27 | 血细胞分析用溶血剂 | 用于自动测定血液中血红蛋白浓度的试剂 | SLS 1.5L*2 | 箱 | 2351.25 | 1 | 2351.25
规格：SLS 1.5L*2
28 | 血细胞分析用染色液 | 用于在稀释并溶血的血样中使白血细胞染色 | WDF 42ml*2 | 盒 | 7267.5 | 3 | 21802.5
规格：WDF 42ml*2
29 | 血细胞分析用染色液 | 用于在稀释并溶血的血样中使有核细胞染色 | WNR 82ml*2 | 盒 | 7438.5 | 2 | 14877
规格：WNR 82ml*2
30 | 血细胞分析用染色液 | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与 结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 | M-60FN 48ml*1 | 盒 | 8265 | 2 | 16530
广泛应用于临床血液系统疾病、局部或全身感 染以及非感染性疾病的诊断、辅助诊断、鉴别诊断以及治疗过程监控和疗效判断等。
31 | 血细胞分析用染色液 | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与 结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数 | M-60FD 48mL*1 | 盒 | 4227.5 | 3 | 12682.5
广泛应用于临床血液系统疾病、局部或全身感 染以及非感染性疾病的诊断、辅助诊断、鉴别诊断以及治疗过程监控和疗效判断等。
32 | 血细胞分析用稀释液 | 用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 | DS 20L*1 | 箱 | 342 | 6 | 2052
20L/桶
33 | 血细胞分析用溶血剂 | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 | M-60LH 1L*4 | 箱 | 5415 | 1 | 5415
广泛应用于临床血液系统疾病、局部或全身感 染以及非感染性疾病的诊断，辅助诊断、鉴别诊断以及治疗过程监控和疗效判断等。
34 | 血细胞分析用溶血剂 | 用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析 细胞的形态，从而便于细胞分类计数 | M-60LN 4L*1 | 箱 | 2318 | 5 | 11590
广泛应用于临床血液系统疾病、局部或全身感 染以及非感染性疾病的诊断，辅助诊断、鉴别诊断以及治疗过程监控和疗效判断等。
35 | 血细胞分析用溶血剂 | 用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析 细胞的形态，从而便于细胞分类计数 | M-60LD 4L*1 | 箱 | 3800 | 2 | 7600
广泛应用于临床血液系统疾病、局部或全身感 染以及非感染性疾病的诊断，辅助诊断、鉴别诊断以及治疗过程监控和疗效判断等。
36 | 探头清洁液 | 探头清洁液用于定期定期清洁仪器 | 50ml | 盒 | 114 | 19 | 2166
50ml/瓶
37 | 清洗液 | 清洗液为透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 | URIT D15 试剂A:5L,试剂B:500ml | 箱 | 3800 | 1 | 3800
PH值：试剂A在（25±1）℃时的PH应为7.60±0.3，试剂B在（25±1）℃时的PH应为9.00±0.3
1PH值的批间差应符合：试剂A PH≤0.50；试剂B：PH≤0.50
适用于优利特URIT-1000Plus/URIT-1200/URIT-1280尿液有形成分分析仪
38 | 清洗液 | 在温度（25±1.0）℃条件下，清洗液PH标示值为8.6±2.5 | URIT D21N 500ml | 盒 | 598.5 | 2 | 1197
清洗液为透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物
避免阳光直射，于50℃以下保存；有效期为24个月，开瓶有效期为90天。
本清洗液只能与URIT系列全自动尿液分析仪配套使用
39 | 清洗液 | 清洗液为透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 | URIT D14 | 盒 | 665 | 2 | 1330
PH值：试剂A在（25±1）℃时的PH应为7.60±0.3 试剂B在（25±1）℃时的PH应为9.00±0.3
使用尿液有形成分分析仪测定时，测量结果总微 粒数应为0
适用于优利特URIT-1000Plus/URIT-1200/URIT-1280尿液有形成分分析仪
40 | 尿试纸条 | 可检测尿液中白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原 、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、酸碱度、隐血、维生素C、肌酐、微量白蛋白十三项化学指标进行半定量测定 | URIT 11F 100条/筒*10 | 筒 | 171 | 54 | 9234
2℃~30℃干燥处避光保存，有效期为18个月
适用于URIT-1500/1600
41 | 清洗液 |  | 100ml | 瓶 | 665 | 1 | 665
42 | 尿干化学质控 |  | 8ml*3 | 盒 | 266 | 1 | 266
43 | 血常规质控 |  | 3ml | 盒 | 2090 | 2 | 4180
44 | 清洗液 | 【包装规格】4ml、4ml×20、50ml | 4ml*20 | 盒 | 2375 | 4 | 2375
【预期用途】用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测
【检验原理】 清洗液用于防止反应仓、废液仓、探针、穿刺针、吸液管道中蛋白质的沉淀。
【主要成份】 次氯酸钠、氢氧化钠。
1本品应储存在2℃-35℃条件下，储存期为2年；2.开瓶后在15℃-30℃条件下使用，使用有效期为60天。
外观：本品为无沉淀、颗粒或絮状物的液体。
合计 | [6 empty] | 235756.56